Приложение

# Сообщения об ошибках

Таблица сообщений об ошибках имеет следующую структуру:

Первая строка таблицы:	Код ошибки, название ошибки

Вторая строка таблицы:	Описание ошибки

Третья строка таблицы:	Рекомендация по устранению причины ошибки

Перед действиями по устранению ошибки проверьте напряжения питания.

## Коды системных ошибок (E)

Системные ошибки (E) могут прервать экспозицию.

В этом случае рентгеновский генератор блокирует дальнейшую работу.

| E103 RAM ГЕНЕРАТОРА (RAM_GENERATOR) |
| --- |
| Описание ошибки: | Тестовый режим: Ошибка в RAM на плате ЦПУ. Сейчас не детектируется. |
| Рекомендации: | Замените ЦПУ 80C517A. |

| E104 ROM ГЕНЕРАТОРА (ROM_GENERATOR) |
| --- |
| Описание ошибки: | Тестовый режим: Ошибка в EPROM на плате ЦПУ. Сейчас не детектируется. |
| Рекомендации: | Замените EPROM. |

| E105 X_RAM_GENERATOR |
| --- |
| Описание ошибки: | Тестовый режим: Ошибка в X-RAM на плате ЦПУ. Сейчас не детектируется. |
| Рекомендации: | Замените ЦПУ 80C517A. |

| E107 ОШИБКА ОБМЕНА (COMMUNICATION) |
| --- |
| Описание ошибки: | Прерывание обмена данными между генератором и пультом управления. |
| Рекомендации: | 1. Проверьте надежность подключения разъемов кабеля. 2. Замените микросхему драйвера (MAX232) на Основной плате. 3. Замените микросхему драйвера (MAX232) на плате Пульта 4. Проверьте исправность кабеля. |

| E108 ОСТАНОВКА ПО НЕИЗВЕСТНОЙ ПРИЧИНЕ (UNDEFINED_STOPMODE) |
| --- |
| Описание ошибки: | Неопределенное состояние системы. Прерывание экспозиции по неизвестной причине. Причиной могут быть внешние помехи. |
| Рекомендации: | Отключите питание от генератора и снова включите его. |

| E109 ОСТАНОВКА ПО КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПОМЕХЕ (TRANSIENT_STOP) |
| --- |
| Описание ошибки: | Кратковременная ошибка. Причина прерывания не определена. Сигнал прерывания (ce_exposure_errorstop) слишком короткий (меньше 20 мкс). |
| Рекомендации: | Нет |

| E110 НЕОЖИДАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ В РЕЖИМЕ мАс (UNEXPECTED_STOP_MAS) |
| --- |
| Описание ошибки: | Неожиданное прерывание по нормальной цепи прерывания экспозиции (ce_exposure_stop) в режиме мАс, например, по сигналам: AEC_STOP, BUCKY_CONTACT, POWER_DOWN. |
| Рекомендации: | Выясните причину прерывания по состоянию портов входа/выхода, записанному в момент прерывания. |

| E111 НЕОЖИДАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ В РЕЖИМЕ АКЭ (UNEXPECTED_STOP_AEC) |
| --- |
| Описание ошибки: | Неожиданное прерывание по нормальной цепи прерывания экспозиции (ce_exposure_stop) в режиме АКЭ, например, по сигналам: BUCKY_CONTACT, POWER_DOWN или по электрической помехе на сигнал экспонометра. |
| Рекомендации: | Выясните причину прерывания по состоянию портов входа/выхода, записанному в момент прерывания. Устраните помеху, влияющую на сигнал экспонометра. |

| E112 НЕОЖИДАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ПО СИГНАЛУ ОТ БУККИ (UNEXPECTED_STOP_BUCKY) |
| --- |
| Описание ошибки: | Неожиданное прерывание по нормальной цепи прерывания экспозиции (ce_exposure_stop) в режиме остановки от устройства Букки, например, по сигналу POWER_DOWN. |
| Рекомендации: | Выясните причину прерывания по состоянию портов входа/выхода, записанному в момент прерывания. |

| E113 НЕОЖИДАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ПРИ КАЛИБРОВКЕ (UNEXPECTED_STOP_CALIB) |
| --- |
| Описание ошибки: | Неожиданное прерывание по нормальной цепи прерывания экспозиции (ce_exposure_stop) в режиме остановки при калибровке, например, по сигналам: AEC_STOP, BUCKY_CONTACT, POWER_DOWN. |
| Рекомендации: | Выясните причину прерывания по состоянию портов входа/выхода, записанному в момент прерывания. |

| E200 ПРЕРЫВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ОПЕРАТОРОМ (INTERRUPT_OPER) |
| --- |
| Описание ошибки: | Прерывание экспозиции оператором. |
| Рекомендации: | Не отпускайте кнопку экспозиции до окончания экспозиции. |

| E201 НЕТ ОБЪЕКТА (NO_OBJECT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Это сообщение появляется, если экспонометр в режиме АКЭ дает сигнал окончания экспозиции до того, как было набрано 75% от выставленного значения кВ. Скорее всего, в пучке рентгеновского излучения нет объекта съемки, или неправильно выбраны параметры экспозиции. |
| Рекомендации: | Проверьте параметры экспозиции. |

| E300 НАКАЛ (FILAMENT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Измеренный ток накала менее 1.5 A. |
| Рекомендации: | Подключите для проверки напряжения накала пробную лампу к катодному разъему высоковольтного трансформатора. Если напряжение накала присутствует, то прерывание вызвано неисправностью высоковольтного кабеля/разъема или обрывом нити накала трубки. Если напряжения накала нет, то причиной прерывания может быть: отсутствие напряжения питания, неисправность в соединениях между Платой накала и высоковольтным трансформатором, неисправность в Плате накала, неправильная установка номинального значения или предельного значения тока накала на соответствующем выходе ШИМ, или неправильная конфигурация энергонезависимого RAM. Сбросьте внутреннюю защиту, выключив генератор мин. на 5 секунд. |

| E301 НЕИСПРАВНОСТЬ РОТОРА ТРУБКИ (ROTOR_FAILED) |
| --- |
| Описание ошибки: | Нет запуска ротора на нормальной скорости: ток не течет через основную или вспомогательную обмотку статора (NS_OK1 & NS_OK2). Нет запуска ротора на высокой скорости: сигнал запуска не приходит с высокоскоростного стартера в течение определенного времени (HS_ROTOR_READY & HS_ANODE_ROTATION). |
| Рекомендации: | Нормальная скорость: 1. Проверьте сигнал управления (мигающие светодиоды на Плате раскрутки анода). 2. Проверьте соединительные провода и разъемы. 3. Измерьте управляющие напряжения основной и вспомогательной цепей. 4. Прозвоните основную и вспомогательную цепи. Высокоскоростной запуск: 1. Проверьте наличие сигнала HS_START на высокоскоростном стартере. 2. Проверьте наличие сигналов ROTOR_READY и ANODE_ROTATION на высокоскоростном стартере. 3. Если эти сигналы в норме, возможна ошибка в передаче сигнала от высокоскоростного стартера к Плате ЦПУ. 4. Если этих сигналов нет, возможна неисправность электронных блоков высокоскоростного стартера или мотора раскрутки анода. |

| E302 НЕТ ОТВЕТА ОТ БУККИ (NO_BUCKY) |
| --- |
| Описание ошибки: | При любой технике, кроме снимка на внешнюю кассету, экспозиция запускается сигналом обратной связи от устройства Букки (замыканием контакта устройства Букки). Это сообщение об ошибке появляется, если от Букки не приходит сигнал обратной связи в течение 2 секунд после появления сигнала BUCKY_START. |
| Рекомендации: | Проверьте контакт устройства Букки, если он не замыкается, то неисправно устройство Букки. Проверьте сигнал от устройства Букки на генераторе, если его нет, то ошибка в подключении устройства Букки к генератору. Если сигнал есть, то может быть неисправность в самом генераторе, например, вышла из строя микросборка MOD7. |

| E350 НЕТ КВ И МА (NO_KV_MA) |
| --- |
| Описание ошибки: | Это сообщение об ошибке появляется, если в течение 40 мс после включения инвертора высокое напряжение не достигло уровня 75% от номинального и ток через трубку отсутствует. |
| Рекомендации: | Проверьте соединения между Платой управления инвертором и измерений и Платой импульсных трансформаторов. Проверьте работу инвертора: если он не работает – неисправность в инверторе или в схеме управления инвертором, если инвертор в порядке – проверьте калибровку генератора (значение 75% может не достигаться, если запрограммирован слишком большой анодный ток). |

| E401 СЛЕДЯЩИЙ ТАЙМЕР (WATCH_DOG) |
| --- |
| Описание ошибки: | Следящий таймер микропроцессора генератора сформировал импульс сброса. На процессор могла повлиять какая-либо ошибка в программном обеспечении, либо какая-то внешняя помеха. Сейчас не детектируется. |
| Рекомендации: | 1. Проверьте напряжение питания 5 В. Проверьте контакты. 2. Проверьте, не появляется ли ошибка только при каком-то условии (внешней помехе). 3. Проверьте тактовую частоту процессора (16 МГц). 4. Замените процессор на Основной плате. |

| E402 КАТОДНЫЙ ТОК (MA_CATHODE) |
| --- |
| Описание ошибки: | Перегрузка катода. |
| Рекомендации: | Не имеется. |

| E403 MA_ANODE |
| --- |
| Описание ошибки: | Перегрузка анода. |
| Рекомендации: | Не имеется. |

| E404 ИЗЛУЧЕНИЕ ПОСЛЕ ЭКСПОЗИЦИИ (MA_POSTEXPO) |
| --- |
| Описание ошибки: | Излучение после прекращения экспозиции. Сигнал появляется, если излучение продолжается в течение 80 мсек после прекращения экспозиции. |
| Рекомендации: | Если сигналы INV_START и INV_GATE_ENABLE инвертора имеют низкий логический уровень и инвертор работает, то возможна ошибка в логике управления экспозицией, например, элементов U14, U15. Если сигналы INV_START и INV_GATE_ENABLE инвертора имеют высокий логический уровень и инвертор работает, то возможна ошибка в Плате управления инвертором. Если инвертор не работает, проверьте логику управления экспозицией, контролируя состояние цифровых входов и выходов. Поверьте, имеет ли сигнал MA_EXIST низкий логический уровень. Возможна неисправность детектора схемы измерения. Если значение мА при экспозиции очень мало, или неверна калибровка, это сообщение об ошибке может появиться из-за слишком медленного падения напряжения или из-за малого значения тока заряда. |

| E405 ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО ТОКА НАКАЛА (FIL_OVER) |
| --- |
| Описание ошибки: | Измеренное значение тока накала превышает 5.9 A. |
| Рекомендации: | Проверьте, находятся ли значения аналоговых сигналов FILA_NOM и FILA_ NOM_LIM на Плате накала в пределах допустимых значений. Если да – то ошибка на Плате накала Значения аналоговых сигналов FILA_NOM и FILA_NOM_LIM на Плате накала находятся вне пределов допустимых значений. Проверьте выходы ШИМ. Сбросьте внутреннюю защиту генератора, выключив его и снова включив не ранее, чем через 5 секунд. |

| E406 ТАЙМЕР БЕЗОПАСНОСТИ (SAFETYTIMER) |
| --- |
| Описание ошибки: | Прерывание экспозиции происходит по сигналу таймера безопасности, так как не происходит прерывания экспозиции по подсчету импульсов mA. Таймер безопасности прерывает экспозицию, если расчетное время экспозиции превышено более чем на 50%. |
| Рекомендации: | Проверьте калибровку тока рентгеновской трубки. Если ток трубки слишком мал, то расчетное время экспозиции может быть превышено. Проверьте правильность измерения тока трубки mA, то есть, правильно ли настроен ГУН и поступают ли с него импульсы mA на ЦПУ (сигнал MA_ACT на выводе P1.7) ? Замените ЦПУ. |

| E407 ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТРУБКИ (KV) |
| --- |
| Описание ошибки: | Напряжение на рентгеновской трубке превышает 150 kV + 10 %. |
| Рекомендации: | Проверьте калибровку тока рентгеновской трубки. Напряжение может быть слишком велико, если ток трубки намного ниже номинального значения. Такое возможно при калибровке трубки. Проверьте работу детектора превышения допустимого напряжения. |

| E408 ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ФОТОУМНОЖИТЕЛЯ (AEC_OVER) |
| --- |
| Описание ошибки: | Ток потребления фотоумножителя превышает 10 mA. |
| Рекомендации: | Проверьте правильность соединения фотоумножителя с генератором, питание фотоумножителя, сам фотоумножитель и цифровой вход генератора. |

| E409 ОСТАНОВКА ПО СИГНАЛУ СЛЕДЯЩЕЙ СХЕМЫ KV (KV_WD_STOP) |
| --- |
| Описание ошибки: | Следящая система kV не была включена и не дала начать экспозицию. |
| Рекомендации: | Проверьте соединение генератора с пультом управления. Проверьте следящую схему KV. Отключите кабель связи между Платой IVC/mA PCB и Платой AEC и нажмите кнопку экспозиции на пульте управления. На контрольной точке TP8 должен появиться высокий уровень. |

| E410 РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ФОКУСНЫХ ПЯТЕН (FOCUS_RELAIS) |
| --- |
| Описание ошибки: | Положение контактов реле выбора фокуса не соответствует выбранному фокусу. |
| Рекомендации: | Если светодиод, включенный параллельно обмотке реле коммутации фокусов, включается при переключении фокусов, то неисправно реле. Возможно, неисправен драйвер (микросхема U27 ULN2803) или выходной порт (микросхема U26 82C55), если светодиод, включенный параллельно обмотке реле выбора фокусов, не включается при переключении фокусных пятен. |

| E411 АНАЛОГОВОЕ ПИТАНИЕ (ANALOG_SUPPLY) |
| --- |
| Описание ошибки: | Напряжения ± 15 V и 5 V постоянно отслеживаются с 5 % точностью компаратором U29 (ICL7665ACJA). Одно или несколько напряжений имеет отклонение от нормы. |
| Рекомендации: | Проверьте напряжения питания Замените U29. |

| E412 КОНДЕНСАТОР С01 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ (C01_NOT_CHARGED) |
| --- |
| Описание ошибки: | Нет зарядки конденсатора C01. При правильной работе конденсатор подзаряжается через цепь F01/F03, F04/F05, K01, R01/R02 CR01/CR03, чтобы избежать слишком большого тока заряда (см. теорию работы, Блок Питания). |
| Рекомендации: | Измерьте напряжение на конденсаторе C01. Если оно превышает 300 V, проверьте, поступает ли сигнал низкого уровня /C01_CHARGED на вход м/сборки MOD1 IN6, вывод 14, если нет, то неисправна схема контроля напряжения. Проверьте предохранители F04 и F05. Проверьте предохранители F01 и F03. Проверьте резисторы R01 и R02. Проверьте реле K01. |

| E413 ОДНОВРЕМЕННОЕ ВНЕШНЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ РМ (TABLE_WALL_EX) |
| --- |
| Описание ошибки: | Одновременно присутствуют сигналы TABLE_SELECT_EX и WALL_SELECT_EX (оба входа имеют низкий уровень). Так как одновременно допускается включение только одного рабочего места, такое состояние недопустимо. Подключите периферию к ProVario 50 таким образом, чтобы исключить подобное состояние. Если появляется такое сообщение, то могут быть неисправны м/сборка OPTOINMOD3 или цепи процессора. При появлении такой ошибки исключается ложное распознование внешних команд ПОДГОТОВКИ и ЭКСПОЗИЦИИ микросборкой OPTOINMOD3. |
| Рекомендации: | Убедитесь, что команды TABLE_SELECT_EX и WALL_SELECT_EX не могут быть поданы одновременно. Измерьте напряжения сигналов на микросборке OPTOINMOD3. Сигнал TABLE_SELECT_EX (вывод 12) и/или сигнал WALL_SELECT_EX (вывод 13) должны иметь высокий уровень. Неисправность в м/сборке OPTOINMOD3 или в Плате ЦПУ. Замените Плату ЦПУ. |

| E414 ВХОД ПОДГОТОВКИ (PREPARE_INPUT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Даже если сигналы PREPARE и PREPARE_HIGH инвертируются, ЦПУ все равно считывает эти сигналы, как будто они одного уровня. Эта ошибку можно исправить, если подключить инвертор между выводом 6 микросборки OPTOINMOD3 и выводом 7 микросборки OPTOINMOD2. При этом должно происходить правильное распознование сигнала /PREPARE. |
| Рекомендации: | Эта ошибка может быть вызвана микросхемой инвертора U14, микросборками OPTOINMOD2 и OPTOINMOD3 или процессором. Если сигнал на выводе 7 м/сборки OPTOINMOD2 инверсен по отношению к сигналу на выводе 6 микросборки OPTOINMOD3; и при этом обе микросборки исправны, замените Плату ЦПУ. |

| E415 ВХОД ЭКСПОЗИЦИИ (EXPOSURE_INPUT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Даже если сигналы EXPOSURE и EXPOSURE_HIGH инвертируются, ЦПУ все равно считывает эти сигналы, как будто они одного уровня. Эта ошибку можно исправить, если подключить инвертор между выводом 7 микросборки OPTOINMOD3 и выводом 7 микросборки OPTOINMOD1 или процессором. При этом должно происходить правильное распознование сигнала /EXPOSURE. |
| Рекомендации: | Эта ошибка может быть вызвана микросхемой инвертора U14, микросборками OPTOINMOD1 и OPTOINMOD3 или процессором. Если сигнал на выводе 7 м/сборки OPTOINMOD1 инверсен по отношению к сигналу на выводе 7 микросборки OPTOINMOD3; и при этом обе микросборки исправны, замените Плату ЦПУ. |

## Коды ошибок пределов (L)

Ошибки с кодом L запрещают проведение экспозиции.

Ошибки с кодом L появляются при превышении допустимых пределов каких-либо параметров генератора или рентгеновской трубки. При каждой уставке параметров экспозиции они проверяются на соответствие этим пределам.

| L900 ПРЕДЕЛ MS (MS_LIMIT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Показывает, что предполагаемая (расчетная) длительность экспозиции превышает максимально разрешенную длительность экспозиции для выбранных уставок. |
| Рекомендации: | Установите меньше значение mAs или выберите большой фокус. Максимальный ток трубки можно получить в диапазоне напряжений от 60 до 80 kV. |

| L901 ПРЕДЕЛ МА (MA_LIMIT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Выбранные уставки требуют тока трубки менее 10 mA в режиме томо или в режиме длительной экспозиции. |
| Рекомендации: | Установите меньшее время экспозиции или большее значение mAs. |

| L902 НЕДОПУСТИМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ILLEGAL_CONFIG) |
| --- |
| Описание ошибки: | Информация о конфигурации системы и рабочих параметрах хранится в энергонезависимой памяти. Если в этой памяти пользователем сохраняется надлежащим образом созданный массив данных, то программа генератора считает, что генератор сконфигурирован, и что данные, занесенные в память – правильные. Если микросхема памяти выходит из строя или заменяется новой, а также после апдейта софта генератора появляется это сообщение об ошибке, показывающее, что генератор необходимо заново сконфигурировать и калибровать. |
| Рекомендации: | Сконфигурируйте систему генератора заново. |

## Коды ошибок советов (H)

Ошибки с кодом Н запрещают проведение экспозиции.

После проведения действий по исправлению ошибки, разрешается дальнейшее проведение экспозиций.

| H800 НАКАЛ НЕ КАЛИБРУЕТСЯ (FIL_NOT_CALIB) |
| --- |
| Описание ошибки: | Рентгеновская трубка не может дать требуемый ток даже после 10 калибровочных экспозиций на данной ступени калибровки. |
| Рекомендации: | Измените начальное значение калибровки. Проверьте правильность измерения тока трубки mA. |

| H950 ДАТЧИК ДВЕРИ (INTERLOCK) |
| --- |
| Описание ошибки: | Активирован датчик двери |
| Рекомендации: | Закройте дверь помещения. Проверьте контакты датчика двери. Замените микросборку MOD 1 генератора. |

| H951 ФИЛЬТР (FILTER) |
| --- |
| Описание ошибки: | Не установлен 50 kV фильтр при уставке напряжения выше 49 kV. |
| Рекомендации: | Установите фильтр Проверьте контакты датчика наличия фильтра. Замените микросборку MOD 1 генератора. |

| H952 ПРЕВЫШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВКИ (PREPARE_TIMEOUT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Кнопка ПОДГОТОВКИ нажата слишком долго (по умолчанию – более 20 секунд). |
| Рекомендации: | Отпустите кнопку ПОДГОТОВКИ. Проверьте кнопку ПОДГОТОВКИ (на пульте управления). |

| H953 СТРАХОВОЧНЫЙ ТАЙМЕР (BACKUPTIMER) |
| --- |
| Описание ошибки: | Страховочный таймер (mAs) прервал экспозицию с АКЭ. |
| Рекомендации: | Нажмите кнопку сброса таймера BUT. Увеличьте уставку mAs (пациент слишком толстый). Проверьте, попадает ли пучок излучения на измерительное поле экспонометра. Проверьте правильность конфигурирования системы АКЭ. Откалибруйте систему АКЭ. |

| H954 ГЕНЕРАТОР ЗАНЯТ (GENERATOR_BUSY) |
| --- |
| Описание ошибки: | Генератор не готов принять информацию от сервисного компьютера. |
| Рекомендации: | Это сообщение может индицироваться только кратковременно. Сотрите его, нажав клавишу <Enter> на сервисном компьютере. |

| H955 РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ (CALIBRATION_MODE) |
| --- |
| Описание ошибки: | Генератор находится в режиме калибровки трубки. Проведение экспозиций невозможно, так как трубка откалибрована не полностью. |
| Рекомендации: | Закончите калибровку трубки. |

| H956 НАКАЛ НЕ ОТКАЛИБРОВАН (UNCALIB_FILAMENT) |
| --- |
| Описание ошибки: | Выбранный фокус не откалиброван или невозможно правильно вычислить значение тока накала. Проведение экспозиций при этом фокусе невозможно. |
| Рекомендации: | Временное решение – перейти на другой, то есть откалиброванный фокус. Окончательное решение – откалибровать фокус. Если фокус уже откалиброван, проверить, лежит ли значения тока накала в пределах от 2.5 до 5 Ампер. |

| H957 РУЧНОЙ РЕЖИМ (MANUAL_MODE) |
| --- |
| Описание ошибки: | Генератор находится в ручном режиме управления, то есть некоторые команды и параметры, например, значения выходов ШИМ, управляются с внешнего сервисного компьютера. Работа от пульта управления в этом режиме невозможна. |
| Рекомендации: | Выйдите из расширенного сервисного режима с помощью компьютера или выключите генератор. |

| H958 НЕКАЛИБРОВАННЫЙ ЭКРАН (UNCALIB_SCREEN) |
| --- |
| Описание ошибки: | Выбранная комбинация пленка/экран не откалибрована. |
| Рекомендации: | Выберите другую комбинацию пленка/экран. Откалибруйте выбранную комбинацию пленка/экран и разрешите работу с ней. |

| H959 ОГРАНИЧЕНИЕ ЛУЧА ПО РАССТОЯНИЮ (POSITIVE_BEAM_LIMITATION) |
| --- |
| Описание ошибки: | Коллиматор находится вне допустимого диапазона расстояния фокус-пленка. |
| Рекомендации: | Проверьте правильность установки расстояния фокус-пленка. Проверьте правильность работы входа PBL. Сообщение должно пропадать при низком уровне на входе. В этом случае неисправность лежит вне генератора (кабели, коллиматор). Отключите вход PBL. |

| H960 ВНЕШНЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ТОМО (TOMO_EXTERNAL) |
| --- |
| Описание ошибки: | Генератор сконфигурирован таким образом, что режим томографа включается с помощью внешнего сигнала (на сервисном компьютере выбран режим External Tomo Activation ON). |
| Рекомендации: | Активируйте режим томографа, включив внешнее томографическое оборудование. |

| H961 ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ТОМО (TOMO_DEVICE_ACTIVE) |
| --- |
| Описание ошибки: | Генератор сконфигурирован таким образом, что режим томографа включается с помощью внешнего сигнала (на сервисном компьютере выбран режим External Tomo Activation ON). До тех пор, пока включено внешнее томографическое оборудование, переход в другой режим невозможен. |
| Рекомендации: | Выключите внешнее томографическое оборудование. |

| H962 НАПРАВЛЕНИЕ ЛУЧА (BEAM DIRECTION) |
| --- |
| Описание ошибки: | Направление пучка рентгеновского излучения не совпадает с выбранным приемником. Например, трубка направлена на вертикальную стойку, а на генераторе выбран режим стола снимков или томографа. Направление луча задается командами на входах WALL_SELECT_EX и TABLE_SELECT_EX. Эти входы активны, если разница между требуемым и реальным направлением пучка излучения не превышает 5°. Если эти входы не подключены к датчику положения трубки, то сообщение об ошибке не будет индицироваться. |
| Рекомендации: | Поверните трубку, или выберите тот режим работы, который совпадает с ориентацией трубки. При выборе режима съемки на внешнюю кассету направление пучка излучения допускается любое. |

| H963 ВНЕШНЕЕ ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКСПОЗИЦИИ В РЕЖИМЕ ТОМО (SWEEP TIME EXTERNAL) |
| --- |
| Описание ошибки: | Генератор сконфигурирован таким образом, что время экспозиции в режиме томо задается автоматически томографическим устройством (на сервисном компьютере выбран режим Tomo Remote Control YES). Выбор времени экспозиции с пульта управления генератором невозможен. |
| Рекомендации: | Это сообщение появляется на индикаторе пульта и не требует каких-либо действий оператора. Если по требованию заказчика требуется изменить время томографических экспозиций, войдите с помощью сервисного компьютера в режим Tomographic Device and Sweep Times или отмените режим автоматического задания времени томографической экспозиции томографическим устройством (выберите с помощью сервисного компьютера режим Tomo Remore Control NO). |

## Ошибки пульта управления (P)

Ошибки пульта управления (P) распознаются пультом и относятся только к нему, а не к генератору.

Ошибки с кодом Р, не описанные в этом разделе, индицируются на пульте, если при включении пульта обнаруживается, что какая-то из кнопок пульта нажата. Код ошибки соответствует нажатой кнопке (см. приложение В).

| P200 ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА (SIO_INI_ERROR) |
| --- |
| Описание ошибки: | Не происходит инициализации интерфейса при включении генератора. |
| Рекомендации: | Проверьте, не отошли ли разъемы соединительного кабеля межу пультом и генератором. Замените микросхему драйвера (MAX232) на Плате ЦПУ. Замените микросхему драйвера (MAX232) на Плате пульта. Проверьте соединительный кабель между генератором и пультом. |

| P201 ОШИБКИ В ОБМЕНЕ ДАННЫМИ (SIO_DOWN_ERROR) |
| --- |
| Описание ошибки: | Помехи при обмене данными между пультом и генератором. |
| Рекомендации: | Проверьте, не отошли ли разъемы соединительного кабеля межу пультом и генератором. Замените микросхему драйвера (MAX232) на Плате ЦПУ. Замените микросхему драйвера (MAX232) на Плате пульта. Проверьте соединительный кабель между генератором и пультом. |

| P202 ОШИБКА ВХОДОВ (INPUT_ERROR) |
| --- |
| Описание ошибки: | Ошибка при распозновании входных сигналов ПОДГОТОВКИ и ЭКСПОЗИЦИИ. Сигналы PREP и EXPOSE, а также их инверсные команды (PREP2, EXPOSE2) анализируются процессором. Ошибка индицируется при несовпадающих уровнях этих сигналов. |
| Рекомендации: | Выключите генератор и снова включите его. Если ошибка не пропадает, то могут быть неисправны микросхема инверторов или микроконтроллер. Проверьте, хорошо ли микроконтроллер сидит в кроватке (для старых версий генератора, в новых версиях микроконтроллер припаян прямо на плату). Проверьте напряжение питания. Проверьте пайку конденсаторов C16 и C18. |