Сроки поставки жидкого гелия постоянно переносились

при начале работ по заливке гелия не оказалось заправочного узла – стингера. Перед заливкой давление было снижено до 1 PSI.

Осмотрев оборудование, записи в журнале, проведя подготовительную работу и записав к себе на листок показания прибора в техническом помещении они (водитель и заправщик) приступили к заливке гелия.

Уже на подготовительном этапе у них  пошло,  что то  не так:

- при вставленном в сосуд Дьюара стингера было сильное стравливание гелия, пытались устранить течь – не удалось. Объяснили, что сейчас само заморозится и течь прекратиться, но в процессе заправки течь лишь  немного уменьшилась:

- по прошествии некоторого времени выясняется, что забыли открыть клапан на магните.

- при заправке не демонтировался   подвесной потолок, установленный стингер не соответствовал характеристикам (применялся стингер меньшей длины  применяемым при предыдущих заправках)

- было указано исполнителю, на обледеневшую заправочную гайку на магните которая не должна была обледенеть:

- в процессе заправки (вторым дьюаром) из магнита, стингер выскочил из резервуара магнита

- в процессе заливки  гелия не осуществлялся постоянный контроль технологического цикла ( специалисты покидали рабочее место )

В процессе заливки гелия в помещении наблюдалось большое скопление паров гелия в виде затуманенности в результате чего было  указано  на включение вентиляционной системы.

На перелив гелия  с первого сосуда Дьюара ушло около трех часов ( по нормативу на всю заправку около 2 часов) и вместо 12% залили 7.5% гелия.

Около 12 часов началась подготовка второго сосуда Дьюара к заливке,  для устранения течи стингер был подмотан изолентой (проблема со  стингером осталась). По прошествии около 10 минут

с сосуда Дьюара послышался непонятный  звук образовалась гелиевая затуманенность над магнитом  после произошел выброс гелия в результате чего произошло снятие магнитного поля. По истечении 30-40 минут была заменена сработавшая предохранительная мембрана из нашего ремкомплекта

С предъявленной претензией компания не согласна по причине возможного скрытого дефекта самого мрт а именно наличие льда.

По результатам обследования был предоставлен отчет по проведению  необходимых работ по восстановлению оборудования.

В данный момент содержание гелия в аппарате менее 13% . Ранее замененные гелеевые линии давление держат, утечки нет, требуется замена головы.