Инструкция по проверки соответствия и настройке режимов работы стерилизаторов ГП-20, ГП-40, ГП-80 с 50 Омным платиновым датчиком.

Подключите шкаф к сети электрической в соответствии с эксплуатационной документацией.

Включите выключатель сеть. При этом должен включиться цифровой индикатор Сº, показывающий текущую температуру в камере.

Установить в камеру через вентиляционное отверстие контрольный термометр с пределом измерения 150 Сº так чтобы ртутная колба находилась на уровне:

Для ГП-20 на уровне расположения первой сверху полки стерилизатора.

Для ГП-40 на уровне расположения второй сверху полки стерилизатора.

Для ГП-80 на уровне расположения первой сверху полки стерилизатора.

Задать температур внутри шкафа 120 Сº режим ДЕЗИНФЕКЦИЯ в соответствии с эксплуатационной документацией.

Через 30 минут после выхода шкафа на заданную температуру сравните показания термометра и цифрового индикатора.

Если разница в показаниях между контрольным термометром и цифровым индикатором более чем ±3 Сº, уменьшите её с помощью резистора R2 на блоке МКУ.

Регулировку производить до получения минимальной разницы.

Установить в камеру через вентиляционное отверстие контрольный термометр с пределом измерения 200 Сº так чтобы ртутная колба находилась на уровне:

Для ГП-20 на уровне расположения первой сверху полки стерилизатора.

Для ГП-40 на уровне расположения второй сверху полки стерилизатора.

Для ГП-80 на уровне расположения первой сверху полки стерилизатора.

Задать температур внутри шкафа 180 Сº режим СТЕРИЛИЗАЦИЯ 1 в соответствии с эксплуатационной документацией.

Через 30 минут после выхода шкафа на заданную температуру сравните показания термометра и цифрового индикатора.

Если разница в показаниях между контрольным термометром и цифровым индикатором более чем ±3 Сº, уменьшите её с помощью резистора R9 на блоке МКУ.

Регулировку производить до получения минимальной разницы.

При необходимости повторите регулировку.

Примечание:

Резистор R2 –коэффициент сдвига температурной характеристики относительно самой себе.

Резистор R9 –коэффициент поворота температурной характеристики относительно начала координат.

Зам. генерального директора						В.А.Юрченков

по качеству

(4812) 31-31-21