Гуанчжоу Хао Yunsheng многие медицинского обслуживания оборудования Services Ltd, Гуанчжоу 510665, Китай

Philips IU22彩色超声诊断仪是飞利浦电子集团于2004年推出的新一代智能超声设备。 Philips iU22 цветных ультразвуковых диагностических аппарата группа Philips Electronics в 2004 году начато новое поколение интеллектуальных ультразвукового оборудования. IU 22 集成了2D、3D和实时4D成像模式以及智能控制功能，能满足高质量的临床诊断需求，是比较高级的超声诊断仪器。 МЕ 22 интегрирует 2D, 3D и 4D визуализации режиме и в режиме реального времени интеллектуальными функциями управления, в целях удовлетворения потребностей высокого качества клинической диагностики является более продвинутой ультразвуковое оборудование. 
前不久，我公司成功为某医院的Philips IU22彩色超声诊断仪进行了维修。 Не так давно наша компания успешно в больницу Philips iU22 ультразвуковой диагностический аппарат для поддержания цвета. 本文将此次维修情况分析描述如下，以供维修工程师参考。 Содержание этого анализа будут описаны ниже, для обеспечения инженеров. 
1 故障现象打开电源，系统进入待机状态。 1 Включите явление сбоя питания, системы в режим ожидания. 按下开机按键（On/Standy）后，系统开始上电初始化过程，但仅仅持续约3～5秒钟后，系统在启动过程中突然断电，机器背后的蓝色交流电源指示灯开始闪亮。 Нажмите кнопку питания (On / Standy), система включения инициализации процесс начался, но продолжалась всего около 3 ~ 5 секунд, система вдруг теряет мощность во время запуска, машина за индикатор питания переменного тока синий блеск. 此时再按下开机键，系统没有任何响应。 Затем нажмите кнопку питания, системы без ответа. 
将交流电源开关关闭，然后重新打开，再按开机电源键，故障依然。 Выключатель питания выключен, а затем снова открыть, а затем повернуть на кнопку питания, отказ остается. 据操作人员反映，有时候将开机过程多操作几次，偶尔可以开机成功。 По отражают оператора, а иногда и во время загрузки операционной несколько раз, а иногда может загрузиться успешно. 一旦开机运行之后，机器可以正常操作，但关机之后第二天又不能正常启动。 После включения, машина может работать нормально, но после выключения на следующий день не запускается. 
2 分析检修根据故障现象分析判断，怀疑系统的电源部分发生故障。 2 Анализ явления ремонта по вине анализ для определения силовой части подозреваемых отказа системы. IU 22 的直流供电单元安装在设备底部的电源箱内，需要打开设备的机箱左侧盖板才可以观察到。 МЕ 22 DC блок питания установлен в нижней части Блок питания устройства, шасси необходимо открыть устройство охватывает только левые могут быть соблюдены. 交流供电单元安装在设备底部后侧下部，装有一个空气断路器。 AC блок питания установлен на задней нижней нижней части устройства, оснащенные выключатель воздуха. 
经过观察和分析，发现IU22的供电系统主要包括6个部分： Путем наблюдения и анализа, мы обнаружили, iU22 система питания включает в себя шесть частей: 
( 交流单元（包含一个＋12V辅助电源）  кондиционера (в том числе +12 V вспомогательного( источника питания) 
 +12V 直流电源模块(  +12 В постоянного тока блок( питания 
( ＋3.5V、±5.3V、±15V和＋48V直流电源模块  +3,5 В, ± 5.3V, ± 15 В и +48 В постоянного( тока блок питания 
 +12V 直流电源监测和分配电路板（以下称A板）(  +12 В постоянного тока( мониторинга и распределения электрической энергии печатных плат (далее Совета) 
( ＋3.5V、±5.3V、±15V和＋48V直流电源监测和分配电路板（（以下称B板）  +3,5 В, ± 5.3V, ± 15 В и +48( В постоянного тока мониторинга и распределения электрической энергии в плате ((далее B совета) 
 高压电源模块(  высокого напряжения питания( модуля 
IU 22 供电系统的原理框图见图1所示。 МЕ 22 питания системного блока диаграммы, показанной на рисунке 1. 

由原理图可以看出，220V交流电经一个继电器向直流电源模块供电，直流电源模块的输出经电压监测和分配板送到后端和前端电路。 Как видно из диаграммы, 220V сети переменного тока через релейный модуль для питания постоянного тока, постоянного тока модуля выход мониторинга напряжения и распределения советом к задней и передней конца. 辅助电源＋12VSB经220V交流直接供电，一旦合上电源开关，就开始工作，蓝色的电源指示灯点亮。 Напряжение питания +12 VSB питание от 220В переменного тока непосредственно после того, как выключатель питания закрыт, они начинают работать, синий индикатор питания. ＋12VSB 负责向A板和B板提供待机电源，同时B板将＋12VSB变换成＋5VSB向后端电路供电。 +12 VSB несет ответственность за пластины и B пластины обеспечивают мощность в режиме ожидания, в то время как B совет будет преобразован в VSB +12 +5 VSB для схемы с таблицами. 
当按下开机键（On/Standy）时，后端电路中的开机控制电路发出一个PS_ON的信号，该信号传递到B板，B板即发出一个驱动继电器闭合的信号。 Когда вы нажимаете кнопку питания (On / Standy), фоновых цепи питания цепей управления, чтобы отправить PS_ON сигнал, сигнал передается B пластины, B релейная плата, замкнутый послать управляющий сигнал. 继电器闭合之后，直流电源模块开始工作，输出系统运行所需的各路电压，经过A板和B板提供给前端和后端电路。 Реле замкнуто, постоянного тока модуль для работы, выходное напряжение системы, необходимые для запуска отдельных способов, после плиты и пластины B обеспечивает переднего плана и фоновые цепи. 同时，A板和B板上的保护电路负责监视各路输出电压，当发生过压、欠压故障时及时启动，驱动继电器将交流输入断开，彻底切断主机的供电，从而保障系统的安全。 Между тем, пластины и B-доски схема защиты, которая контролирует каждый выходного напряжения, при возникновении перенапряжения, пониженного напряжения время начала вине, вождение реле отключит переменного тока, блок питания полностью отрезаны хозяина, тем самым защищая системы безопасности. 
在研究清楚电源部分的基本原理之后，结合故障现象，之所以开机不久之后突然断电，肯定是保护电路部分动作引起的。 Очевидно, часть исследования основных принципов власти, сочетание симптомов, причин для загрузки вскоре после отключения электроэнергии, какое-то действие должно быть связано с замыкания. 由此可以推断，故障要么是直流电源模块损坏，要么是保护电路自身损坏。 Это можно сделать вывод, что либо блок питания постоянного тока модуль ущерб вине или повреждение защиты самой схемы. 
3 故障排除首先，对直流电源模块进行测试。 3 Поиск и устранение неисправностей Во-первых, блок питания постоянного тока модуль для тестирования. 将两个电源模块从电源箱内拆卸出来，直接接入220V交流电源，测量每一组的输出电压，结果正常。 Два модуля питания от удаления окне власти от прямой доступ к питанию 220 В переменного тока, измерения выходного напряжения в каждой группе, были нормальными. 
然后，对位于B板上的保护电路部分进行测量。 Затем, в B части меры плате защиты. 经反复测量和试验，发现该板上的一个IC ABT573AD（带输出三态门的8D锁存器）损坏，结果导致A板传送过来的POWER_GOOD 信号短路，导致保护电路判断为A板的电源不正常，从而切断交流电源。 После повторных измерений и испытаний, установлено, что совет IC ABT573AD (Tri-State ворота с выходом защелки 8D) ущерб, в результате чего POWER_GOOD совета сигналов, передаваемых от короткого замыкания цепи причин право определять совет не является нормальным отрезать переменного тока. 更换一块新的ABT573AD，系统恢复正常，故障排除。 Замена новых ABT573AD, система возвращается к нормальной устранения неполадок. 
4 心得体会由于缺乏资料，虽然对系统整个电源部分构造和原理的分析花费了不少时间，但为以后的类似系统的维修积累了经验。 4 чувства и переживания по поводу отсутствия информации, хотя вся структура питания системы и принцип провел много времени, но аналогичная система для технического обслуживания в будущем накопленного опыта. 本次维修得到了某医院的大力支持，同时也为医院节约了昂贵的电源部件更换资金，得到了用户的肯定和好评。 Обслуживания была сильная поддержка в больницу, но и за власть больницы, чтобы сохранить дорогие запасные части средств, по признанию пользователя и похвалы.