5.16.1. Контроль и замена аккумуляторных батарей.

   Эта процедура может понадобиться при сбоях в памяти процессора, вызванных, например, отсутствием резервного питания. Напряжение аккумуляторной батареи не должно быть ниже 2.6В.

    При плановой замене батарейку можно снять и заменить ее новой при включенном аппарате без последующих корректировок данных. 

    Если момент плановой замены пропущен и снижение напряжения батарейки привело к сбоям в работе аппарата, то замену батарейки следует производить при выключенном аппарате.

       После замены батарейки (аккумулятора 3В диаметром 20мм) на плате центрального процессора необходимо:

   - при выключенном аппарате:

                  а) для «MAGNUM» - свич №8 (8й справа) включить вверх ;

                  б) для «MAGNUM С » - перемычку JW2 установить в положение 
                      «LOAD DEFAULTS» (см. стр.119 и 16 ТО УРП 50/125 СМ).

   - включить аппарат – пульт сообщает « FAKTORI DEFAULTS»;

   - далее:  а) для «MAGNUM» - выключить свич №8, после чего выключить 
                      аппарат.

                 б) для «MAGNUM С » - выключить аппарат, после чего перемычку 
                     JW2 установить в положение «NORMAL» (исходное).

   - включить аппарат и по листингу «Generator Installation Report» проверить       

     и, при необходимости, скорректировать установки.  
    При наличии ПК и файла данных этого или аналогичного генератора: 
- подсоединить нуль-модемный кабель к разъему «Data Link» пульта управления ( J2 или J4 в зависимости от конструктива) и к СОМ порту 
( RS232) компьютера.  

- включить генератор в сервисном режиме (при нажатой кнопке сброса ошибок), дождаться загрузки и ввести пароль 1-8-4-5 (кнопки вокруг дисплея).

- в сервисном меню выбрать пункт «Data Link» после чего появится надпись 

  «Waiting for Data …».

- включить компьютер и запустить программу «GenWare Genera…», после чего должен раздаться звуковой сигнал, свидетельствующий об успешном соединении компьютера с генератором, и на экран выведется окно с меню.
   - в контекстном меню выбрать «Utility».

   - в меню «Utility» выбрать «Restore Generator from File».

   - выбрать нужный файл данных с расширением .gen в соответствующей папке, для чего:

     1) В появившемся окне выбрать верхнюю строку (с треугольником).

     2) В выведенном списке выбрать диск «date (E:)».

     3) В выведенном списке выбрать папку «АПЕЛЕМ».

     4) В папке «АПЕЛЕМ» выбрать папку «arhiv».

     5) В выведенном списке выбрать нужный файл (например: ГП 13 Самара.gen), при этом в нижней части окна в строке «имя файла» появится имя выбранного файла.

     6) Справа от имени нажать «Открыть».

«Utility» - «Restore Generator from File»  - «date (E:)» - «АПЕЛЕМ» - «arhiv» - «имя файла с расширением .gen» - «Открыть».

ТИПОВОЙ ЛИСТИНГ УСТАНОВОК  КРД  СМ – 2РМ     

Generator Installation Report

Date (dd/mm/yy):  19/4/2007

Generator Type:  CMP 200

Power Revision:  1.29

--------------------Tube Data-------------------- ……………ДАННЫЕ ТРУБКИ
Tube Number:                            1………………………... номер излучателя (всего один)
Tube Revision:                          1.1

Tube Angle:                             12 deg.

Tube Speed:                             low  ………………………скорость вращ. анода 3000 об/мин
Tube Frequency Rating:                  60 Hz

Tube Name:                              E7252X 0.6/1.2 ………… тип трубки (может быть другой)
Low Speed maximum SF power at 100 ms:   15.9 kW….. мощность МФ на 3000 об/мин
Low Speed maximum LF power at 100 ms:   44.1 kW….. мощность БФ на 3000 об/мин 

Low Speed maximum MF power at 100 ms:   ---  ……….микрофокус отсутствует
High Speed maximum SF power at 100 ms:  27.2 kW…... мощность МФ на 9000 об/мин
High Speed maximum LF power at 100 ms:  73.3 kW….. мощность МФ на 9000 об/мин
High Speed maximum MF power at 100 ms:  ---  ………. микрофокус 
                                                                         Мощности фокусов могут быть другими, т. к.          

                                                                         определяются типом трубки.                   

Filament Boost Time:                    200 ms ………………. время форсирования накала
Filament Preheat Time:                  800 ms ……………… время разогрева катода (задержка

                                                                                             снимка по накалу)

Micro Filament Standby Current:         ---    …………….. микрофокус 
Micro Filament Maximum Current:         --- ……………. микрофокус 
Small Filament Standby Current:         2.5 A …………… ток накала МФ в деж. режиме
Small Filament Maximum Current:         5.3 A  ………...  максимальный ток накала МФ
Large Filament Standby Current:         2.5 A  …………..  ток накала БФ в деж. режиме
Large Filament Maximum Current:         5.5 A  ………..  максимальный ток накала БФ
Anode Warning:                          80 %  ………………….. сообщение о разогреве анода
Anode Limit:                            90 %   …………………… блокировка снимка по темп. анода
Maximum Tube Voltage:                   125 kV  …………… максимальное анодное напряжение
Maximum Small Filament Current:         250 mA  ………  макс. анодный ток МФ
Maximum Micro Filament Current:         ---  ……………  микрофокус
--------------------Generator Limits--------------------   ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАР-РЫ ГЕНЕРАТОРА
Maximum Generator Power:                50 Kw  …………... макс. мощность
Maximum Generator Current:              630 mA  …………  макс. анодный ток
Minimum Generator Current:              10 mA  …………..  мин. анодный ток 
Maximum Generator Current-Time:         630 mAs  …….  макс. экспозиция
--------------------Receptor Setup-----------------------      УСТАНОВКИ ПРИЁМНИКОВ
Receptor Number:             1      2      3   ……………….номера приёмников (рабочих мест)
Tube Number:                   1      1      1   ……………… номера трубок по приёмникам    

AEC Channel:                   1     off    2   ……………… номера каналов экспонометра   

Memory:                          off    off    off  …………….. состояние памяти (уставок?)  

AEC Back-Up Mode:    fixed  fixed  fixed  ………….  режим эксп-ра
AEC Back-Up mAs:       500    500    500    …………  макс. экспозиция с эксп-ром
AEC Back-Up ms:         3200   3200   3200  ………… макс. время снимка с эксп-ром 

Default Voltage (kV):       75     75     75  ……………. анодное напр-е по умолчанию   

Default Current (mA):    200    200    200  ……………. анодный ток по умолчанию  

Default Time (ms):       200    200    200    ……………. время снимка по умолчанию
Technique:               mAs    mAs    mAs    ………техника съёмки (эксп-р – мАс – мА и сек)
Default Focus:           large  large  large  ………………  фокус по умолчанию 

Default Density:         0      0      0      …………………плотность почернения по умолчанию 

Default Film Screen:     I      I      I     ………………… экран – плёнка по умолчанию 

Default Fields:          RCL    RCL    RCL  ……………  поля эксп-ра по умолчанию (правое – 

                                                                                        центральное – левое)  

--------------------Receptor I/O--------------------        ВХОДЫ / ВЫХОДЫ ПРИЁМНИКОВ

Receptor:  1   ………………………………………… ………….  приёмник 1

                                                                                                          (стол снимков с решёткой)
State:           Standby          Prep       Gen Ready        Rad Exp  ….. состояния (циклы) работы
                  ожидание    подг-ка   гот-ть ген-ра    эксп-ция  
(Outputs)   ………………………………………………………… выходы
Bucky 1 Start:     off           off              off                   on   … старт решётки 1    

Bucky 2 Start:     off           off              off                   off   … старт решётки 2        

Room Light        off            on               on                   on   … дверной свет (табло 

                                                                                                   «не входить»)    

(Inputs)     ………………………………………………………….  входы
Thermal Switch:  on           on               on                   on  … термоконтакт (излучателя)      

Bucky 1 Ready    off           off              off                   on  … старт снимка решёткой 1          

Interlock 1           off           off              off                   off  … блокировка контактом 1     

Interlock 2           off           off              off                   off  …  блокировка контактом 2         

Room Door 
Interlock              off           on              on                    on   … блокировка дверным контактом     

Bucky 2 Ready    off           off              off                   off  … старт снимка решёткой 2          

Receptor:  2  ………………………………………………………….приёмник 2

                                                                                                           (снимки без решётки)
State:           Standby          Prep       Gen Ready        Rad Exp  ….. состояния (циклы) работы
                  ожидание    подг-ка   гот-ть ген-ра    эксп-ция  
(Outputs)    …………………………………………………………… выходы
Bucky 1 Start:     off           off              off                    off  … старт решётки 1         

Bucky 2 Start:     off           off              off                    off   … старт решётки 2           

Room Light         off           on               on                    on  …  дверной свет (табло 

                                                                                                   «не входить»)      

(Inputs)   …………………………………………………….. ……… входы
Thermal Switch:  on           on               on                     on …  термоконтакт (излучателя)            

Bucky 1 Ready    off          off              off                     off  … старт снимка решёткой 1               

Interlock 1           off          off               off                    off  … блокировка контактом 1        

Interlock 2           off          off               off                    off  … блокировка контактом 2            

Room Door 
Interlock              off           on               on                     on …  блокировка дверным контактом           

Bucky 2 Ready    off          off               off                    off  … старт снимка решёткой 2               

Receptor:  3  ………………………………………………………….приёмник 3

                                                                                                           (стойка снимков)

State:           Standby          Prep       Gen Ready        Rad Exp  ….. состояния (циклы) работы
                  ожидание    подг-ка   гот-ть ген-ра    эксп-ция  
(Outputs)  …………………………………………………………… выходы
Bucky 1 Start:     off           off               off                    off   … старт решётки 1             

Bucky 2 Start:     off           off               off                    on   … старт решётки 2                

Room Light        off            on                on                   on   …  дверной свет (табло 

                                                                                                   «не входить»)       

(Inputs) …………………………………………………….. ……… входы  
Thermal Switch: on            on                on                    on   …  термоконтакт (излучателя)                 

Bucky 1 Ready   off           off               off                     off    … старт снимка решёткой 1                  

Interlock 1          off           off               off                     off    … блокировка контактом 1           

Interlock 2          off           off               off                     off    … блокировка контактом 2               

Room Door 
Interlock             off           on                on                     on   …блокировка дверным контактом                

Bucky 2 Ready   off           off               off                     on  … старт снимка решёткой 2                     

--------------------AEC Setup-------------------- …………..  УСТАНОВКИ ЭКСПОНОМЕТРА
Channel:                   1    …………………………..  номер канала
Film Screen Enable:        I, II, III  ………………..  комбинации экран-плёнка
Fields:                    right centre left  ……………… поля (правое-центральное-левое)
Chamber Type:              Apelem  ………………… тип камеры
Right Field Compensation:  0   …………………..  компенсация по правому полю  

Centre Field Compensation: 0  …………………... компенсация по центральному полю
Left Field Compensation:   0   …………………… компенсация по левому полю
Channel:                   2   …………………………..  номер канала
Film Screen Enable:        I, II, III  ………………..  комбинации экран-плёнка
Fields:                    right centre left  ……………… поля (правое-центральное-левое)
Chamber Type:              Apelem  ………………… тип камеры
Right Field Compensation:  0  …………………..  компенсация по правому полю  

Centre Field Compensation: 0  …………………... компенсация по центральному полю
Left Field Compensation:   0  …………………… компенсация по левому полю
Channel:                   3   …………………………..  номер канала  

Film Screen Enable:        I, II, III  ………………..  комбинации экран-плёнка
Fields:                    right centre left  ……………… поля (правое-центральное-левое)
Chamber Type:              Apelem  ………………… тип камеры
Right Field Compensation:  0  …………………..  компенсация по правому полю  

Centre Field Compensation: 0  …………………... компенсация по центральному полю
Left Field Compensation:   0  …………………… компенсация по левому полю
Channel:                   4  …………………………..  номер канала  

Film Screen Enable:        I, II, III  ………………..  комбинации экран-плёнка
Fields:                    right centre left  ……………… поля (правое-центральное-левое)
Chamber Type:              Apelem  ………………… тип камеры
Right Field Compensation:  0  …………………..  компенсация по правому полю  

Centre Field Compensation: 0 …………………... компенсация по центральному полю
Left Field Compensation:   0  …………………… компенсация по левому полю
--------------------AEC Calibration Film--------------- … КАЛИБРОВОЧНЫЕ 

                                                        ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНАЦИЙ ЭКРАН-ПЛЁНКА
Film Screen:               1   ……………………………………………. комбинация 1

References:

50 kV   55 kV   65 kV   75 kV   85 kV   95 kV   110 kV  130 kV  

8.40    7.80    6.60    5.40    4.28    3.80    3.40    2.80    

Film Screen:               2   ……………………………………………. комбинация2
References:

50 kV   55 kV   65 kV   75 kV   85 kV   95 kV   110 kV  130 kV  

6.80    6.40    5.60    4.80    4.28    3.80    3.40    3.00    

Film Screen:               3   ……………………………………………. комбинация 3
References:

50 kV   55 kV   65 kV   75 kV   85 kV   95 kV   110 kV  130 kV  

5.40    5.20    4.80    4.48    4.20    3.80    3.40    2.80    

--------------------AEC Densities-------------------- … СТУПЕНИ ПЛОТНОСТИ ПОЧЕРНЕНИЯ
-8 Density:  0

-7 Density:  0

-6 Density:  0

-5 Density:  62

-4 Density:  50

-3 Density:  37

-2 Density:  25

-1 Density:  12

1 Density:  12

2 Density:  25

3 Density:  37

4 Density:  50

5 Density:  62

6 Density:  0

7 Density:  0

8 Density:  0

--------------------DAP Setup--------------------   УСТАНОВКИ ДАННЫХ И ПОРТА
DAP :                          off

DAP Device Type 1:             III   ………….УСТРОЙСТВО TИПА 1 - выбирает DAP тип
                                                                     устройства, связанный с каналом 1
                                                                     диапазон: от  0 к пределу, определенному в DAP 
                                                                                      данных конфигурации
DAP Calibration Value 1:       1   ……….. ВЕЛИЧИНА (РАЗМЕР) КАЛИБРОВКИ1 – 
                                                                    Устанавливает ВЕЛИЧИНУ калибровки для DAP 
                                                                    устройства на канале 1
                                                                    - диапазон: от 0 до 99.99
DAP Test Value 1:              1000 ………   ВЕЛИЧИНА (РАЗМЕР) ТЕСТА – 

                                                                    устанавливает DAP номинальную 
                                                                    испытательную величину для канала 1
                                                                     - диапазон: от 0 до 9999
DAP Printer      

   Установка линий связи

Это окно покажет текущему порту коммуникаций, который используется, чтобы посылать и получать данные к и от генератора. После открытия этого окна, текущий порт закрыт, и вся связь к и от генератора таким образом останавливается. Все параметры, показанные на показе не обязательно действительны. Когда 'хорошо' нажат, резюме коммуникаций через недавно отобранный порт. Нажим 'Отменяет', также возобновит коммуникации через первоначальный(оригинальный) порт. В демонстрационном способе, никакие порты не открыты или закрыты, но порт по умолчанию  может быть изменен(заменен).
Обратите внимание:
 Никакие DAP функциональные возможности не доступны для CMP 200 .

