Руководство по программированию генератора TOP-X

Введение

Данное руководство рассчитано на специалистов имеющих опыт работы с операционной системой MS-DOS или WINDOWS. Осуществляющих ремонт и регулировку рентгеновских комплексов типа РУМ-20, РДК 50/6 и т.п.

Проверьте подключение  к питающей сети генератора ТОР-Х (далее по тексту генератора) в соответствии с прилагаемой схемой  на него. Особо необходимо обратить внимание на наличие отдельного заземляющего контура не связанного с нейтралью и отклонения напряжения в питающей сети более допустимых значений.

В противном случае возможна нестабильная работа генератора.

1.ПОДГОТОВКА

На плате TXRIF (см. рис.1) провести следующие подключения:

Установить перемычки на разъёмах:  P11 (2-3-4); P13 (2-3-4); P9 (1-2);P17 (1-2);

Р5.(1-2),подключите температурные датчики РИДов  к клеммам расположенных внутри

генератора на боковой стенке (в случае отсутствия таковых поставьте перемычки).

TXCTR3

TXRIF1

TXFIF1

Рис.1

Разобрать пульт управления и установить переключатель DS1 в следующее положение:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | ON | OFF | OFF |

Соединить пульт управления и компьютер специальным кабелем по схеме: Пульт-разъем Fluoro Remote + Компьютер-последовательный порт COM1.

Включить пульт. На индикаторе пульта высветится следующее сообщение [СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ]. Это сообщение говорит о нахождении генератора в режиме настройки и калибровки. Для запуска сервис-режима на совмещенном (длинном) пульте ТОР-Х, используемом, например, в РДК «Телемедикс», перед включением удержать нажатой кнопку ABS.

Вставьте прилагаемую дискету в дисковод [A], и перепишите директорию с номером генератора на жёсткий диск. Откройте директорию с номером генератора на жёстком диске. Найдите файл INSTALL.PAR откройте его с помощью программы блокнот при работе в операционной системе WINDOWS или откройте с помощью штатного редактора в NORTON COMANDER нажав F4.

Проверьте  параметры в файле INSTALL.PAR

Для XSTAR , БД-46

s.fullscalefilament=6

l.fullscalefilament=6

fluorofilmax=3.2

enfont=2

kbdlutfile=lu_kbd_r

xfrlutfile=lu_xfr_r

highfc0

c

desktор

# Для  2.5-50БД (микро фокус),  20-50БД (малый фокус)

s.fullscalefilament=6.5

l.fullscalefilament=8.5

fluorofilmax=4.2

enfont=2

kbdlutfile=lu_kbd_r

xfrlutfile=lu_xfr_r

highfc0

c

desktop

После проверки параметров в файле INSTALL.PAR необходимо найти файл VER4rus.exe и запустить его.

2. Конфигурация

После входа в программу выбрать пункт №1 (путем нажатия цифры 1).В появившемся поле установить параметры в зависимости от типа рентгеновского излучателя, для излучателя XSTAR соответствующие  рис.3. Для всех типов РИДов и трубки БД-46 соответствующие  рис.2. Описание пунктов окна конфигурации смотрите в приложении 1.

рис.2

рис.3

##### Далее нажатием клавиши ENTER перейти к следующему окну. В этом окне  необходимо задать конфигурацию используемых устройств.

На рис. 3, 3а, 3б приведены примеры конфигурации комплекса под различные варианты комплектации (описание пунктов окна конфигурации смотреть в приложении).

Рис. 3 – генератор укомплектован двумя рентгеновскими излучателями для работы на 3-х рабочих местах.

Рис. 3а-  генератор укомплектован одним рентгеновским излучателем для работы на двух рабочих местах - столе томографическом и стойке.

Рис. 3б-  генератор укомплектован одним рентгеновским излучателем для работы на телеуправляемом столе-штативе.

Рис 3.

Рис 3а.

Рис 3б.

Далее нажатием клавиши ENTER перейти к следующему окну.

В этом окне  устанавливается тип рентгеновской трубки, минимальные и максимальные допустимые анодные токи фокусов трубки, ток накалов фокусов в дежурном, пассивном режиме и максимально допустимый.

Если на запрос программы [ПАРАМЕТРЫ ПРАВИЛЬНЫ    (Y/N)] ответить [N], то появится строка с предложением  выбора трубки [НОВЫЙ РИД   (Y/N)]. Если на данный вопрос ответить  [Y],  то Вам предложат вставить диск в дисковод А: Необходимо проигнорировать этот вопрос нажатием клавиш стрелки вверх или вниз. Повторное нажатие стрелок приводит к выбору имеющихся  в программе трубок. После появления на экране наименования  требуемой трубки нажмите любую клавишу, потом [Enter]. Установите параметры на выбранную трубку согласно таблице №2. По окончанию ввода данных высветится запрос на изменение максимальных и минимальных токов трубок. При ответе [N] программа перейдёт к выбору настроек второй трубки. При ответе [Y] программа предложит Вам подкорректировать введённые данные (если они отличаются от требуемых).

В случае  использования 2 трубок  при запросе о выборе второй трубы ввести данные на трубу аналогично п.3.

таблица №2

Трубка 2.5-50БД (микро фокус)

SF                    LF

Ma MAКСИM 		  50.00	            600.00

Ma MИНИМУM              10.00              40.00

Ma на 40kV                      50.00             600.00

Ma на 50kV                      50.00             600.00

Активный Накал   [A]      2.20                 4.00

Пассивный Накал [A]      1.10                  1.10

Максимал. Накал  [A]      4.50                  8.50

Следующие строки можно не изменять. Верхние 3-и строки неизменяемые.

Трубка 20-50БД (малый фокус)

SF                    LF

Ma MAКСИM	           200.00	             600.00

Ma MИНИМУM	 10.00                 40.00

Ma на 40kV                   200.00               600.00

Ma на 50kV                   200.00               600.00

Активный Накал   [A]      3.00                   4.00

Пассивный Накал [A]      1.10                   1.10

Максимал. Накал  [A]      6.50                   8.50

Следующие строки можно не изменять. Верхние 3-и строки неизменяемые.

Трубка XSTAR8 , БД-46

SF                    LF

Ma MAКСИM.		350.00	            500.00

Ma MИНИМУM              10.00               40.00

Ma на 40kV                   300.00               500.00

Ma на 50kV                   300.00               500.00

Активный Накал  [A]      2.20                   2.20

Пассивный Накал[A]      1.10                   1.10

Максимал. Накал  [A]     5.20                   5.20

Следующие строки можно не изменять. Верхние 3-и строки неизменяемые.

После окончания ввода данных необходимо нажать ENTER и, не корректируя появившееся окно ещё раз нажать ENTER для выхода в главное меню программы.

3. Калибровка.

В главном меню программы выбрать пункт №4.

Рис. № 4

3.1.  В появившемся окне (рис 4.)выбрать номер трубки(1 или 2),

3.2.  Ввести серийный номер трубки, выбрать фокус S/L(соответственно малый и большой). Нажать [Enter].

3.3  В следующем окне будет задан вопрос на восстановление данных предыдущего калибрования [ВОССТАНОВИТЬ   (Y/N)?] Если ответить Y , то будут восстановлены данные предыдущего калибрования. Если ответить N, то высветится запрос на подтверждение отказа восстановления [ВЫ УВЕРЕНЫ  Y/N) ?]. Положительный ответ продолжает процесс калибрования и уничтожает данные предыдущего калибрования, отрицательный - к возврату к предыдущему запросу о восстановлении данных.

3.4. В случае положительного ответа на один из вопросов появиться красная табличка с  сообщением о необходимости "прогреть" трубку. Данное сообщение можно проигнорировать нажатием клавиши [Enter].

3.5 В окне (рис. 5 ) в поле [K-C] ввести 80, в поле [F-C] ввести ток накала необходимый для получения первого снимка с анодным током равным или приблизительно равным заданному минимальному анодному току трубки в соответствии с таблицей  №2 ( данные тока накала и зависимость эмиссии от величины тока накала смотреть в паспорте на трубку)

3.6. В поле [F-C0] ввести тот же параметр, что и в поле [F-C].

3.7. Подключить осциллограф к контрольным точкам ТР7 (+), ТР 27(-) на плате TXCTR3.

3.8. Нажать [Enter], произвести снимок с пульта посредством нажатия кнопки [Exp]

рис № 5.

После успешного прохождения снимка высветится отчёт о параметрах (рис № 6)

В случае неудачного прохождения снимка высветится сообщение с номером ошибки

(см.  приложение 3).

рис. №5

Величина тока накала, одно деление-1А

Время экспозиции, одно деление-100ms

.

Рис.№ 6

На осциллографе после окончания снимка появится осциллограмма. Форма сигнала должна быть в виде рис. №7.в.

Рис. №7.

Если осциллограмма соответствует вышеуказанному рисунку, а ток трубки заданному, то на запрос программы [ЗАПИСАТЬ  (Y/N)?] нужно ответить [Y] и в соответствующем окне появится новая строчка с сохраненными данными произведенного снимка. Если осциллограмма не соответствует то на запрос [ЗАПИСАТЬ  (Y/N)?] нужно ответить [N]. В случае осциллограммы похожей на рис. №8а. требуется повторить снимок, с  уменьшением параметра [F-C0] относительно [F-C], на 0.01-0.02 . В случае осциллограммы похожей на рис. №8.б. требуется переделать снимок, с  увеличением параметра [F-C0] относительно [F-C], на 0.01-0.02 .

Внимание! Допустимое максимальное различие между [F-C0] и [F-C]  может равняться 0.15. В случае если максимальное различие между [F-C0] и

[F-C]  превышает 0.15. трубка подлежит возврату на завод изготовитель.

Внимание! В процессе калибровки возможно появление ошибки #007 даже после успешного прохождения нескольких снимков. В этом случае рекомендуем  выйти из пункта 4 меню в главное меню путём многократного нажатия клавиши Esc. При выходе произойдёт обнуление ошибки #007. Войти в пункт 4 меню и повторить снимок с предыдущими числовыми значениями  kV и меньшими на несколько значений F-С, после чего, в случае успешного снимка сделать снимок увеличив значение F-C на одно значение. После успешного прохождения снимка, постепенно поднять F-C до значения, при котором появилась ошибка, после чего перейти к дальнейшей тренировке.

При повторяющемся  сообщении [Ошибка #007] следует выйти из режима программирования путём многократного нажатия клавиши Esc и, снова войти в режим калибровки,  восстановить (если есть) данные предыдущих снимков и произвести «тренировку» трубки по методике описанной в приложении 2.

Важно! При появлении сообщения об ошибке #007 необходимо на плате CON посмотреть на горящие светодиоды (красного цвета). Каждый светодиод подписан соответствующим сообщением. Если при появлении ошибки #007  регулярно загорается светодид с надписью IGBT то  скорее всего проблемы с модулем IGBT. В случае загорания других светодиодов рекомендуем раздвинуть контакты на высоковольтных наконечниках с двух сторон и заменить силиконовую смазку в стаканах. В случае регулярно появляющейся ошибки #007 возможно повреждение модуля IGBT.

3.9 Производить снимки прибавляя к показателю [F-C] 0.1 и корректируя [F-C0] согласно показаниям осциллографа до загрузки трубки близкой или равной 100%. (При увеличении анодного тока программа будет  индицировать красной полосой процент тепловой загрузки трубки). Не следует продолжать калибровку трубки если этот индикатор не имеет полностью зеленый цвет.)

4.0 По достижении максимальной величины анодного тока для данной трубки или проценту загрузки около 100% и запоминания данных нужно перейти к следующему шагу калибровки. Для этого в поле [K-C] введите 0 и нажмите [Enter].

4.1. В следующем окне Рис. №8. в поле [K-C] введите 40.

4.2. В поле [F-C] ввести данные для производства снимков согласно таблице     № 3.  (снимки произвести по всем параметрам К-С указанным в таблице).

Табл. № 2.

| K-C | F-C |
| --- | --- |
| 40 | +0.2 к первой точке калибровки при К-С=80 |
| 40 | +0.0 к последней точке калибровки при К-С=80 |
| 50 | +0.1 к первой точке калибровки при К-С=80 |
| 50 | +0.0 к последней точке калибровки при К-С=80 |
| 60 60 | +0.1 к первой точке калибровки при К-С=80 +0.0 к последней точке калибровки при К-С=80 |
| 100 или 120 | +0.0 к первой точке калибровки при К-С=80 |
| 100 или 120 | -0.2 от последней точки калибровки при К-С=80 |

4.3. По окончанию снимка будет выдан запрос на сохранение полученных данных о снимке [ЗАПИСАТЬ (Y/N)?]. При отрицательном ответе [N] программа вернётся к вводу данных для повторения снимка без сохранения полученных данных. При положительном ответе [Y] и нажатии клавиши [Enter] высветится сообщение о подтверждении измеренных параметров см. Рис.№8. (о точности измерений можно судить  только при применении дополнительных внешних измерительных приборов). Положительный ответ [Y] записывает данные в программу, отрицательный [N] даёт возможность ввести данные от дополнительных измерительных приборов. (используется только при использовании дополнительных внешних измерительных приборов).

Рис.№8

На рисунке № 8 приведён пример произведения снимка при [K-C]=40 и [F-C]=3.90 (точка А на Рис.№ 8) в данном случае в поле [F-C] введен параметр согласно таблице №2 т.е. взята [F-C]первой строки и прибавлено 0.2. Контроль произведённого снимка производится по параметрам полученного тока накала при сравнении его с однозначной(по [F-C]) строкой (точка В на Рис.№ 8.) Параметр должен совпадать с однозначным или незначительно отличатся от него.

По завершении снимков на [K-C]=100 или 120 и их сохранении в программе, программирование трубки можно считать оконченным.

Вторая трубка программируется аналогично первой по пунктам 3.1-4.3. Выход из программы калибровки в основное меню производится двойным нажатием клавиши [Esc]. По истечении долгого времени эксплуатации у рентгеновской трубки происходит изменение эмиссионных характеристик. Программа позволяет подкорректировать их, не производя дополнительной калибровки. При входе в режим калибровки, после положительного ответа на запрос [ВОСТАНОВИТЬ (Y\N) ?] программа выдаст запрос о корректировке mAs. Если в предложенном поле ввести процентное отклонение, вычисленное из данных  заданного и полученного анодного тока при произведении снимков с пульта управления генератором, то программа автоматически произведет коррекцию данных своей базы. После корректировки нужно переписать данные в пульт.

Данная функция корректно работает, если для корректировки были использованы файлы предыдущей калибровки именно этой трубки.

5. КАЛИБРОВКА ФЛЮОРОСКОПИИ

В основном меню нажать клавишу [F]. Появится окно программы с предложением выбора трубки для произведения калибровки флюороскопии.

Введите номер трубки (1 или 2) в зависимости от того какая трубка указана в конфигурации (строка СКОПИЯ в рис. №3,№3а,№3б.). Нажмите [Enter]. Высветится сообщение о выборе модели программирования. В настоящей версии программы используется модель № 2 см. рис.№ 9.

Рис. №9

После нажатия клавиши [Enter] высветится предложение приступить к калибровке флюороскопии посредством нажатия кнопки [EXP] на пульте управления. Внимание!!! Кнопку [EXP] не отпускать до окончания калибровки!!! По окончанию калибровки флюороскопии кратковременно высветится красная табличка   [O.K] , а в левой нижней части окна данные о произведённой настройке. Это означает, что калибровка окончена успешно. Нажать [Esc] для выхода в основное меню. Если при производстве калибровки вы долго держите кнопку [EXP] а ток не достигает заданного значения нужно прервать калибровку, выйти из программы настройки генератора и изменить следующую строку в файле install.par.

fluorofilmax= Параметр этой строки нужно изменить на 0.1-0.3 единицы.

Нажать [Esc] для выхода в основное меню.

6. Настройка экспонометра.

Внимание! Данная настройка произведена при проверке генератора и не требует дополнительного вмешательства.  Дальнейшая корректировка экспонометра производится сопротивлениями на плате усилителя при монтаже комплекса. Данное описание предназначено для настройки исключительно сертифицированными специалистами и применяется в исключительных случаях.

Нажмите клавишу 8 для входа в меню установки чувствительности экранов. Далее Вы имеете возможность установить чувствительность применяемых Вами экранов с помощью подсказок появляющихся в нижней части экрана. (рис №10)

После оканчания корректировки нажать клавишу Esc для выхода в главное меню.

Подключите усилитель экспонометра на плате CTR и ионизационную камеру в следующем

порядке:  рабочее место - "стол"  на разъем JP-8,  рабочее место- "стойка " на разъем JP-9,  рабочее место- "ПСШ" на разъем JP-10.

Рис№10

Установите трубку на расстояние 1м от ионизационной камеры. Перед настраиваемым полем установите фантом, равный эквиваленту 15-20см. воды. В основном меню выбрать пункт  №6 [КАЛИБРОВКА АКЭ].  Введите номер трубки рис.№11

Рис.№ 11

Обратите внимание на красную надпись (ION) она сообщает, что встроенный интегратор на плате генератора отключен и используется интегратор платы экспонометра. Это нежелательно и для того, чтобы исправить это нужно выйти из программы настройки экспонометра выключить генератор и  удалить перемычку JN7 на плате TXCTR3. После этого вернуться к началу настройки экспонометра. В появившемся окне (см. рис.№ 12)  ввести в поле [ЭКРАН] буквенное соответствие чувствительности плёнки (H-высокая, М-средняя, D-низкая). Нажать [Enter]. В следующих полях   [КАНАЛ], [ПОЛЕ] введите канал (см. конфигурацию РДК ) и поле настраиваемого экспонометра. Внимание!  цифра 1 соответствует среднему полю камеры экспонометра!

Рис. № 12

Следующие поля [MA],[mAs] оставьте заполненными по умолчанию и на запрос [ADJUST?] ответить [Y] . После произведённых действий окно программы будет выглядеть как на рис. №13. Нажатием кнопки [Exp] на пульте управления произвести снимок. По окончанию снимка высветится отчёт о срабатывании экспонометра. Главный параметр настройки - срабатывыние экспонометра на 12+-0.5 mAs. Если эти данные отличаются от заданных, то нужно произвести настройку на плате экспонометра резисторами (R13, R14, R15 (R32)), (R58, R44, R45 (R65)), (R94, R80, R81 (R101)) в зависимости от выбранной камеры и выбранного поля и произвести снимок.

Повторять эту операцию до соответствия  данных. При соответствии параметров в ответ на предложение сделать снимок нажмите [Enter] и на запрос [ЗАПИСАТЬ (Y/N)] ответьте [Y]. После ответа данные настройки экспонометра на данной уставке киловольт будут записаны в базу данных программы.

Для полной настройки нужно выполнить калибровочные снимки по принципу вышеуказанной, но без подстройки резисторами, на других уставках киловольт с изменением фантома согласно таблице № 3 и изменением параметра [Value] до получения результата равного 12 mAs.

Используйте клавиши [Enter] для изменения выбранной строки , [Del] для удаления выбранной строки, [Ins] для вставки новой строки в таблицу калибровки.

При добавлении новой строки  новые параметры будут добавлены в таблицу только после того, как вы ответите [Y] на запрос [ЗАПИСАТЬ?].

Таб. № 3.

| Значение kV | Рекомендуемая толщина воды в см. |
| --- | --- |
| 50 | 7.5-10 |
| 60 | 10-15 |
| 80 | 15-20 |
| 100 | 20-25 |
| 120 | 30-35 |

По окончании калибровки выбранного канала и поля нужно произвести настройки других каналов в зависимости от количества установленных камер экспонометра, только на запрос по окончанию снимка [ЗАПИСАТЬ] нельзя отвечать [Y или N] ,  используйте клавишу [Enter]. Это обусловлено тем, что компьютерная калибровка  производится только по одному каналу и дальнейшее использование компьютера только для просмотра отчета о полученных mAs во время снимка. Выход из программы калибровки осуществляется с помощью клавиши [Esc].

7. РЕДАКТОР АПР

При настройке генератора в пульт записывается некоторый набор программ органоавтоматики. Мы  не рекомендуем изменять наименование укладок т.к. это связано с некоторыми трудностями по отображению кириллических шрифтов индикатора в окне программы. В данном пункте можно изменять уже установленные параметры снимка, но это удобнее делать прямо с пульта в режиме редактирования АПР.

А. ЗАПИСЬ ДАННЫХ

По окончанию работ по настройке генератора требуется записать все данные в пульт управления генератором.

Для этого, находясь в главном меню программы, нажмите  латинскую букву [А]

Появится окно предупреждающее о совместимости программы настройки и программы пульта. (см. рис.13)

Рис.№13

Если на запрос [ВЫ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖИТЬ  (Y/N)] вы ответите  [Y] то программа предложит вам меню загрузки. (см. рис.14)

Рис № 14.

Если нажать латинскую клавишу [A] то будет произведена запись в пульт полного комплекса данных, перечисленных в группе загрузки. На экране появится индикатор процесса копирования. (см. рис.15)

## Рис. №15

По окончанию копирования программа вернется в меню загрузки.

В меню загрузки предусмотрена выборочная запись данных. Это может понадобиться, например, при произведении каких либо калибровочных работ с трубкой (при замене трубки) и необходимости сохранения наработанных программ органоавтоматики. При использовании выборочной записи вы можете выбрать конкретный пункт с данными, запись которого произойдет,  при этом остальные пункты перезаписаны не будут.

### Описание пунктов группы загрузки.

1.     Органоавтоматика:    Запись наименований укладок APR и их снимочных параметров.

- Конфигурация:  Запись конфигурации комплекса установленной в пункте 1 главного меню программы.

- Лимиты нагрузок: Предельные значения рентгеновской трубки: предельные значения накальных токов, пределы mA, максимальные значения mA на 40, 50 kV.Соответствующих установленным трубкам.

- Калибровочные данные: Данные компенсации нити накала трубки и режимов калибровки снимка.

5.    DATA-1, Данные о величине тока накала в дежурном режиме, величина времени  пред         снимочной подготовки.

- DATA-2 Мощность генератора и максимально допустимый ток, максимальные и минимальные kV,данные по флюороскопии, максимальный ток накала.

7. Данные АКЭ: Запись данных калибровки Автоматического контроля экспозиции (экспо

нометра).

8. Данные флюороскопии: Запись данных калибровки флюороскопии проведенных в пункте [F. Калибровка флюоро.].

А.  Запись всех пунктов меню загрузки.

После записи данных в пульт генератора появиться надпись “Данные записаны”.

Выключить пульт управления нажатием клавиши “OFF”.  Установить переключатель DS1 в пульте управления  в следующее положение:

Для РДК без скопии.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF |

Для РДК со скопией.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | ON | OFF |

Закрыть пульт управления.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1.

Описание пунктов окна конфигурации.

МАКС МОЩНОСТЬ ГЕНЕР.:   Устанавливается максимально возможная мощность генератора. Данные можно узнать из номера определяющего модель генератора.

TOP-X  XXX—XXX—XX—XX

F – Большой пульт управления .

D – Настольный пульт управления.

T—Сенсорный экран.

L—Низкоскоростной стартер.

H—Высокоскоростной стартер.

R—Только снимочный.

F – Снимочный и флюороскопический.

1—1 трубка.

2 – 2 трубки.

241—240В. 1-фазный.

243—240В. 3-фазный.

403—400В. 3-фазный.

443—440В. 3-фазный.

50—150 kV.

25—125kV.

3—300 mA (30 кВт.)

4—400 mA (30 кВт.)

5—500 mA (40 кВт.)

6—600 mA (50 кВт.)

МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК:    Максимальный анодный ток, который можно получить на выходе генератора.

МАКС. ВЫХОД. НАПР.:   Максимальное возможное напряжение на выходе генератора в kV.

МИН. ВЫХОД. НАПР.: Минимальное возможное напряжение на выходе генератора в kV.

ВРЕМЯ ПЕРЕНАКАЛА:  Время в мсек., устанавливаемое для форсированного разогрева нити накала максимально допустимым током (минимально допустимое 6А)

FALLING LOAD ENABLE:  Эти строки и последующие строки на английском языке не задействованы и будут использоваться только в следующих версиях программы.

Столбцы СТОЛ, СТОЙКА, ТОМО, ПСШ соответствуют кнопкам выбора рабочего места на пульте управления.

РИД:   Указывает, какой номер трубки будет использоваться на том или ином рабочем месте. Допустимый параметр—0, 1, 2.

V=9000 об.: Указывает на присутствие блока управления высокоскоростным стартером.

СКОПИЯ: Указывает, на каком рабочем месте будет, производится флюороскопическое исследование.

AEC  из ССЯ:  Указывает на возможность автоматического контроля экспозиции из системы стабилизации яркости.

АНГИОГР. УСТР.: Указывает на присутствие в комплексе ангиографического устройства.

ПУЛЬТ: Указывает откуда будет производиться команда на производство снимка. Варианты: команда с пульта или с устройства (например ПСШ).

АЕС:  Указывает номер канала АКЭ на плате TXCTR3  к  которому подключена плата АКЭ на данном устройстве. Допустимый параметр—0, 1, 2, 4.

ОДНО ПОЛЕ: Указывает на использование только одного (центрального ) поля АКЭ.

СМЕНА ПОЛЯ:  Указывает на возможность программной смены крайних полей при неправильной установке ионизационной камеры.

УСТР. Указывает номер разъема, к которому подключено данное устройство на плате TXRIF. Допустимый параметр—0, 1, 2, 4.

СТАРТ РЕШЕТ. С ПОДГ.: Дает команду на приведение в движение отсеивающего растра одновременно с нажатием кнопки PREP.

СТАРТ РЕШЕТ. ВСЕГДА:  Дает команду на приведение в движение отсеивающего растра одновременно с нажатием кнопки PREP независимо от того выбрано или не выбрано использование решетки на пульте управления.

УПР. КНОПКОЙ РЕШЕТКИ: Дает возможность управлять включением или отключением  отсеивающего растра с пульта управления.

ВКЛ. ИНДИК. РЕШЕТКИ:  При выборе рабочего места автоматически будет включаться использование отсеивающего растра.

ТОМО:  Указывает, на каком рабочем месте будет производиться томографическая съемка.

TIMED TOMO, RAPID TOMO НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫ.

Приложение 2.

Описание процесса тренировки рентгеновской трубки.

Рекомендуется производить тренировку рентгеновского излучателя при использовании новой трубки либо при долгом не использовании излучателя. Предлагаемая методика заключается в тренировке рентгеновской трубки путём повышеня kV при постоянном токе с минимума до максимума(с 40kV до 90kV) на большом и малом фокусе.

- Задать в графе К-С цифровое значение равное 40 (числовое значение в графе К-С равно задаваеым kV). См. “3. Калибровка”.

- Выбрать числовое значение в графе F-C в соответствии с паспортом на трубку для получения анодного тока ~10-50 mA.

- Произвести снимок путём нажатия соответствующих клавиш. См.пр. 4 данного руководства.

- Если в процессе прохождения снимка появиться сообщение об ошибке #007, то необходимо выйти из пункта 4 меню в главное меню. При выходе произойдёт обнуление ошибки #007. Войти в пункт 4 меню и повторить снимок с предыдущими числовыми значениями или меньшими, после чего, пошагово поднять kV до значения при котором появилась ошибка, после чего перейти к следующему пункту тренировки.

- В случае успешного прохождения снимка переходим к следующему шагу.

- Задать в графе К-С цифровое значение равное 50 (числовое значение в графе К-С равно задаваеым kV).

- Выбрать числовое значение в графе F-C в соответствии с паспортом на трубку для получения анодного тока ~10-50 mA.

- Произвести снимок путём нажатия соответствующих клавиш. См.пр. 4 данного руководства.

- В случае успешного прохождения снимка переходим к следующему шагу.

- Задать в графе К-С цифровое значение равное 60 (числовое значение в графе К-С равно задаваеым kV).

- Выбрать числовое значение в графе F-C в соответствии с паспортом на трубку для получения анодного тока ~10-50 mA.

- Произвести снимок путём нажатия соответствующих клавиш. См.пр. 4 данного руководства.

- В случае успешного прохождения снимка переходим к следующему шагу.

- Задать в графе К-С цифровое значение равное 70 (числовое значение в графе К-С равно задаваеым kV).

- Выбрать числовое значение в графе F-C в соответствии с паспортом на трубку для получения анодного тока ~10-50 mA.

- Произвести снимок путём нажатия соответствующих клавиш. См.пр. 4 данного руководства.

- В случае успешного прохождения снимка переходим к следующему шагу.

- Задать в графе К-С цифровое значение равное 80 (числовое значение в графе К-С равно задаваеым kV).

- Выбрать числовое значение в графе F-C в соответствии с паспортом на трубку для получения анодного тока ~10-50 mA.

- Произвести снимок путём нажатия соответствующих клавиш. См.пр. 4 данного руководства.

- В случае успешного прохождения снимка переходим к следующему шагу.

- Задать в графе К-С цифровое значение равное 90 (числовое значение в графе К-С равно задаваеым kV).

- Выбрать числовое значение в графе F-C в соответствии с паспортом на трубку для получения анодного тока ~10-50 mA.

- Произвести снимок путём нажатия соответствующих клавиш см. пр. 4 данного руководства.

- В случае успешного прохождения тренировки переходим к калибровке трубки в соответствии с пр.4.

Также можно рекомендовать в качестве дополнительной тренировки трубки провести калибровку флюороскопии данной трубки в соответствии с пунктом  “ 5. КАЛИБРОВКА ФЛЮОРОСКОПИИ” данного руководства.

Приложение 3.

Сообщения, выдаваемые генератором в виде кодов и наиболее частые причины их возникновения.

ОШИБКА#001- Нет связи с генератором.

Проверить кабель соединения между генератором и пультом управления на обрыв (крайне редко встречается). Проверить SIO INTERFACE на плате CTR и оптроны в пульте управления.

ОШИБКА#002- Нет связи с пультом управления скопии.

Проверить кабель соединения между выносным пультом флюороскопии и пультом управления на обрыв (крайне редко встречается). Проверить напряжение 220V на входе блока питания пульта флюороскопии, наличие =12V на выходе блока питания пульта флюороскопии, и наличия звукового сигнала об окончания прохождения самотестирования при подаче напряжения питания. ВАЖНО! Напряжение на блок питания пульта флюороскопии должно подаваться раньше, чем будет включен сам генератор кнопкой ON на пульте управления генератора. Рекомендуемое подключение блока питания пульта флюороскопии - выход рубильника параллельно генератору.

ОШИБКА#003- Экспозиция прервана

Не поступил или прервался сигнал о готовности решетки. Проверьте правильность соединения решетки с генератором и правильность работы решетки.

ОШИБКА#004-Проблема в цепи питания нити накала.

Проверить нить накала на обрыв. Развести контакты на высоковольтном наконечнике. Измерить напряжение на контрольных точках ТР1 и ТР2 на плате FIL

(1 V =1 А)ТР1 задаваемое напряжение, ТР2 измеряемое напряжение)) оно должно быть примерно одинаково. Если на ТР1 измеряемое напряжение меньше задаваемого (см. данные на трубку, а именно значение тока накала в дежурном режиме) измерьте напряжение на плате СТR на ТР9 для малого фокуса и ТР10 для большого фокуса (ТР9 и ТР10 задаваемое значение, а ТР15 и ТР16 измеряемое). Но вероятнее проблема в контактах высоковольтного кабеля между трубкой и генератором.

ОШИБКА#005-Нет вращения анода

Проверить сопротивление обмоток статора и правильность подключения (для XSTAR и COMET).При необходимости  нужно поднять напряжение поддержания разгона анода переключателями SW2 на плате ROT в соответствии таблицей в техническом руководстве.

ОШИБКА#006-Фатальная ошибка.

ОШИБКА#007-Ошибка излучения.

-Превышение максимально допустимых kV более чем на +5%(для 150 kV это составит 157.5kV)

-KV асимметрия(разница  анода относительно земли и катода относительно земли превышает 7.5 kV).

-Превышение kV выходу (анодно-катодный ток выше максимума mA на +10%, для генератора с максимальной мощностью 600 mA  это составит 660mA).

-Перегрузка на IGBT(ток протекающий через IGBT превышает допустимое для него значение).

-Короткое замыкание (ток через IGBT очень высок).

-Возникновение высоковольтной дуги.

-Низкий уровень мощности(напряжение на накопительных конденсаторах ниже допустимой величины).

-Перегрев поверхности IGBT.

Возможно, необходимо развести контакты на высоковольтных наконечниках и заменить высоковольтную смазку. Провести тренировку трубку в соответствии с Приложением 2.

ОШИБКА#008-Ошибка коллиматора.

Проверьте правильность соединения  с генератором и правильность работы (в случае отсутствия подсоединения к коллиматору (диафрагме) поставить перемычки).

ОШИБКА#009-Ошибка конфигурации комплекса.

ОШИБКА#0010-Ошибка большого фокуса.

См. ОШИБКА#004

ОШИБКА#0011-Ошибка малого фокуса.

См. ОШИБКА#004

ОШИБКА#0012-Генератор не готов

Не выработан сигнал PS GOOD, как следствие не включился контактор. Данная ошибка возможна по многим причинам, но начинать надо с выработки данного сигнала каждой платой генератора.

ОШИБКА#0013-Нет готовности одного или нескольких устройств подключенных к генератору. Проверьте конфигурацию комплекса и устраните ошибку.

ОШИБКА#0014-Превышение заданных mAs более чем на 25%.