[image: image26.emf]
Инструкция пользователя полуавтоматического биохимического анализатора Sapphire 120

Содержание:

Содержание:
2
Часть 1. Введение
3
Часть 2. Установка анализатора.
7
Часть 3. Программирование
10
Часть 4. Тесты
18
Часть 5. База данных результатов
24
Часть 6. Обслуживание
25
Часть 7. Повседневное обслуживание и замена частей.
29
Часть 8. Поиск и устранение неисправностей
33
Приложение 1. Упаковочный лист
35
Приложение 2. Список запчастей
36



Часть 1. Введение

[image: image2.emf]
Анализатор Сапфир 120

1.1. Внимание:

1.1.1.Тщательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.

1.1.2. Прибор соответствует международным стандартам качества.

1.1.3. Не снимайте крышку! Высокое напряжение!

1.1.4. Не блокируйте вентилятор, так как высокая температура может повредить устройство.

1.1.5. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей или влаги.

1.1.6. В случае возникновения проблем, пожалуйста, обратитесь за помощью в Службу поддержки.

1.2. Технические характеристики:

· 9 типов используемых методик: Конечная точка, Калибровка по нескольким точкам, двухточечный, кинетика, нефелометрия, ферментативный, измерение поглощения и бланк пробы.

· Диапазон оптической плотности -0.3000–2.5000 ед. опт. пл.; линейная ошибка ≤0.5%

· Разрешающая способность: 0.0001 ед. опт. пл. (доступно пользователю), 0.00005 ед. опт. пл. (внутренние расчеты).

· Длины волн: 340, 405, 510, 546, 578, 630±2 нм;  под индивидуальный заказ на анализатор могут быть установлены два пользовательских светофильтра Ф1 и Ф2 в диапазоне длин волн от 330 до 800 нм.

· Полуширина полосы пропускания: 340 нм – ≤ 8 нм, другие длины волн – ≤ 6 нм. 

· Источник света: галогеновая лампа, 6В/10Вт, время работы ≥ 3000 часов, в режиме ожидания ≥ 4000 часов.

· Температурный контроль: комнатная температура, 25, 30, 37  ≤±0.2°С, диапазон колебаний: ≤±0.2°С.

· Проточная кювета (колориметрическая кювета): 30 мкл, керамический корпус, со стеклянным окошком.

· Объем пробы: 200-3000 мкл.

· Перекрестная контаминация: ≤1%.

· Воспроизводимость:  ≤ 0.005ед. опт. пл./ч, CV ≤ 0.3%.

· Стабильность:  ≤ 0.005ед.опт.пл./ч.

· Емкость памяти: ≥ 100 методик, 1060 результатов тестов, а также результатов контролей качества за 31 день.

· Вывод данных: встроенный 40 мм высокоскоростной матричный принтер, RS232 интерфейс.

· Экран: 320×240 пиксельный жидкокристаллический графический сенсорный.

· Параметры окружающей среды: температура 5-40 °С, влажность ≤ 90%.

· Источник питания: переменный, 220 ± 10% В, 50 ± 1 Гц, 120 ВА.

· Размеры: 460(длина) ×330(ширина) ×140(высота) мм.

· Масса: ≤ 8 кг.

· Категория безопасности: I (Б).

· Главный компьютер: соответствует стандарту GB4943.

[image: image1.emf]
1.3 Условия работы:

• температура окружающей среды: 10-33°C

• относительная влажность: ≤70 %

• атмосферное давление: 700 мм рт. ст.-1060 мм рт. ст.

• электропитание: ac 220В±10 %, 50Гц±1Гц

• потребляемая мощность: 120 ВА

• обязательна хорошая поверхность

• безопасный тип: по напряжению Тип II; загрязнение: Класс 2

• прогрев: 30 мин.

1.4. Специальные возможности:

1.4.1. Использующий новейший микропроцессор и многофункциональное программное обеспечение, а также диалоговый сенсорный режим экрана, анализатор Сапфир 120 чрезвычайно удобен для оператора.

1.4.2. Анализатор использует чувствительный фотометр для точного измерения оптической плотности образца.

1.4.3. Анализатор может хранить до 1060 результатов исследования проб пациентов и контролей качества за последний 31 день.

1.4.4. Функция режима ожидания лампы: напряжение на лампе снижается до напряжения режима ожидания, если анализатор не выполняет никаких операций в течение определенного промежутка времени. 

1.4.5. Встроенный принтер может быть заменен на обычный мини-принтер, который может сохранять результаты на более продолжительный промежуток время.

Часть 2. Установка анализатора.

[image: image3.jpg]Cencoprsiit skpar

Kpsimxa npurrepa

Treano npexoxparmTencii

Passem RS-232

\\ N 777 /\/;(/ZN%M aprocen

Pasben muTamms
CummBRoit BBXOX




2.1. Рекомендуемые условия окружающей среды:

2.1.1. Окружающая температура: 5-30 °С.

2.1.2. Относительная влажность: ≤80%.

2.1.3. Атмосферное давление: 70 – 106 КПа.

2.1.4. Напряжение и частота: переменное, 220±10% В, 50 ±1 Гц.

2.1.5. Источник питания: 120 ВА.

2.1.6. Хорошее заземление.

2.1.7. Класс безопасности: Класс 1, Тип Б.

2.2. Правила безопасности:

2.2.1. Держите металлические предметы вдали от прибора во избежание удара электрическим током.

2.2.2. Не повреждайте кабель питания. При извлечении из розетки не дергайте за него.

2.2.3. В случае задымления, появления ненормальных звуков и странного запаха, немедленно выключите прибор и обратитесь к техническому специалисту.

2.2.4. Убедитесь, что провод заземления правильно подсоединен к земле.

2.3. Гарантия:

2.3.1. Гарантийный срок всех анализаторов составляет один год со дня поставки прибора.

2.3.2. Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

2.3.2.1. Несчастные случаи, небрежное отношение или преднамеренное причинение вреда прибору.

2.3.2.2. Несоответствующее Операторской и Сервисной инструкциям обслуживание и ремонт прибора. 

2.3.2.3. Использование разъедающих реактивов и химикатов.

Внимание: порядок установки и обслуживания прибора контролируется инженером, обученным AUDIT DIAGNOSTICS.

2.4. Распакуйте коробку, проверьте соответствие наличия аксессуаров упаковочному листу и убедитесь, что они не повреждены.

2.5. Прибор должен быть установлен в хорошо вентилируемом помещении, на горизонтальной ровной поверхности, вдалеке от прямых солнечных лучей и сильного магнитного поля.

2.6. Проверьте внешний источник питания, чтобы убедиться в соответствие требуемому напряжению ±10%.

2.6.1. Присоедините кабель питания и провод заземления к анализатору.

2.6.2. Вытяните аспирационную трубку на полагающуюся длину.

2.6.3. Присоедините сливную трубку к выходу. Поместите другой конец в сливной контейнер.

Внимание: Отсутствие провода заземления или неправильное его присоединение вызовет нестабильную работу анализатора. 

2.6.4. Вставьте вилку кабеля питания в розетку, подсоедините повод заземления и включите прибор.

2.6.5. Установка трубки перистальтического насоса:

2.6.5.1. Откройте крышку обслуживания. (Если пользователь обнаружил, что трубка перистальтического насоса ослаблена, установите ее).

2.6.5.2. Вставьте оба коннектора трубок в соответствующие выемки.

2.6.5.3. Отожмите корпус помпы вправо и затем прокрутите колесо насоса на один оборот.

2.6.5.4. Зажмите трубки, переместив корпус помпы обратно влево. 

Внимание: Прибор не будет забирать жидкость, если трубка перистальтического насоса не будет присоединена. 

2.7. Включите анализатор нажатием на тумблер (положение 1).

2.8. Анализатор начинает процесс самоконтроля.

Это означает, что анализатор включает лампу, устанавливает колесо светофильтров в исходное положение, колесо насоса вращается, принтер включен.

2.9. После окончания самоконтроля на экране появится следующее изображение:

[image: image4.emf]
Анализатор готов к измерениям.

2.10. Вставьте бумагу в принтер как описано ниже:

[image: image5.jpg]Mecto ans 6ymaru

[lepxarens npuHTepa

KHorika npoTsbkku Gymaru

Tonoeka NpuHTEpa




2.10.1. Осторожно нажмите метку на крышке принтера, отодвиньте крышку принтера назад и достаньте катушку для бумаги.

2.10.2. Снимите упаковку с бумаги, обрежьте конец V-образом и вставьте в щель.

2.10.3. Проверьте рулон и убедитесь, что он правильно расположен.

2.10.4. Нажмите и удерживайте кнопку протяжки бумаги до тех пор, пока не выдвинется около 10 см бумаги.

2.10.5. Закройте крышку принтера. 

2.11. Настройка яркости экрана:

2.11.2. Ручка настройки яркости расположена на задней поверхности анализатора.

2.11.3. Настройка яркости должна осуществляется после завершения прогрева прибора. 

2.12. Промывка проточной кюветы:

2.12.1. Промойте проточную кювету после включения анализатора 1 мл промывающего раствора (каталожный номер A613) с помощью запуска процедуры «Cycle Rinse» (Цикл промывки). 

2.12.2. Поместите в кювету промывающий раствор и оставьте его там на 10 минут. Затем промойте кювету водой. Повторите процедуру, если потребуется.

Часть 3. Программирование

3.1. Память анализатора содержит 41 встроенную методику с запрограммированными параметрами. Нет необходимости программировать методики по-новой, если вы используете реагенты, рекомендованные производителем. Просто следуйте инструкциям производителя при приготовлении реагентов.

Внимание: Референсные значения показателей различаются в зависимости от географического положения и особенности популяций. Поэтому каждая лаборатория может установить свои собственные референсные нормы.

3.2. Если вам необходимо добавить или изменить параметры, пожалуйста следуйте ниже приведенным инструкциям:

3.2.1. В меню «Classification of test items» (Классификация тестов), нажмите клавишу «Return» (Назад) и вернитесь в «Main menu» (Главное меню): 

[image: image6.emf]
3.2.2. Нажмите на клавишу «Edit item» (Редактировать), на экране появится подменю «Test classification of items» (Классификация тестов), которое приведено на рисунке ниже:

[image: image7.emf]
3.2.3. Выберите нужную вам группу тестов, например «Liver function» (Функции печени), и на экране появится следующее окно:

[image: image8.emf]
3.2.4. Затем выберите необходимую методику, например ALT/GPT, и на экране появится следующее окно:

[image: image9.emf]
*Параметры, показанные выше, предустановлены производителем. Вы можете сразу приступать к измерениям, не меняя параметров методов, если используете рекомендованные производителем реагенты.

3.3. Если вы используете другие реагенты, вы можете изменить параметры следующим образом:

3.3.1. По порядку нажмите на каждое из полей «Method», «Filter 1», «Sample volume» и так далее (Метод, Фильтр 1, Объем пробы и т.д.) и выделите содержимое квадратных скобок [  ].

3.3.2. Выберите или введите значение, нажимая клавиши-стрелки «Up» (Вверх) или «Down» (Вниз); выбор позиции курсора в численных параметрах осуществляется клавишами «Left» (Влево) или «Right» (Вправо).

3.3.3. Нажмите клавишу «Save» (Сохранить) после изменений, иначе введенные параметры не будут сохранены в памяти.

3.4. Расшифровка значения некоторых клавиш в окне программирования методик:

3.4.1. «Resume to original setting» (Вернуться к исходным установкам): Если вас не устраивают введенные вами параметры, заводские настройки будут автоматически восстановлены в памяти после нажатия на «Resume to original setting». Нажмите «Save» (Сохранить) после восстановления, иначе, параметры не восстановятся.

Внимание: Пожалуйста, запишите значение фактора, так как восстановление заводских настроек удаляет все калибровочные значения. Поэтому вы должны заново ввести калибровочные значения после восстановления заводских настроек. В противном случае потребуется новая калибровка.

3.4.2. «Delay time» (Задержка): в кинетических и двухточечных методиках в этом поле задается период до наступления стабильной реакции. Обратитесь к инструкции по применению соответствующего реактива для ввода значения. В случае остальных типов методик в данное поле вводится время достижения равновесия в кювете после забора реакционной смеси, рекомендованное время – 2 секунды.

3.4.3. «Measure time» (Измерение): в кинетических и двухточечных методиках в данное поле вводится суммарное время измерения, за детальной информацией обратитесь к инструкции по применению соответствующего реактива. Пожалуйста, обратитесь к приложению к реагенту для настройки. В случае остальных типов методик в данное поле вводится время достижения конечной или стабильной точки, рекомендованное время – 2 секунды.

3.4.4. «Temperature» (Температура): в данное поле вводится температура измерения/инкубации , возможно 4 варианта температурных режимов (комнатная температура, 25°С, 30°С и 37°С). Наиболее распространенный –37°С.

3.4.5. «Factor» (Фактор): в случае кинетических, двухточечных, бихроматических методик, а также методик конечная точка и конченая точка с бланком пробы в данное поле может быть введен фактор калибровки (после проведения калибровки анализатор автоматически введет в это поле рассчитанное значение фактора).

Внимание: В результате калибровки полученное значение фактора может быть как положительным, так и отрицательным. Однако без калибровки невозможно ввести отрицательный фактор.

3.4.6. «Drain Mode» (Осушение): в данном поле можно выбрать подходящий режим осушения проточной кюветы. «Draining» (Да) – анализатор отбирает 500 мкл воздуха после каждого забора образца для просушки проточной кюветы и снижения вероятности кросс-контаминации. «Make bubble» (Пузырек) – анализатор автоматически отберет небольшую порцию воздуха для разделения проб. Однако, эти 2 режима способствуют попаданию пузырей в измерительную кювету. Вы можете выбрать «No draining» (Нет), в этом режиме воздух в трубку не попадает.

3.4.7. «Linear range» (Линейность): в данное поле вводится верхняя граница диапазона линейности метода, если концентрация аналита в пробе будет превышать ее, результат измерения будет некорректным. В этом случае на экран будет выведено сообщение об ошибке линейности («Linear error»), кроме того, напротив результата будет выведен флаг Е. В случае появления ошибки линейности, разведите пробу и проведите измерение повторно (см. ниже). Для более подробной информации обратитесь к инструкции по применению соответствующего реактива.

3.4.8. «Valid blank» (Оптическая плотность реактива): в данное поле вводится верхнее значение границы оптического диапазона, соответствующего годного реактива. Используя данные значения, анализатор проверяет состояние реактивов, если оптическая плотность пробы с бланком выходит за пределы указанного диапазона – используемый реактив пришел в негодность и должен быть заменен.  Введите значение оптической плотности реактива согласно инструкции по применению реагента в милли-единицах оптической плотности (mAbs). Следовательно, если в инструкции указано, что оптическая плотность реактива должна быть не больше 0,8 ед. опт. Плотности, то в поле «Valid blank» необходимо ввести значение [>800]. 

3.4.9. Выберите «Standard and calibrator» (Калибратор), на экране появится окно программирования параметров калибраторов, изображенное ниже: 

[image: image10.emf]
3.4.9.1. Введите в каждое поле концентрацию аналита в калибраторе в соответствии с вкладышами к калибраторам. Количество необходимых калибраторов зависит от выбранной методики. Для ввода значений используйте клавиши-стрелки «Up» (Вверх) и «Down» (Вниз), для выбора положения курсора в числе – «Left» (Влево) и «Right» (Вправо). Максимально возможное количество калибраторов – 6.

Внимание: Если количество калибраторов больше 2-х, вводите значения калибраторов от меньшего к большему. Если же калибратор один, введите значение в поле «Standard 1» (Калибратор 1).

Примечание: В кинетическом методе, анализатор может рассчитать фактор автоматически после калибровки.

3.4.9.2. Нажмите «Save and return» (Сохранить и вернуться) или «Return no saving» (Вернуться без сохранения), чтобы вернуться в предыдущее меню «Edit item name» (Редактировать методику). 

3.4.10. Для программирования пользовательской методики в меню «Test classification of items» (Классификация тестов) нажмите «Self-defined items» (Пользовательские методики), после этого на экране появится следующее окно:

[image: image11.emf]
3.4.10.1. Выделите поле «Edit item name» (SD000) (Редактировать название методики), использую кнопки Up, Down, Left и Right (Вверх, Вниз, Влево и Вправо) введите имя методики. После этого нажмите последовательно кнопки «Edit» (Редактировать) и «Yes» (Да), на дисплее появится меню «Edit item name» (Редактировать методику). В этом окне введите параметры метода, как описано в разделе 3.3, для сохранения сделанных изменений нажмите «Save» (Сохранить). 

3.4.10.2. Для удаления пользовательской методики необходимо ввести ее имя в поле « Edit item name» (Редактировать название методики), после чего нажать «Delete» (Удалить), а затем «Yes» (Да).

3.4.11. Нажмите «Print» (Печать) для печати отредактированных параметров.

3.5. Меню Quality Control Management (Контроль качества): 

[image: image25.emf]
В случае необходимости проведения контроля качества, необходимо выполнить следующее:

3.5.1. Войдите из главного меню в подменю «Edit item name» (Редактировать методику). Для входа в меню контролей качества нажмите «Quality control» (Контроль качества).

3.5.2. Последовательно выделяя поля «Parameter» (Параметр), «ID» (Номер), «QC X» (Среднее), «SD» (Стандартное отклонение) и т.д., введите соответствующие параметры с помощью клавиш-стрелок (согласно вкладышам к контролям). Для подтверждения изменений нажмите «Yes» (Да). На этом настройка параметров Контроля качества закончена. Если оператор хочет отредактировать контроль качества для другого теста, он может повторить описанную выше процедуру для другого теста. На экране остается последний отредактированный контроль.

3.5.3. Нажмите «Return» (Назад) для возврата в главное меню. Для проведения измерения контроля качества, достаточно будет нажать кнопку «QC Test» (Контроль качества) в окне заказа исследований (см. ниже). Измерение рекомендуется произвести дважды, это уменьшит вероятность перекрестной контаминации.

Внимание: Рекомендуется использовать одну и ту же порцию контрольной сыворотки в течение месяца. В случае редактирования параметров контролей или методов ранее полученные результаты будут утеряны. Обычно контрольная сыворотка стабильна в течение 2-5 дней после разведения при хранении при температуре 2-8 °С. Пожалуйста, подержите полчаса при комнатной температуре и хорошо перемешайте перед использованием. Прочитайте внимательно инструкцию к контролю перед использованием.

Примечание: Иногда величина стандартного отклонения не указана в инструкции. Но вы можете рассчитать его, используя значения допустимого диапазона (±SD или ±2SD). Вычтите из среднего  значения нижнее пограничное значение, в первом случае эта величина будет равна стандартному отклонению, во втором случае для расчета стандартного отклонения разницу необходимо поделить на два.

3.5.4. Если пользователю необходимо просмотреть запрограммированный контроль качества, необходимо выбрать «Quality control» (Контроль качества) в главном меню. Затем в этом подменю, нажать «Item» (Методика) и, используя клавиши-стрелки, выбрать нужный тест и нажать «Yes» (Да) для просмотра.

Внимание: Когда входите в меню «Quality control» (Контроль качества) из окна «Edit item name» (Редактировать методику), имя теста не может быть выбрано.

3.5.5. В меню «Quality Control Management» (Контроль качества) вы можете просмотреть результаты контролей по датам. Для выбора определенной даты нажмите поле «Date» (Дата) и введите нужное число, используя клавиши стрелки. 

Внимание: При изменении параметров, результатов и замене имен тестов, предыдущая и новая кривая будут изображены на экране одновременно. После нажатия «Yes» (Да), останется только текущая кривая.

3.5.6. При нажатии кнопки «Print» (Печать), на печать будут выведены графики и результаты контролей, а так же стандартное отклонение, коэффициент вариации  и т. д.

3.5.7. При нажатии «Del.» (Удалить), а затем «Yes» (Да) все полученные результаты по данному тесту будут удалены. 

Внимание: Перед началом нового месячного контрольного периода вам необходимо стереть первоначальные данные с помощью «Delete» (Удалить), иначе произойдет путаница. Когда вы вводите новый контроль, вы должны ввести имя контроля только один раз, иначе этот контроль будет либо введен дважды, либо не введен вообще в память.

3.5.8. Нажмите «Return» (Назад) для возврата в главное меню. 

Часть 4. Тесты

4.1. Меню «Test classification of items» (Классификация тестов) появляется после включения анализатора Сапфир 120.

Внимание: Прибор должен прогреваться не менее 30 мин перед проведением измерений для гарантии точности. Чтобы попасть в подменю «Test classification of items» (Классификация тестов) из главного меню нажмите «Test item» (Исследование).

[image: image12.emf]
4.2. В зависимости от того, какое измерение вы хотите провести, выберите и нажмите на нужное подменю, например, «Liver function» (Функции печени), на экране появится следующее окно со списком тестов:

[image: image13.emf]
Внимание: В случае кинетической и двухточечной методики необходимо предварительно подогреть реагент до необходимой температуры, затем добавить пробу и незамедлительно начать измерение. Если нагревание невозможно, увеличьте значение в поле «Delay Time» (Задержка) до 30-60 сек (см. инструкцию по применению реагента). В случае других методик, таких как Конечная точка, перед проведением измерения подогрейте реагент и сыворотку до температуры измерения.

4.3. Затем нажмите на название теста, например, ALT/GPT, появится меню данного теста:

[image: image14.emf]
4.4. В этом окне использованы следующие обозначения:

4.4.1. «Blank test» (Фон): при входе в меню исследований эта клавиша будет выделена. После измерения фона «Blank test» активной станет клавиша «Sample test» (Проба). Рекомендуется повторить измерение «Blank test» дважды для уменьшения кросс-контаминации.

4.4.2. «Standard test» (Калибровка): клавиша используется для калибровки. Рекомендуется повторить измерение «Standard test» для уменьшения кросс-контаминации. Нажмите «Yes» (Да), чтобы сохранить новый «Factor» (Фактор). В тестах с одним калибратором требуется измерить только один стандарт. Для тестов с несколькими калибраторами, повторяйте измерение каждой стандартной сыворотки.

Внимание: в тестах с одним стандартом, фактор появится и изменится в меню «Edit item» (Редактировать методику). После измерения стандарта 1, «Factor» (Фактор) и «Standard test 1» (Калибровка) будут подсвечены. Фактор не будет сохранен до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Yes» (Да). В случае методики с несколькими калибраторам, значение фактора не рассчитывается.

4.3.3. «Test sample» (Пациент): для исследования пробы нажмите поле «Test sample». При каждом новом измерении номер пробы «Sample ID» (Номер пробы) автоматически будет увеличен на 1. 

4.3.4. Чтобы ввести номер пробы, отличающийся от предложенного анализатором, выделите поле «Sample ID (001)» (Номер пробы), замените значение с помощью клавиш-стрелок. Нажмите «Yes» (Да), чтобы сохранить изменения

4.3.5. «QC test» (Контроль качества): для проведения контроля качества выделите «QC Test». Рекомендуется повторить измерение контроля для снижения вероятности кросс-контаминации. Результат измерения будет выведен на экран и сохранен в базе данных контролей качества. 

Примечание: после нажатия кнопки Пуск, анализатор осуществит забор 300 мкл пробы, а забор оставшейся части пробы выполнит после задержки в 1 сек. Такой способ позволит снизить вероятность кросс-контаминации и удалить пузырьки из кюветы. Не убирайте пробирку с реакционной смесью между двумя заборами жидкости.

Внимание: если результат измерения пробы пациентов будет лежать за пределами референсных значений, рядом с результатом будет выведен флаг L в случае пониженных результатов и Н в случае повышенных результатов. Если результат будет выходить за пределы диапазона линейности метода, об этом будет свидетельствовать флаг Е.

4.3.6. Другие функции окна теста.

4.3.6.1. «Washing» (Промывка): подготовьте рекомендованный промывающий раствор или дистиллированную воду для промывки, и поместите емкость под пробозаборную трубку. Нажмите кнопку Пуск, после чего анализатор начнет аспирацию жидкости. Повторное нажатие кнопки Пуск остановит аспирацию. Повторите описанную процедуру несколько раз, чтобы очистить кювету и трубки.

4.3.6.2. «Reverse flush» (Реверс): Подготовьте пустую емкость для сбора жидкости из трубок анализатора и поместите ее под пробозаборную трубку. Нажмите кнопку Пуск, после чего анализатор начнет обратный выброс жидкости из анализатора. Данная процедура обычно используется для удаления фибрина или сгустка, попавших внутрь трубок. Повторно нажмите кнопку Пуск для остановки.

4.3.6.3. «Cycle rinse» (Цикл промывки): Приготовьте 1 мл промывающего раствора и поместите его под пробозаборную трубку. После нажатия кнопки Пуск анализатор наберет 600 мкл раствора в трубки, после чего сбросит в пробирку 500 мкл промывающего раствора. Описанные действия будут повторены еще 5 раз, после чего анализатор отберет 600 мкл раствора и остановится. Данная процедура позволяет эффективно промыть внутреннюю поверхность трубок и кюветы, при этом экономно расходуя промывающий раствор. После проведения «Cycle rinse» (Цикла промывки) промойте трубки дистиллированной водой. 

Внимание: не убирайте пробирку во время проведения «Cycle rinse» (Цикла промывки).

4.3.6.4. «Print» (Печать): чтобы распечатать первоначальное значение оптической плотности и реакционную кривую (в случае кинетической и двухточечной методик) или реакционной кривой (в случае остальных методик) нажмите эту кнопку.

4.3.6.5. Если значения оптической плотности фона реактива «Blank test» будут лежать за пределами запрограммированного значения, на экран будет выведено сообщение «Blank value out of range» (Значение фона реактива выходит за допустимые пределы). Удостоверьтесь, что в поле «Valid blank» (Оптическая плотность реактива) меню «Edit item name» (Редактировать методику) введено численное значение, если нет – введите его согласно инструкции по применению (см.3.4.8). Другими причинами появления такой ошибки может служить порча реактива, ошибка обнуления соответствующего светофильтра (см. 6.2) или аномалии светового пути (например, контаминация кюветы, старение лампы и т.д.). Данная ошибка не мешает проводить измерения, однако рекомендуется выявить причину появления ошибки и устранить ее незамедлительно.

4.3.6.6. Если полученный результат не укладывается в запрограммированный диапазон линейности, появится сообщение «Out of linear range» (Результат лежит за пределами диапазона линейности). Для начала удостоверьтесь, что в окне программирования теста было введено правильное значение границ диапазона линейности «Linear range» (Линейность, см. 3.4.7), указанное в инструкции по применению реактива. Если значение верное, разведите пробу в 2 или 5 раз и измерьте ее повторно. После нажатия на кнопку «2x» или «5x» на экран будет выведено конечное значение концентрации аналита с учетом фактора разведения. Для сохранения результата нажмите кнопку «Yes» (Да). Если проба была разведена с фактором, большим 2 или 5, но кратным им, нажмите соответствующие кнопки необходимое количество раз: например, для получения фактора разведения 50 нажмите кнопку «5x» дважды и один раз кнопку «2x» (x5x5x2 = 50). Обратите внимание на номер пробы при повторном измерении. Рекомендуется при измерении использовать первоначальный номер пробы, чтобы предотвратить возникновение недоразумений.

Внимание: разведение в 2 раза осуществляется смешиванием 1 части пробы и 1 части дистиллированной воды (или физиологического раствора), разведение в 10 раз осуществляется смешиванием 1 части пробы и 9 частей дистиллированной воды (или физиологического раствора).

Внимание: после исследования одной и той же пробы повторно, результат первоначального и повторного измерений будут сохранены в базе данных. Чтобы предотвратить ошибочную интерпретацию и вывод на печать нескольких результатов, один из них рекомендуется удалить.

4.3.7 Анализатор Sapphire 120 выводит на экран реакционную кривую в режиме реального времени, которая может быть использована для оценки корректности полученных результатов. В случае кинетических и двухточечных методик масштаб осей графика будет подобран автоматически.

4.3.8 Концепция «y = ax + b» служит для усовершенствования полученных результатов.

4.3.8.1. Проведите измерение концентрации аналита в контрольной сыворотке несколько раз и рассчитайте экспериментальное среднее значение х.

4.3.8.2. Разделите паспортное значение концентрации аналита в контроле Х на экспериментальное значение х: а=Х/х.

4.3.8.3. В окне «Edit item name» (Редактировать методику) выберите опцию «Standard &cal.» (Калибратор). После нажатия на нее на экране появится уравнение пересчета результатов с использованием фактора корреляции y = a(1) x + b (0). Замените исходное значение фактора корреляции а, равное 1, на новое значение, которое будет использоваться в расчетах результатов.

4.3.8.4. Альтернативным способом корректировки результатов является модификация фактора калибровки в поле «Factor» (Фактор) подменю «Edit item name» (Редактировать методику) с учетом фактора корреляции: перемножьте фактор калибровки на фактор корреляции и введите новое значение в поле «Factor» (Фактор). Чтобы сохранить введенные изменения, нажмите «Save» (Сохранить). 

4.3.8.5. В некоторых случаях экспериментальные значения концентрации аналита в нескольких разных контрольных сыворотках отличаются от паспортных на одно и то же значение. Значение разности между паспортным и экспериментальным значениями концентрации можно ввести вместо параметра b(0) уравнения y = a(1) x + b (0). Чтобы сохранить введенные изменения, нажмите «Save» (Сохранить).

4.3.9. Нажмите «Return» (Назад) для выполнения другого теста.

4.3.10. Для распечатки результатов перейдите в подменю «Database» (База данных).

4.4. Проведение исследования по методике Бланк пробы.

Используется в следующих случаях:

- если проба имеет признаки гемолиза, липемичности или иктеричности, и необходимо вычесть вклад самой пробы в поглощение на используемой длине волны;

- если в инструкции по применению реактива указан данный тип методики.

В этих случаях в меню «Edit item name» (Редактировать методику) в поле типа методики необходимо выбрать «Sample blank» (Бланк пробы). После чего выполните следующие процедуры в окне проведения теста:

4.4.1. Если методика предполагает использование двух реагентов, и на проведение бланка вы можете использовать только один из них, вы можете заменить один из реагентов на воду для измерения бланка пробы, однако, это может повлиять на результаты теста. 

4.4.2. Подготовьте пробирки по следующей схеме: 

	
	Два реагента
	Один реагент

	Бланк реагента 1
	Р1
	Дистиллированная вода

	Бланк реагента 2
	Р1 + Р2
	Рабочий реагент

	Бланк калибратора
	Р1 + калибратор
	Дист. вода + калибратор

	Калибратор
	Р1 + Р2 + калибратор
	Раб. реагент + калибратор

	Бланк пробы
	Р1 + проба
	Дист. вода + проба

	Проба
	Р1 + Р2 + проба
	Раб. реагент + проба


4.4.3. Хорошо перемешайте содержимое пробирок и инкубируйте при необходимой температуре согласно инструкции по применению. 

4.4.4. Проведите измерение в следующем порядке:

4.4.4.1. Сначала измерьте содержимое пробирок Бланк реагента 1 и Бланк реагента 2, нажав на «Blank test» (Фон).

4.4.4.2. Затем измерьте содержимое пробирок Бланк калибратора и Калибратор, нажав на «Standard test» (Калибровка).

4.4.4.3. В заключении измерьте содержимое пробирок Бланк пробы и Проба, нажав на «Sample test» (Пациент).

Внимание: 

1.«BLANK TEST» (Фон) должен быть измерен до «STANDARD TEST» (Калибровка).

2. В начале каждой новой рабочей сессии сначала необходимо измерить «BLANK TEST» (Фон). «STANDARD TEST» (Калибровка) может быть измерен или нет в зависимости от методики.

3. Блан реагента 1 (Р1) должен быть измерен прежде Бланка реагента 2 (Р1 + Р2).

4. Проба №1 всегда должна быть измерена прежде пробы №2, в случае пробы пациента номер пробы будет автоматически увеличен на 1 после второго измерения.

5. Метод Бланк пробы может быть использован только в случае измерения по конечной точке с одним уровнем калибратора. 

Часть 5. База данных результатов

5.1. Для просмотра результатов в главном меню нажмите «Result data» (Результаты), на экране появится следующее подменю:

[image: image15.png]Date

001P
002P
003P
004P

Com-i

report

1D: 001

Up

Down Left

Result database
2001.06.06

Result  Unit HIL
0 v 0.00
4235 U E0.00
4256 U E0.00
4132 U EO0.00

ltem name  Print

Print

single Cot

Right Alter Del

Yes

Range
000
000
000
0.00

Del
All

Return




 

После входа в Базу результатов на экране будут отображаться результаты за текущую дату. Поиск результатов возможен по дате и по названию методики. Объем базы данных составляет 1060 результатов.

5.2. Нажмите на «Date» (Дата), выберите необходимую дату, используя кнопки «Up» (Вверх) и «Down» (Вниз). Для вывода соответствующих результатов на экран нажмите «Yes» (Да). Для передвижения курсора используйте клавиши-стрелки. Чтобы изменить определенный результат, поместите на него курсор и нажмите «Alter» (Изменить), появится выделение на выбранном результате. Измените результат, используя клавиши-стрелки. Для сохранения сделанных изменений нажмите «Yes» (Да). Чтобы удалить результат, поместите на него курсор и нажмите «Del.» (Удалить).

5.3. Для сортировки результатов по номерам проб нажмите «Сom-report» (Комб. Печать). Выберите определенную пробу. Чтобы напечатать только этот результат, нажмите «Print single» (Печатать один), чтобы вывести на печать все результаты, расположенные ниже выделенного результата, нажмите «Print Continuous» (Печатать все). Если результат измерения лежит за пределами референсных значений, рядом с ним будет выведен флаг Н (завышенный) или L (заниженный). Если результат лежит за пределами диапазона линейности, будет выведен флаг Е. 

5.4. Для сортировки результатов по названию методики, нажмите «Name» (Название). Чтобы распечатать результаты только по одной методике за день, нажмите «Print single» (Печатать один), чтобы вывести на печать результаты по всем методикам, расположенных ниже выделенного результата, нажмите «Print Continious» (Печатать все).

5.5. Для передачи данных с анализатора Sapphire 120 на главный компьютер используется порт RS-232.

5.6. Для выхода из подменю «Result database» (База данных результатов) нажмите «Return» (Назад). 

Внимание: если в базе были сохранены несколько результатов измерения одной и той же пробы, удалите лишние, чтобы избежать недоразумений.

Часть 6. Обслуживание

6.1. В главном меню нажмите «Maintenance» (Обслуживание), чтобы перейти в подменю обслуживания, изображенное на рисунке ниже:

[image: image16.png]Maintenance

Light filter lens & Abs
Lamp & printer
Pump management
Temperature control calibration
Date & Time
Photometer calibration

Return





6.2. Для проверки светофильтров нажмите «Light filter Lens & Abs» (Светофильтры и поглощение). На экране появится следующее окно:

[image: image17.png]Filter
340nm
405nm
510nm
546nm

Check light filter lens & Abs

00. mAbs
-08.19 mAbs
26.7 mAbs
7.68 mAbs

Yes

Filter
578nm
630nm
F1
F2

Save

022 mAbs
0140 mAbs
00.00 mAbs
00.00 mAbs

Return





6.2.1. В соответствии с надписями на экране, осуществите анализатором забор дистиллированной воды нажатием кнопки Пуск. Последовательно нажмите на название каждого из фильтров, анализатор проверит положение выбранного фильтра и выведет на экран динамическое значение поглощения кюветы на соответствующей длине волны, которое будет сохранено в памяти анализатора, как бланк кюветы по дистиллированной воде. Данное значение будет автоматически вычитаться из измеренной величины оптической плотности реакционной смеси. При выборе каждого следующего фильтра дождитесь, пока динамическое значение поглощения не достигнет равновесия, затем нажмите «Yes» (Да), и только после этого переходите к следующему светофильтру. По завершении измерения бланков по воде обязательно нажмите «Save» (Сохранить), в противном случае новые значения не будут сохранены.

Примечание: ошибки при заборе дистиллированной воды (например, пузыри или загрязнение воды реактивами), может привести к ошибочным результатам измерения бланка по воде, и, следовательно, ошибочным результатам исследования соответствующих проб.

6.2.2. После нажатия на «Yes» (Да) анализатор автоматически оценит правильность положения фотометрической системы и фильтров. В случае ошибок на экране появится сообщение, например, «Clean the flow cell» (Промойте кювету), «Exchange the lamp» (Замените лампу), «Check **nm light filter» (Проверьте **нм фильтр) и т.д., однако эти сообщения – только для справки. Пользователь должен оценивать состояние анализатора, используя также данные собственных наблюдений.

Примечание: значения бланка по воде на всех длинах волн будут со временем постепенно возрастать, в соответствии со старением лампы и фильтров и загрязнением кюветы. Если значение бланка по воде на любой из длин волн превысит 0,5 ед. опт. пл. (500 mAbs), это свидетельствует о неполадках в оптической системе.

Важное примечание: основной причиной возрастания значений бланка по воде является пренебрежение использованием специального промывающего раствора для ежедневной промывки кюветы с последующей промывкой водой. Если значения бланка по воде превысят 0.5 ед.опт.пл., результаты кинетических измерений или высоких значений по Конечной точке будут не точны.

6.3. Лампа и принтер

Нажмите «Lamp and printer management» (Лампа и принтер) для входа в следующее подменю:

[image: image18.png]Light source lamp & printer

Check light
source lamp:
Lamp standby
timing

Test printer:

Up  Down

Open

Auto
test

Left Right

Yes

Standby
20 minutes
Paper

advancing

Return





6.3.1. Последовательно нажмите на «Open» (Открыто) и «Standby» (Ждущий режим), чтобы проверить состояние источника света.

6.3.2. Для программирования времени бездействия лампы, после которого она перейдет в режим ожидания, нажмите «Lamp standby timing» (Ждущий режим через). Чтобы вывести лампу из режима ожидания, достаточно нажать на кнопку Пуск или любую клавишу на сенсорном экране. Лампа будет готова к измерениям в течение 1 минуты после выхода из режима ожидания при условии, что анализатор до этого был прогрет в течение не менее 20 минут. Данная функция направлена на продление срока жизни лампы. 

6.3.3. Для проверки функционирования принтера нажмите «Auto test» (Автоматическая проверка), после этого принтер выведет на печать символы самопроверки. Нажатие на «Paper advancing» (Подача бумаги) переместит бумагу принтера на шаг вперед.

6.4. Калибровка насоса

Для входа в подменю управления перистальтическим насосом нажмите «Pump management» (Калибровка насоса), на экране появится следующее окно:

[image: image19.png]Pump management

Test Asp- Rev- CycleStop  Each 1004l
irate erse pump: 268

Calibration: prepare 4 vessels each with 5 ml

H20, following the instruction

Instriiction: Aspirate No.1 by pressing test button

Each 1004l No. 1 000 steps
No. 2 000 steps
Mean: 000 steps No.3 000 steps
No. 4 000 steps

Yes Retry Retum





6.4.1 Последовательным нажатием на клавиши «Aspirate», «Reverse», «Cycle» и «Stop» (Набрать, Реверс, Цикл, Стоп) проверьте корректность работы помпы. В поле «Each 100ul pump: xxx steps» (Каждые 100 мкл закачивается за *** шагов) будет выведено текущее значение шагов помпы для забора 100 мкл жидкости.

6.4.2. По мере старения помпы требуется выполнять ее калибровку. Для этого:

6.4.2.1. Нажмите клавишу «Calibration» (Калибровка), на экране появятся следующие инструкции: «Prepare 4 vessels each with 5 ml H2O, following the instruction» (Подготовьте 4 пробирки с 5 мл дистиллированной воды в каждой и следуйте инструкциям). Поместите первую пробирку с водой под пробозаборную трубку. 

Внимание: пробозаборная трубка должна концом упираться в дно пробирки, чтобы гарантировать полную непрерывную аспирацию 5 мл воды. 

6.4.2.2. Нажмите кнопку Пуск для начала аспирации воды, по окончании забора 5 мл воды повторно нажмите кнопку Пуск для остановки. 

6.4.2.3. Повторите данную процедуру еще три раза.

6.4.2.4. Анализатор автоматически рассчитает среднее количество шагов вращения помпы для аспирации 100 мкл воды. 

6.4.2.5. Если пользователь удовлетворен полученным значением, необходимо нажать клавишу «Yes» (Да), после чего значение в поле «Each 100ul pump: xxx steps» (Каждые 100 мкл закачивается за *** шагов) будет заменено новым. В противном случае нажмите «Retry» (Повторить) для повторной калибровки.

6.4.3. Для возврата в предыдущее меню нажмите «Return» (Назад).

6.5. Калибровка контроля температуры

Для калибровки температурных режимов нажмите «Temperature control calibration» (Калибровка контроля температуры), на экране появится окно 

[image: image20.png]Temperature control calibration

Only permit authorized engineer to operatel

Set [37°C]  Amend  [+35]
temperature value
Input password ~ [000]

Up Down Left Right Yes Retum





Предупреждение: запрещено проводить калибровку температурных режимов в отсутствии авторизованного специалиста. В противном случае работа анализатора будет необратимо нарушена.

6.6. Установка даты и времени

Для ввода даты и времени нажмите «Date & Time» (Дата и время), на экране появится следующее окно:

[image: image21.png]Up

Down

Date & Time

2002 YO1IM13D
23H21M35S

Left  Right

Yes

Return





6.6.1. В этом окне отображается текущая дата и время.

Нажмите последовательно Year, Month, Day, Hour, Minute и Second (Год, Месяц, День, Час, Минута и Секунда) и внесите необходимые изменения с использованием клавиш-стрелок. Чтобы сохранить изменения, нажмите «Yes» (Да).

6.6.2. Для возврата  в предыдущее меню без сохранения изменений, не нажимая «Yes» (Да), нажмите «Return» (Назад).

6.7. Калибровка фотометра.

Предупреждение: запрещено проводить калибровку фотометра в отсутствии авторизованного специалиста. В противном случае работа анализатора будет необратимо нарушена.

Часть 7. Повседневное обслуживание и замена частей.

7.1. Окружающие условия транспортировки и хранения

7.1.1. Окружающая температура: - 10 ~ +55 °С. 

7.1.2. Относительная влажность: 93%.

7.1.3. Атмосферное давление: 500 гПа – 1060 гПа.

7.1.4. Не подвергать действию солнца, дождя и влажности. Не ударять и не бросать оборудование. Окружающий воздух не должен содержать едкий газ. Храните в прибор в темном месте.

7.1.5. Оборудование не должно переворачиваться при транспортировке.

7.2. Повседневное обслуживание

7.2.1. Каждый день до и после использования прибора Сапфир 120, промывайте проточную кювету и трубку с помощью процедуры «Cycle rinse» (Цикл промывки) 1 мл промывающего раствора. Рекомендуется оставить промывающий раствор в кювете на несколько минут, а затем промыть дистиллированной водой.

7.2.2. Протирайте и очищайте поверхность анализатора и экрана ежедневно, но не допускайте попадания воды под экран.

7.2.3. Раз в неделю или при необходимости промывайте проточную кювету мощным депротеинизирующим раствором, который поставляется Audit Diagnostics.

7.2.4. Если вы не используете анализатор долгое время, удалите остатки жидкости из кюветы, нажав на кнопку Пуск.

Совет: Если комнатная температура ниже 5 °С, пожалуйста, осушите кювету перед выключением анализатора во избежание замораживания. 

7.3. Замена лампы

7.3.1. Достаньте новую лампу из комплекта запчастей или купите новую лампу у производителя.

7.3.2. Выключите анализатор и подождите, пока лампа не охладится. Отсоедините соединительный разъем лампы, как изображено на рисунке:

[image: image22.jpg]YcrTaHosnenHas namna

Yeraoska namnb!

Pasvem




7.3.3. Ослабьте винт, закрепляющий лампу. Достаньте использованную лампу.

7.3.4. Протрите и вставьте новую лампу в отверстие в то же положение. Обратите внимание на стержень, который должен попасть в свою позицию. Затяните винт. Теперь можно использовать новую лампу и больше ее не позиционировать.

7.3.5. Измерьте заново бланк по воде в меню «Light filter & Abs» (Светофильтры и поглощение) в соответствии с пунктом 6.2.

Внимание: Пренебрежение измерением бланка по воде приведет к получению неточных результатов.

Примечание: Не дотрагивайтесь до новой лампы во избежание загрязнения. Рекомендуется протереть лампу безводным спиртом.

7.4. Замена предохранителей: 

7.4.1. Для начала необходимо выявить причину того, что предохранитель должен быть заменен.

7.4.2. Достаньте новый предохранитель с номинальным электрическим током 2А, и размерами Ф5×20 (мм).

7.4.3. Выключите анализатор и выньте кабель питания, который вставляется в блок предохранителей. Поменяйте предохранитель.

7.5. Замена трубки перистальтического насоса.

Если трубка устанавливается впервые или необходима замена старой, в случае пропускания воздуха или жидкости, следуйте ниже приведенным инструкциям:

7.5.1. Возьмите новую трубку из комплекта запчастей, или купите у производителя.

7.5.2. Оттяните трубку влево и достаньте коннекторы трубки из пазух.

7.5.3. Отожмите корпус помпы по направлению давления для образования зазора между корпусом и колесом помпы и снимите старую трубку с колеса.

7.5.4. Отсоедините старую трубку от 2 коннекторов трубок.

7.5.5. Вставьте соединители в трубку как можно глубже. Не используйте смазку!.

7.5.6. Установите трубку на колесо, а затем коннекторы поместите в соответствующие углубления. Прижмите корпус помпы обратно влево, чтобы зажать трубку, иначе жидкость не будет засасываться.

7.5.7. Перекалибруйте помпу, согласно пункту 6.4. 

[image: image23.jpg]Tpybka Hacoca

Hanpanenue
> nasnexns

Coegurutenn
TpyBKU i

Kopnyc nomns! Koneco nomne!

MepucTansTuyeckas nomna




Внимание: Если не произвести калибровку помпы после замены трубки, анализатор будет отбирать неправильное количество жидкости.  

7.6. Замена проточной кюветы.

7.6.1. Если проточная кювета сильно загрязнена, протекает или разбилось стеклянное окно, замените кюветы следующим образом: 

[image: image24.jpg]AcnupavponHas Tpybka

Bbixoa XuakocTn

Cropona prym NG p
Ksapuesoe okHo

TMpoTouHast kioseTa




Рисунок 25

7.6.2. Ослабьте прижимной винт, расположенный справа, и достаньте кювету.

7.6.3. Купите новую кювету у производителя, очистите безводным спиртом. Не меняйте направление инсталляции проточной кюветы: выход жидкости (соединитель, который ведет к перистальтической помпе) должен быть спереди, а аспирационная трубка (другой соединитель для засасывания жидкости) – сзади.

7.6.4. Вставьте новую кювету и нажмите на нее, пока она не достигнет дна. Пока вы левой рукой прижимаете кювету ко дну, правой затяните крепежный винт. 

7.6.5. Запустите «Clean Cycle» (Цикл промывки) с использованием промывающего раствора, а затем промойте кювету дистиллированной водой. 

7.6.6. Измерьте заново бланк по воде в меню «Light filter & Abs» (Светофильтры и поглощение) в соответствии с пунктом 6.2.

Внимание: Неправильная фиксация ячейки и пренебрежение измерением бланка по воде приведут к неточным результатам.

7.7. Замена пробозаборной трубки.

Если пробозаборная трубка погнулась или смялась, замените ее, следуя ниже приведенным инструкциям:

7.7.1. Возьмите новую трубку из комплекта запчастей, или купите у производителя

7.7.2. Достаньте проточную кювету, как описано в разделе 7.6, ослабьте аспирационную трубку и отсоедините ее.

Внимание: При отсоединении пробозаборной трубки вы увидите герметичное уплотнение внутри отсасывающего отверстия кюветы. Не забудьте вставить его обратно, иначе после установки новой трубки произойдет засасывание пузырей воздуха или протекание жидкости. 

7.7.3. Вставьте новую аспирационную трубку в отсасывающее отверстие, чтобы не пропускались пузыри.

7.7.4. Вставляйте аспирационную трубку медленно. Небольшое количество смазки (промывающий раствор или жидкость для мытья посуды, разбавленная водой) облегчает процесс. Старайтесь не погнуть трубку.

7.7.5. Установите обратно проточную кювету согласно пункту 7.6 инструкции.

7.7.6. При постоянном заборе жидкости понаблюдайте, нет ли пузырей. Если пузыри есть, то либо трубка плохо соединена, либо кювета пропускает воздух. Пожалуйста, проверьте и переустановите кювету.

Внимание: Пропускание пузырей трубкой вызывает неправильное количество жидкости и попадание пузырей в кювету. Следовательно, результаты измерений будут неточными.

Часть 8. Поиск и устранение неисправностей

	Неисправность
	Причина
	Решение

	Анализатор не работает
	Кабель питания не подключен

Перегорел предохранитель
	Подключите кабель питания

Выявите причину, по которой перегорел предохранитель, и замените его

Обратитесь в Службу поддержки

	Низкая воспроизводимость, аномальные значения поглощения, низкая точность, некорректная реакционная кривая или ее направление (особенно во время первого использования)
	Использование испорченных реактивов или неточной пипетки

Утечка воздуха или жидкости из кюветы или трубок

Использование старой лампы

Плохое заземление или влияние источников питания

Забитые трубки

Неправильный объем

Скачки напряжения

Ошибки в работе

Ошибки при приготовлении реакционной смеси

Ошибочный выбор параметров
	Поверьте и замените реактивы и пипетки

Помойте кювету

Поверьте или замените кювету или трубки

Замените лампу

Замените светофильтр

Проверьте и подключите кабель заземления. Устраните близко расположенные источники питания

Используйте процедуру Реверс для очистки кюветы

Проверьте объем забираемой жидкости

Установите дополнительный стабилизатор напряжения

Проверьте все стадии работы

Сверьтесь с инструкцией по применению реактивов

Промойте кювету промывающим раствором, оставьте кювету с ним на 15-20 минут, после чего тщательно промойте дистиллированной водой

	Износившиеся трубки помпы
	Продолжительное использование трубок или воздействие едких жидкостей
	Замените трубки

Откалибруйте помпу

	Неправильный отбираемый объем, но при этом отсутствие протечек
	Некорректная установка трубок помпы

Забитые трубки или кювета

Долгий простой прибора, приведший к слипанию трубок

Старение помпы

Неправильная калибровка помпы
	Проверьте и правильно установите трубки помпы

Используйте процедуру Реверс или шприц для прочистки трубок, или же замените забитые трубки или даже кювету

Достаньте трубку и расправьте слипшиеся участки, или замените трубку

Проверьте количество шагов, требуемых для закачки 100 мкл жидкости. В норме количество должно лежать в пределах 200-400 шагов. В противном случае перекалибруйте помпу.

	Отсутствие надписей или нечеткие надписи на экране
	Не отрегулирована яркость экрана
	Отрегулируйте яркость

	Нулевые или некорректные результаты
	Не введено значение калибратора или фактора

Не нажато «Yes» (Да) после калибровки для подтверждения калибровки
	Измерьте бланк и пробу с калибратором заново. Нажмите «Yes» (Да) после завершения калибровки

Исправьте параметры теста в соответствии с инструкцией по применению реактива

	Появляется сообщение «Blank value out of

range» (Фон за пределами допустимого диапазона), получаемые результаты некорректны


	Запрограммировано неправильное значение «Valid blank» (Оптическая плотность реактива)

Реактив испорчен

Изменение нулевого уровня поглощения
	Введите правильное значение Оптической плотности реактива

Повторно измерьте бланк, используя новый реактив

Измерьте нулевое значение поглощения на соответствующей длине волны 

	Завышение или занижение результатов
	Требуется новая калибровка
	Проведите калибровку повторно


Приложение 1. Упаковочный лист

	Катал. номер
	Название
	Описание

	S120/A601
	Анализатор Сапфир 120
	1 шт.

	S120/A602
	Инструкция пользователя
	1 шт.

	S120/A603
	Сертификат качества
	1 шт.

	S120/A604
	Гарантийный талон
	1 шт.

	S120/A605
	Список комплектации
	1 шт.

	S120/A606
	Кабель питания
	1 шт.

	S120/A607
	Предохранитель Ф5×20 мм
	1 шт.

	S120/A608
	Галогеновая лампа
	1 шт.

	S120/A609
	Кабель заземления
	1 шт.

	S120/A610
	Трубка перистальтического насоса
	1 шт.

	S120/A611
	Пробозаборная трубка
	1 шт.

	S120/A612
	Сливная трубка
	1 шт.

	S120/A613
	Промывочный раствор 20 мл
	1 шт.

	S120/A614
	Термобумага для принтера  57×30
	1 шт.

	S120/A617
	Катушка бумаги принтера
	1 шт.

	S120/A618
	Пылезащитный чехол
	1 шт.


Приложение 2. Список запчастей

	Катал. номер
	Название
	Описание

	S120/A608
	Галогеновая лампа
	1 шт.

	S120/A610
	Трубка перистальтического насоса
	набор

	S120/A611
	Пробозаборная трубка
	набор

	S120/A613
	Промывочный раствор
	1 шт.

	S120/A614
	Термобумага для принтера
	57ммx30м

	S120/A619
	Проточная кювета
	1 шт.

	S120/A620
	Принтерный модуль
	1 шт.

	S120/A622
	Модуль перистальтической помпы
	1 шт.

	S120/A623
	Элемент Пельтье
	 набор

	S120/A624
	Источник питания
	 набор

	S120/A625
	Предусилитель
	1 шт.

	S120/A626
	Главная плата
	1 шт.

	S120/A627
	Back-light плата
	1 шт.

	S120/A628
	Дисплей
	1 шт.

	S120/A629
	Сенсорный экран
	1 шт.

	S120/A630
	Крышка принтера
	1 шт.

	S120/A631
	Предохранительная крышка
	1 шт.

	S120/A632
	Штуцер слива
	1 шт.

	S120/A633
	Штуцер трубок помпы
	1 шт.

	S120/A6340
	Фильтр 340 нм 
	1 шт.

	S120/A6405
	Фильтр 405 нм 
	1 шт.

	S120/A6510
	Фильтр 510 нм
	1 шт.

	S120/A6546
	Фильтр 546 нм
	1 шт.

	S120/A6578
	Фильтр 578 нм
	1 шт.

	S120/A6630
	Фильтр 630 нм
	1 шт.

	Опциональные длины волн
	
	 

	S120/A6380
	Фильтр 380 нм 
	1 шт.

	S120/A6492
	Фильтр 492 нм
	1 шт.

	S120/A6700
	Фильтр 700 нм 
	1 шт.


	Название теста
	Название в приборе
	Процедура
	 
	Метод
	Длина волны, нм
	Линейность 

(Linear range)
	Объем пробы/ калибратора/ контроля, мкл.
	Объем РР (моно) или Р1 (би), мкл.
	Время внешней инкубации, сек.
	Темп. инкубации (градус) 
	Объем Р2, мкл.
	Время (инкубации на борту) (Delay time),  (в скобках время внешней инкубации) сек.

Время задержки (инкубации), сек.

(Delay time)
	Время измерения, сек.

(Measure time)

	АЛТ
	ALT
	моно
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	 340
	до 448 Ед/л
	100
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	 340
	 
	0
	1000
	120
	37
	200
	60
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	 340
	до 448 Ед/л
	100
	1000
	120
	37
	200
	60
	120

	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Альбумин
	Alb
	моно
	бланк
	e.p.
	600
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	 600
	до 62,2 г/л
	10
	1000
	0
	37
	 0
	300
	 2

	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Амилаза
	Amy
	моно
	бланк
	kt
	405
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	 405
	до 1000 Ед/л
	25
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АСТ
	AST
	моно
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	 340
	до 412 Ед/л
	100
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	 340
	 
	0
	1000
	120
	37
	200
	60
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	 340
	до 412 Ед/л
	100
	1000
	120
	37
	200
	60
	120

	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Билирубин общий
	T-Bil
	би
	бланк 1
	s.b.
	570
	 
	0
	1000
	120
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	бланк 2
	s.b.
	 570
	
	0
	1000
	120
	37
	200
	2 (300)
	2

	
	 
	
	проба 1 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	 570
	до 628 мкМ
	20
	1000
	120
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба 2 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	 570
	до 628 мкМ
	20
	1000
	120
	37
	200
	2 (300)
	2

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РР - Рабочий реактив (смесь Р1 + Р2 в соответствии с инструкцией по применению реактива)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Название теста
	Название в приборе
	Процедура
	 
	Метод
	Длина волны, нм
	Линейность 

(Linear range)
	Объем пробы/ калибратора/ контроля, мкл.
	Объем РР (моно) или Р1 (би), мкл.
	Время внешней инкубации, сек.
	Темп. инкубации (градус) 
	Объем Р2, мкл.
	Время (инкубации на борту) (Delay time),  (в скобках время внешней инкубации) сек.

Время задержки (инкубации), сек.

(Delay time)
	Время измерения, сек.

(Measure time)

	Билирубин прямой
	D-Bil
	би
	бланк 1
	s.b.
	570
	 
	0
	1000
	120
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	бланк 2
	s.b.
	570
	
	0
	1000
	120
	37
	200
	2 (300)
	2

	
	 
	
	проба 1 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	570
	до 396 мкМ
	20
	1000
	120
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба 2 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	570
	до 396 мкМ
	20
	1000
	120
	37
	200
	2 (300)
	2

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	ГГТ


	g-GT
	моно
	бланк
	kt
	405
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	405
	до 1196 Ед/л
	100
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	405
	 
	0
	1000
	180
	37
	200
	120
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	405
	до 1196 Ед/л
	100
	1000
	180
	37
	200
	120
	120

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Глюкоза Hex
	Glu
	моно
	бланк
	e.p.
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	340
	до 52,4 мМ
	10
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	би
	бланк
	e.p.
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	200
	300
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	340
	до 52,4 мМ
	10
	1000
	0
	37
	200
	300
	2

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Железо
	Fe
	би
	бланк 1
	s.b.
	560
	 
	0
	1000
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	бланк 2
	s.b.
	560
	
	0
	1000
	300
	37
	200
	2 (300)
	2

	
	 
	
	проба 1 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	560
	до 70 мкМ
	100
	1000
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба 2 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	560
	до 70 мкМ
	100
	1000
	300
	37
	200
	2 (300)
	2

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Кальций Arsenazo
	Ca
	моно
	бланк
	e.p.
	650
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	650
	до 4 мМ
	10
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РР - Рабочий реактив (смесь Р1 + Р2 в соответствии с инструкцией по применению реактива)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Название теста
	Название в приборе
	Процедура
	 
	Метод
	Длина волны, нм
	Линейность 

(Linear range)
	Объем пробы/ калибратора/ контроля, мкл.
	Объем РР (моно) или Р1 (би), мкл.
	Время внешней инкубации, сек.
	Темп. инкубации (градус) 
	Объем Р2, мкл.
	Время (инкубации на борту) (Delay time),  (в скобках время внешней инкубации) сек.

Время задержки (инкубации), сек.

(Delay time)
	Время измерения, сек.

(Measure time)

	Креатинин


	Cr
	би
	бланк 1
	s.b.
	546
	 
	0
	1000
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	бланк 2
	s.b.
	546
	
	0
	1000
	300
	37
	500
	2 (300)
	2

	
	 
	
	проба 1 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	546
	до 1400 мкМ
	28
	1000
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба 2 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	546
	до 1400 мкМ
	28
	1000
	300
	37
	500
	2 (300)
	2

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Креатинкиназа NAC
	CK
	моно
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	120
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 1806 Ед/л
	40
	1000
	0
	37
	0
	120
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	1000
	300
	37
	200
	120
	120

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 1806 Ед/л
	40
	1000
	300
	37
	200
	120
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Креатинкиназа MB
	CK
	моно
	бланк
	kt
	340
	
	0
	1000
	0
	37
	0
	120
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 500 Ед/л
	40
	1000
	0
	37
	0
	120
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	340
	
	0
	1000
	300
	37
	200
	120
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 500 Ед/л
	40
	1000
	300
	37
	200
	120
	120

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	ЛДГ Л-П
	 
	моно
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 480 Ед/л
	20
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	600
	300
	37
	240
	60
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 480 Ед/л
	20
	600
	300
	37
	240
	60
	120

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Магний
	Mg
	моно
	бланк
	e.p.
	600
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	600
	до 2,42 мМ
	10
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	РР - Рабочий реактив (смесь Р1 + Р2 в соответствии с инструкцией по применению реактива)
	
	
	
	

	Название теста
	Название в приборе
	Процедура
	 
	Метод
	Длина волны, нм
	Линейность 

(Linear range)
	Объем пробы/ калибратора/ контроля, мкл.
	Объем РР (моно) или Р1 (би), мкл.
	Время внешней инкубации, сек.
	Темп. инкубации (градус) 
	Объем Р2, мкл.
	Время (инкубации на борту) (Delay time),  (в скобках время внешней инкубации) сек.

Время задержки (инкубации), сек.

(Delay time)
	Время измерения, сек.

(Measure time)

	Мочевая кислота
	UA
	моно
	бланк
	e.p.
	510
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	510
	до 1160 мкМ
	20
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	би
	бланк
	e.p.
	510
	 
	0
	1000
	0
	37
	200
	300
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	510
	до 1160 мкМ
	20
	1000
	0
	37
	200
	300
	2

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Мочевина
	BUN
	моно
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	40
	120

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 51,8 мМ
	10
	1000
	0
	37
	0
	40
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	340
	 
	0
	1000
	0
	37
	200
	40
	120

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	340
	до 51,8 мМ
	10
	1000
	0
	37
	200
	40
	120

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Общий белок
	TP
	моно
	бланк
	e.p.
	550
	 
	0
	1000
	600
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	550
	до 123 г/л
	20
	1000
	600
	37
	0
	2
	2

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	СРБ


	 
	би
	бланк 1
	s.b.
	340
	 
	0
	1000
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	бланк 2
	s.b.
	340
	
	0
	1000
	300
	37
	200
	2 (600)
	2

	
	 
	
	проба 1 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	340
	до 123 г/л
	60
	1000
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба 2 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	340
	до 123 г/л
	60
	1000
	300
	37
	200
	2 (600)
	2

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Тригли

цериды
	TG
	моно
	бланк
	e.p.
	505
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	505
	до 9,8 мМ
	10
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фосфор
	P
	моно
	бланк
	e.p.
	340
	 
	0
	1000
	1200-1500
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	340
	до 6,04 мМ
	10
	1000
	1200-1500
	37
	0
	2
	2

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РР - Рабочий реактив (смесь Р1 + Р2 в соответствии с инструкцией по применению реактива)
	
	
	
	

	Название теста
	Название в приборе
	Процедура
	 
	Метод
	Длина волны, нм
	Линейность 

(Linear range)
	Объем пробы/ калибратора/ контроля, мкл.
	Объем РР (моно) или Р1 (би), мкл.
	Время внешней инкубации, сек.
	Темп. инкубации (градус) 
	Объем Р2, мкл.
	Время (инкубации на борту) (Delay time),  (в скобках время внешней инкубации) сек.


	Время измерения, сек.

(Measure time)

	Холестерин
	T-CHO
	моно
	бланк
	e.p.
	500
	до 18 мМ
	0
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	 
	
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	e.p.
	500
	
	10
	1000
	0
	37
	0
	300
	2

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Холестерин ЛПВП (прямой)
	HDL-C
	би
	бланк 1
	s.b.
	600
	 
	0
	900
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	бланк 2
	s.b.
	600
	
	0
	900
	300
	37
	300
	2 (300)
	2

	
	 
	
	проба 1 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	600
	до 4,66 мМ
	10
	900
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба 2 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	600
	до 4,66 мМ
	10
	900
	300
	37
	300
	2 (300)
	2

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Холестерин ЛПНП

(прямой плюс)
	LDL-C
	би
	бланк 1
	s.b.
	600
	 
	0
	900
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	бланк 2
	s.b.
	600
	
	0
	900
	300
	37
	300
	2 (300)
	2

	
	 
	
	проба 1 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	600
	до 10 мМ
	10
	900
	300
	37
	0
	2
	2

	
	 
	
	проба 2 (пац-т, контр, кал-р)
	s.b.
	600
	до 10 мМ
	10
	900
	300
	37
	300
	2 (300)
	2

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Щелочная фосфатаза
	ALP
	моно
	бланк
	kt
	405
	 
	0
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	405
	до 1048 Ед/л
	40
	1000
	0
	37
	0
	60
	120

	
	 
	би
	бланк
	kt
	405
	 
	0
	1000
	120
	37
	200
	60
	120

	
	 
	 
	проба (пац-т, контр, кал-р)
	kt
	405
	до 1048 Ед/л
	40
	1000
	120
	37
	200
	60
	120


РР - Рабочий реактив (смесь Р1 + Р2 в соответствии с инструкцией по применению реактива)

Памятка пользователя

Последовательность шагов при работе на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 120.

1. Включить анализатор (тумблер на задней панели анализатора)

2. Дать анализатору прогреться в течение не менее 20 минут до начала исследований.

3. По умолчанию на экране будет выведено подменю «Test classifications of items» (Классификация тестов).

4. Выйти из этого подменю в главное меню нажатием клавиши «Return» (Назад).

5. Зайти в меню «Maintenance» (Обслуживание).

6. В этом подменю нажмите «Light filter Lens & Abs» (Светофильтры и поглощение).

7. Измерьте величину бланка по воде для каждого их используемых светофильтров, для этого:

7.1. Поместить пробирку с дистиллированной водой под пробозаборную трубку и нажатием на кнопку Пуск набрать в анализатор порцию воды. Для остановки процесса аспирации нажмите кнопку Пуск повторно.

7.2. Нажать на название первого фильтра.

7.3. Дождаться, пока значение поглощения не достигнет равновесия, и нажать «Yes» (Да). Величина поглощения не должна превышать 500 mAbs!

7.4. Повторить пп. 7.2.-7.3. для каждого светофильтра.

7.5. По окончании измерения бланка нажать «Save» (Сохранить) и выйти в главное меню двукратным нажатием клавиши «Return» (Назад).

8. В главном меню выбрать подменю «Test item» (Исследования).

9. В списке групп тестов выбрать необходимую, после чего выбрать нужный тест из этой группы.

10. Подготовить пробы в соответствии с инструкцией по применению реактивов: бланк, калибратор (если требуется), контроль качества и пациенты.

11. По умолчанию на окне будет подсвечена клавиша «Blank test» (Фон, или бланк).

12. Поместите пробирку с бланком под пробозаборную трубку и нажмите кнопку Пуск.

Забор пробы производится в 2 этапа, поэтому не убирайте пробирку из-под пробозаборной трубки раньше времени!

13. Если требуется провести калибровку, выделить клавишу «Standard test» (Калибровка).

14. Повторите пункт 12 для пробы с калибратором.

15. Сохраните полученный фактор нажатием на «Yes» (Да).

16. Аналогичным образом измерьте пробу с контрольной сывороткой.

17. Проверьте результат контроля качества на контрольной карте: в главном меню нажать «Quality Control» (Контроль качества).

18. Аналогично описанному выше измерьте пробы пациентов.

Между измерениями различных проб промывайте трубки и кювету дистиллированной водой: на экране нажать «Wash» (Промывка), поместить пробирку с водой под пробозаборную трубку и нажать кнопку Пуск. Для остановки повторна нажать кнопку Пуск.

19. Для печати результатов в главном меню выберите «Result data» (Результаты).

20. Для печати 1 результата выделите его и нажмите «Print single» (Печатать один).

21. Для печати нескольких результатов выделите результат и нажмите «Print all» (Печатать все). На печать будут выведены все результаты, лежащие ниже выделенного.

22. По окончании работы провести «Cycle rinse» (Цикл промывки) с использованием промывающего раствора:

22.1. Освободить трубку и кювету от остатков жидкости нажатием на кнопку Пуск.

22.2. Поместить пробирку с 1 мл промывающего раствора под пробозаборную трубку.

22.3. В окне исследований на экране выделить клавишу «Cycle» (Цикл промывки) и нажать кнопку Пуск.

22.4. По окончании цикла оставить промывающий раствор в кювете на 10 минут.

22.5. Промыть кювету дистиллированной водой.

22.6. Удалить жидкость из кюветы нажатием на кнопку Пуск.

23. Выключить анализатор.

24. Вылить жидкие отходы из емкости для слива.

25. Добавить в емкость небольшое количество гипохлорита или белизны.

26. Протереть поверхность анализатора влажной тряпкой.

27. Накрыть анализатор противопылевым чехлом.

	∆mAbs
	Изменение милли-единиц оптической плотности

	20 minutes
	20 минут

	a-Amy
	a-Амилаза

	Abs
	Оптическая плотность

	ACP
	Кислая фосфатаза

	a-HBDH
	a-Гидроксибутиратдегидрогеназа

	Alb
	Альбумин

	ALP
	Щелочная фосфатаза

	ALT/GPT
	АЛТ (аланинаминотрансфераза)

	Alter
	Изменить

	APO A1
	Аполипопротеин А1

	APO B
	Аполипопротеин В

	Aspirate
	Набрать

	Aspirate №1 by pressing test button
	Набрать воду из пробирки №, нажав кнопку Пуск

	AST/GOT
	АСТ (аспартатаминотрансфераза)

	Auto test
	Автоматическая проверка

	BC
	Бихроматическая

	Blank
	Бланк (фон) 

	Blank test
	Бланк (измерения бланковой пробы)

	Blank value out of range
	Значение фона реактива выходит за допустимые пределы

	Bubble
	Пузырек

	Bun
	Азот мочевины

	Ca
	Кальций

	Calibration
	Калибровка

	Cardiac muscle enzyme range & others
	Кардиологические ферменты и Прочее

	CHE
	Холинэстераза

	Check **nm light filter
	Проверьте **нм фильтр

	Check Light filter Lens & Abs
	Проверка светофильтров и поглощения

	CK
	Креатинфосфокиназа

	CK-MB
	Креатинфосфокиназа-МВ фракция

	Cl
	Хлориды

	Clean the flow cell
	Промойте кювету

	CO2-CP
	Углекислота

	Com-report
	Комбинированная печать

	Continious
	Непрерывная

	Cr
	Креатинин

	CV
	Коэффициент вариации

	Cycle
	Цикл (т.е. циклическая промывка)

	Cycle Rinse
	Циклическая промывка

	Date
	Дата

	Date & Time
	Дата и Время

	D-Bil
	Прямой билирубин

	Del.
	Удалить

	Del. All
	Удалить все

	Delay time
	Задержка

	Down
	Вниз

	Drain mode
	Осушение

	E.P.
	Конечная точка

	Each 100 ul
	Каждые 100 мкл

	Each 100ul pump: xxx steps
	Каждые 100 мкл закачивается за *** шагов

	Edit
	Редактировать

	Edit item name
	Редактировать методику

	Elisa
	Иммунологическая

	Error blank
	Ошибка измерения бланка

	Exchange the lamp
	Замените лампу

	F.T.
	2 точки

	Factor
	Фактор

	FB
	????

	Fe
	Железо

	Filter
	Фильтр

	Filter 1
	Фильтр 1

	Filter 2
	Фильтр 2

	g/l
	г/л

	g-GT
	Гамма-глутамилтрансфераза

	Glu
	Глюкоза

	Glucose & Blood fat
	Глюкоза и Липиды крови

	H\L
	Повышенный/Пониженный

	Hb
	Гемоглобин

	HbA1C
	Гликированный гемоглобин

	HDL-C
	Холестерин-липопротеинов высокой плотности

	ID
	Номер

	Input stadard value
	Введите значение калибратора

	Instruction
	Инструкции

	Item
	Методика

	Item name
	Название методики

	Item names
	Названия методик

	Judge
	Флаг

	K
	Калий

	Kidney function & Ions
	Функции почек и ионы

	KT.
	Кинетика

	Lamp and printer management
	Лампа и управление принтером

	Lamp standby timing
	Ждущий режим через

	Last page
	Предыдущая страница

	LDH
	Лактатдегидрогеназа

	LDH1
	Лактатдегидрогеназа 1 фракция

	LDL-C
	Холестерин-липопротеинов низкой плотности

	Left
	Влево

	Light filter Lens & Abs
	Светофильтры и Поглощение

	Linear range
	Линейность

	Liver function
	Функции печени

	Main Menu
	Главное меню

	Maintenance
	Обслуживание

	Mean: xxx steps
	Среднее: ххх шагов

	Measure time
	Измерение

	Method
	Метод

	Mg
	Магний

	mmol/l
	миллимоль/литр

	Modify
	Изменить

	Na
	Натрий

	Name
	Название (методики)

	Next page
	Следующая страница

	NH3
	Аммиак

	No
	Нет

	None
	Нет

	Only permit authorized engineer to operate
	Доступ разрешен только авторизованным инженерам

	Open
	Открыто

	P
	Фосфор

	Paper advancing
	Подача бумаги

	Parameter
	Параметр

	Photometer 1
	Фотометр 1

	Photometer 2
	Фотометр 2

	Photometer calibration
	Калибровка фотометра

	Photometer OK
	Фотометр в порядке

	PK
	???

	Prepare 4 vessels each with 5 ml H2O, following the instruction
	Подготовьте 4 пробирки с 5 мл дистиллированной воды в каждой и следуйте инструкциям

	Print
	Печать

	Print cont.
	Печатать все

	Print single
	Печатать один

	Pump management
	Калибровка насоса

	QC Result
	Результат контроля качества

	QC test
	Контроль качества (измерение пробы с контрольной сывороткой)

	QC X
	Среднее контроля качества (по вкладышу)

	Quality Control
	Контроль качества 

	Range
	Нормы

	Range (H)
	Норма (В), высокая

	Range (L)
	Норма (Н), низкая

	Result
	Результат

	Result data
	Результаты

	Result database
	База данных результатов

	Resume to original setting
	Вернуться к исходным установкам

	Retry
	Повторить

	Return
	Назад

	Return no saving
	Вернуться без сохранения

	Reverse 
	Реверс (обратный выброс жидкости из кюветы)

	Right
	Вправо

	S.B.
	Бланк (фон) пробы (тип метода)

	Sample test
	Пациент (измерение пробы пациента)

	Sample volume
	Объем пробы

	Save
	Сохранить

	Save & return
	Сохранить и вернуться

	SD
	Стандартное отклонение

	Self-defined items
	Пользовательские методики

	Single
	По одному

	Standard & cal.
	Калибратор

	Standard 1
	Калибратор 1

	Standard test
	Калибратор (измерение пробы с калибратором)

	Standby
	Ожидание

	STD
	Калибровка по нескольким точкам

	Stop
	Стоп

	T-Bil
	Общий билирубин

	T-CHO
	Общий холестерин

	Temp.
	Температура

	Temperature
	Температура

	Temperature control calibration
	Калибровка контроля температуры

	Test
	Тест

	Test Classification of Items
	Классификация тестов

	Test Item
	Исследование

	Test printer
	Проверка принтера

	TG
	Триглицериды

	TIBC
	Общая железосвязывающая способность

	TP
	Общий белок

	TTT
	????

	Turbid
	Турбидиметрия

	U/l
	Ед./л

	UA
	Мочевая кислота

	umol/l
	микромоль/л

	Unit
	Единицы измерения

	Up 
	Вверх

	Valid blank
	Оптическая плотность реактива

	Version 6,32
	Версия 6,32

	Volume
	Объем

	Wash
	Промывка

	Yes
	Да

	Zn
	Цинк


№�
Показатель�
Стандартные требования�
Результаты контроля�
�
1�
Точность основных светофильтров�
для 340 нм: + 5 нм�
339.3 нм�
�
�
�
для 405 нм: + 5 нм�
406 нм�
�
�
�
для 510 нм: + 5 нм�
512.1 нм�
�
�
�
для 546 нм: + 5 нм�
545.8 нм�
�
�
�
для 578 нм: + 5 нм�
580.1 нм�
�
�
�
для 630 нм: + 5 нм�
633.3 нм�
�
2�
Рассеянный свет�
Относительные ед.≥ 2�
2.5�
�
3�
Линейная ошибка�
340 нм�
Относ. Ед.: 0.1-0.3, линейная ошибка: +8%�
3.2%�
�
�
�
�
Относ. Ед.: 0.3-0.5, линейная ошибка: +5%�
-0.7%�
�
�
�
�
Относ. Ед.: 0.5-2.5, линейная ошибка: +6%�
-2.5%�
�
�
�
405 нм�
Относ. Ед.: 0.1-0.3, линейная ошибка: +5%�
2.5%�
�
�
�
�
Относ. Ед.: 0.3-0.5, линейная ошибка: +4%�
0.3%�
�
�
�
�
Относ. Ед.: 0.5-2.5, линейная ошибка: +5%�
-2.1%�
�
4�
Повторяемость�
≤ 0.005�
≤ 0.0039�
�
5�
Стабильность�
Отклонение за 60 мин. должно быть меньше чем 0.01�
405 нм�
0.008�
�
�
�
�
630 нм�
0.009�
�
6�
Точность температуры в кювете�
Точность температуры должна быть в пределах +0.5°С�
25°С�
-0.2°С�
�
�
�
�
30°С�
-0.3°С�
�
�
�
�
37°С�
0.3°С�
�
7�
Отклонение температуры в кювете должно быть в пределах +0.4°С  �
Отклонение температуры в кювете должно быть в пределах +0.4°С  �
25°С�
0.2°С�
�
�
�
�
30°С�
0.2°С�
�
�
�
�
37°С�
0.2°С�
�
8�
Отклонение�
≤2%�
1.0%�
�
9�
Функции�
а. Мультипараметры: длина волны, температура в кювете, время и исследуемый параметр.�
а. Мультипараметры: длина волны, температура в кювете, время и исследуемый параметр.�
�
�
�
б. Показ параметров теста автоматически�
б. Показ параметров теста автоматически�
�
�
�
в. Автоматическое сохранение и печать результатов�
в. Автоматическое сохранение и печать результатов�
�
�
�
г. Стандартный фотометр�
г. Стандартный фотометр�
�
�
�
д. Программирование параметров�
д. Программирование параметров�
�
�
�
е. Управление (Тест на относ. ед. и калибровка, источник света и принтер, помпа и время)�
е. Возможности (Проверка относ. ед. и калибровка, источник света и принтер, помпа и время)�
�
10�
Утечка постоянного тока�
Утечка постоянного тока через заземление�
Норма: ≤0.5мА�
0.03 мА�
�
�
�
�
Ошибка: ≤1.0мА�
0.00 мА�
�
�
�
Утечка постоянного тока на корпус�
Норма: ≤0.1мА�
0.00 мА�
�
�
�
�
Ошибка: ≤0.5мА�
0.00 мА�
�
11�
Интенсивность пробоя диэлектрика�
Нижняя изоляция должна выдержать экспериментальное напряжение гармонической волны соответствующее 1 Гц, если в течение 1 минуты не было пробоя или выхода из под контроля





 А-а1: 1500 В между основной сетью и осязаемой частью защитного заземления �
Пропущено�
�
�
�
А-а2: 4000 В между основной сетью и осязаемой частью незащитного заземления�
Пропущено�
�
12�
Сопротивление заземления�
≤0.1Ω �
0.03Ω�
�
 








