	Ver. 2.1.
	ProVario RF  Техническое описание  Приложение В
	


	
	ProVario RF  Техническое описание  Приложение В
	Ver. 2.2.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подключение внешней периферии

	Разъем
	Вывод
	Сигнал
	Старое обозначение


	TECHN.1

(TB1)
	1
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-47

	
	2
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-48

	
	3
	Свободный
	

	
	4
	=0 V постоянное
	TB 10-1/10

	
	5
	=0 V при выборе РМ 1
	TB 10-11/12

	
	6
	=0 V для запуска Букки при выборе РМ 1
	TB 12-41

	
	7
	Сигнал ОС от Букки при выборе РМ 1 
	TB 10-23

	
	8
	Питание =24 V постоянное 
	TB 11-18


	TECHN.2

(TB2)
	1
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-47

	
	2
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-48

	
	3
	Свободный
	

	
	4
	=0 V постоянное
	TB 10-1/10

	
	5
	=0 V при выборе РМ 2
	TB 10-13/14

	
	6
	=0 V для запуска Букки при выборе РМ 2
	TB 12-42

	
	7
	Сигнал ОС от Букки при выборе РМ 2
	TB 10-24

	
	8
	Питание =24 V постоянное 
	TB 11-18


	TECHN.3

(TB3)
	1
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-47

	
	2
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-48

	
	3
	Свободный
	

	
	4
	=0 V постоянное
	TB 10-1/10

	
	5
	=0 V при выборе РМ 3
	TB 10-15/16

	
	6
	=0 V для запуска Букки при выборе РМ 3
	TB 12-43

	
	7
	Сигнал ОС от Букки при выборе РМ 3
	TB 10-25

	
	8
	Питание =24 V постоянное 
	TB 11-18


	TECHN.4

(TB4)
	1
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-47

	
	2
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-48

	
	3
	Свободный
	

	
	4
	=0 V постоянное
	TB 10-1/10

	
	5
	=0 V при выборе РМ 4
	TB 10-17/18

	
	6
	=0 V для запуска Букки при выборе РМ 4
	TB 12-44

	
	7
	Сигнал ОС от Букки при выборе РМ 4
	TB 10-26

	
	8
	Питание =24 V постоянное 
	TB 11-18


	TECHN.5

(TB5)
	1
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-47

	
	2
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-48

	
	3
	Свободный
	

	
	4
	=0 V постоянное
	TB 10-1/10

	
	5
	=0 V при выборе РМ 5
	TB 10-19/20

	
	6
	=0 V для запуска Букки при выборе РМ 5
	TB 12-45

	
	7
	Сигнал ОС от Букки при выборе РМ 5
	TB 10-27

	
	8
	Питание =24 V постоянное 
	TB 11-18


	TECHN.6

(TB6)
	1
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-47

	
	2
	~26 V  для питания Букки
	TB 12-48

	
	3
	Свободный
	

	
	4
	=0 V постоянное
	TB 10-1/10

	
	5
	=0 V при выборе РМ 6
	TB 10-21/22

	
	6
	=0 V для запуска Букки при выборе РМ 6
	TB 12-46

	
	7
	Сигнал ОС от Букки при выборе РМ 6
	TB 10-28

	
	8
	Питание =24 V постоянное 
	TB 11-18


Для разъемов Techn.X-B сигналы выбора РМ можно выбрать ~110 V или ~220 V. Генератор поставляется с подключением этих сигналов на  ~110 V. Для переключения в режим ~220 V надо снять кабель ~110 V с разъема ~110/220 V и вместо него подключить кабель ~220 V от шасси сетевых контакторов.

	Разъем
	Вывод
	Сигнал
	Старое обозначение


	TECHN.1-В
(TS1)
	1
	~110/220 V при выборе РМ 1
	TB 12-20

	
	2
	~110/220 V для запуска Букки при выборе РМ 1
	TB 12-14

	
	3
	~0 V
	TB 12-26/29


	TECHN.2-В
(TS2)
	1
	~110/220 V при выборе РМ 2
	TB 12-21

	
	2
	~110/220 V для запуска Букки при выборе РМ 2
	TB 12-15

	
	3
	~0 V
	TB 12-26/29


	TECHN.3-В
(TS3)
	1
	~110/220 V при выборе РМ 3
	TB 12-22

	
	2
	~110/220 V для запуска Букки при выборе РМ 3
	TB 12-16

	
	3
	~0 V
	TB 12-26/29


	TECHN.4-В
(TS4)
	1
	~110/220 V при выборе РМ 4
	TB 12-23

	
	2
	~110/220 V для запуска Букки при выборе РМ 4
	TB 12-17

	
	3
	~0 V
	TB 12-26/29


	TECHN.5-В
(TS5)
	1
	~110/220 V при выборе РМ 5
	TB 12-24

	
	2
	~110/220 V для запуска Букки при выборе РМ 5
	TB 12-18

	
	3
	~0 V
	TB 12-26/29


	TECHN.6-В
(TS6)
	1
	~110/220 V при выборе РМ 6
	TB 12-23

	
	2
	~110/220 V для запуска Букки при выборе РМ 6
	TB 12-17

	
	3
	~0 V
	TB 12-26/29


	TUBE
	1
	Контакт крышки трубки 1 
	TB 10-32

	
	2
	Контакт крышки трубки 2 
	TB 10-33

	
	3
	Контакт крышки трубки 3  (не используется)
	TB 10-34

	
	4
	Фильтр трубки 1 
	TB 10-35

	
	5
	Фильтр трубки 2 
	TB 10-36

	
	6
	Фильтр трубки 3 (не используется)
	TB 10-37

	
	7
	=0 V при выборе трубки 1
	TB 10-29

	
	8
	=0 V при выборе трубки 2
	TB 10-30

	
	9
	=0 V при выборе трубки 3 (не используется)
	TB 10-31

	
	10
	Свободный
	


	SFD
	1
	Входной сигнал позиционирования трубки
	TB 10-41

	
	2
	Входной сигнал позиционирования РЭОПа
	TB 10-42

	
	3
	Входной сигнал заправки камеры 
	TB 10-45

	
	4
	Входной сигнал выключения ТВ камеры
	TB 11-27

	
	5
	Подготовка экспозиции прицельного устройства
	TB 11-28

	
	6
	Деление снимка
	TB 11-32

	
	7
	Действительное время экспозиции (A.L.E.)
	TB 11-49

	
	8
	Внешняя кнопка сброса
	TB 11-50

	
	9
	Остановка флюоро по истечении времени через J1
	TB 11-57

	
	10
	Команда понижения kV
	TB 12-37


	Разъем
	Вывод
	Сигнал
	Старое обозначение


	EXP
	1
	Внешний запуск экспозиции 1 ступень
	TB 11-13

	
	2
	Внешний запуск экспозиции 2 ступень
	TB 11-14

	
	3
	Индикация излучения (Время излучения + 100 ms)
	TB 11-15

	
	4
	+24 V  при подготовке
	TB 11-16

	
	5
	=0 V  при подготовке
	TB 11-17

	
	6
	=0 V  при запуске ротора
	TB 11-19

	
	7
	=0 V  при запуске Букки
	TB 11-20

	
	8
	=0 V  при экспозиции и флюороскопии
	TB 11-21

	
	9
	Внешняя индикация поддержки
	TB 11-22

	
	10
	Внешнее прерывание экспозиции (AEC)
	TB 10-60


	FLUORO-1
	1
	=0 V  при флюороскопии
	TB 10-47

	
	2
	Вручную / Стоп / Автоматически
	TB 10-53

	
	3
	Вручную / Стоп / Автоматически
	TB 10-54

	
	4
	Земля видеосигнала (ССЯ)
	TB 10-59

	
	5
	Видеосигнал (ССЯ 0.7V)
	TB 10-58

	
	6
	Подключение внешнего потенциометра флюороскопии
	TB 10-55

	
	7
	Подключение внешнего потенциометра флюороскопии
	TB 10-56

	
	8
	Подключение внешнего потенциометра флюороскопии
	TB 10-57


	FLUORO-2
	1
	Включение флюороскопии – 1 уровень
	TB 10-46

	
	2
	Включение флюороскопии – 2 уровень
	TB 10-61

	
	3
	Запуск ТВ камеры
	TB 10-48

	
	4
	Разрешение флюоро (DAS/CINE park) 
	TB 10-40


	PF
	1
	Управляющий сигнал ESI 
	TB 11-59

	
	2
	Земля управляющего сигнала ESI
	TB 11-60

	
	3
	Включение / выключение режима ESI 
	TB 11-63

	
	4
	Фиксированный анодный ток импульсной флюороскопии
	TB 11-64


	PICKUP-1

(EXP.1)
	1
	Сигнал экспонометра 1
	TB 11-39

	
	2
	=0 V  
	TB 11-35/38

	
	3
	+15 V  
	TB 11-12

	
	4
	-15 V 
	TB 11-11

	
	5
	Старт экспозиции (Разрешение АКЭ)
	TB 11-21

	
	6
	=0 V , при выборе левого поля
	TB 11-29

	
	7
	=0 V , при выборе центрального поля
	TB 11-30

	
	8
	=0 V , при выборе правого поля
	TB 11-31


	PICKUP-2

(EXP.2)
	1
	Сигнал экспонометра 2
	TB 11-40

	
	2
	=0 V  
	TB 11-35/38

	
	3
	+15 V  
	TB 11-12

	
	4
	-15 V 
	TB 11-11

	
	5
	Старт экспозиции (Разрешение АКЭ)
	TB 11-21

	
	6
	=0 V , при выборе левого поля
	TB 11-29

	
	7
	=0 V , при выборе центрального поля
	TB 11-30

	
	8
	=0 V , при выборе правого поля
	TB 11-31


	PICKUP-3

(EXP.3)
	1
	Сигнал экспонометра 3
	TB 11-41

	
	2
	=0 V  
	TB 11-35/38

	
	3
	+15 V  
	TB 11-12

	
	4
	-15 V 
	TB 11-11

	
	5
	Старт экспозиции (Разрешение АКЭ)
	TB 11-21

	
	6
	=0 V , при выборе левого поля
	TB 11-29

	
	7
	=0 V , при выборе центрального поля
	TB 11-30

	
	8
	=0 V , при выборе правого поля
	TB 11-31

	Разъем
	Вывод
	Сигнал
	Старое обозначение


	PICKUP-4

(EXP.4)
	1
	Сигнал экспонометра 4
	TB 11-42

	
	2
	=0 V  
	TB 11-35/38

	
	3
	+15 V  
	TB 11-12

	
	4
	-15 V 
	TB 11-11

	
	5
	Старт экспозиции (Разрешение АКЭ)
	TB 11-21

	
	6
	=0 V , при выборе левого поля
	TB 11-29

	
	7
	=0 V , при выборе центрального поля
	TB 11-30

	
	8
	=0 V , при выборе правого поля
	TB 11-31


	PICKUP-5

(EXP.5)
	1
	Сигнал экспонометра 5
	TB 11-44

	
	2
	=0 V  
	TB 11-35/38

	
	3
	+15 V  
	TB 11-12

	
	4
	-15 V 
	TB 11-11

	
	5
	Старт экспозиции (Разрешение АКЭ)
	TB 11-21

	
	6
	=0 V , при выборе левого поля
	TB 11-29

	
	7
	=0 V , при выборе центрального поля
	TB 11-30

	
	8
	=0 V , при выборе правого поля
	TB 11-31


	AEC
	6
	Сигнал AEC для автоматического контроля яркости
	TB 11-43


РАЗЪЕМ НА ШАССИ СЕТЕВОГО КОНТАКТОРА

	Обозначение
	
	Назначение

	TB 12--1
	
	Рабочая обмотка статора трубки 1

	TB 12--2
	
	Общая точка обмоток статора трубки 1

	TB 12--3
	
	Рабочая обмотка статора трубки 2

	TB 12--4
	
	Общая точка обмоток статора трубки 2

	TB 12--5
	
	Рабочая обмотка статора трубки 3 (не используется)

	TB 12--6
	
	Общая точка обмоток статора трубки 3 (не используется)

	TB 12--7
	
	Обмотка запуска статора трубки 1

	TB 12--8
	
	Обмотка запуска статора трубки 2

	TB 12--8A
	
	Обмотка запуска статора трубки 3 (не используется)

	TB 12--9
	
	Рабочая обмотка статора (для соед. Тридуктор) (не исп.)

	TB 12--10
	
	Обмотка запуска статора (для соед.Тридуктор) (не исп.)

	TB 12--11
	
	Общая точка обмоток (для соед. Тридуктор) (не исп.)

	TB 12--12
	
	230 V

	TB 12--13
	
	N (Нейтраль)


	B-2
	© 2004 НИПК ЭЛЕКТРОН  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
	


	
	© 2004 НИПК ЭЛЕКТРОН  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
	B-3



