## НЕИСПРАВНОСТИ СТОЛА-ШТАТИВА OPERA

### КОДЫ ОШИБОК.

В таблице 13.2 приведены коды ошибок и причины их появления при работе ТСШ OPERA.

Таблица 13.2

| КОД | ПРИВОД | ПРИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| 001 | Поворот стола | Неисправность потенциометра |
| 002 |  | Срабатывание концевых датчиков |
| 003 |  | Инверсное включение двигателя и ЦАП |
| 004 |  | Вращение двигателя в противоположную сторону |
| 011 | Лифта | Неисправность потенциометра лифта |
| 012 |  | Срабатывание концевых датчиков |
| 013 |  | Инверсное включение двигателя и ЦАП |
| 014 |  | Вращение двигателя в противоположную сторону |
| 015 |  | Потеря связи с поворотным механизмом |

| КОД | ПРИВОД | ПРИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| 021 | Колонны | Неисправность потенциометра колонны |
| 022 |  | Срабатывание концевых датчиков |
| 023 |  | {0>Stand in Mobile Area<}0{>Колонна в Подвижной зоне<0} |
| 024 |  | {0>Stand угол колонны<}0{>Угол колонны<0} |
| 025 |  | {0>Stand in tomography<}0{>Колонна при томографии<0} |
| 026 |  | Колонна в подвижной зоне с компенсацией угла |
| 027 |  | Вращение двигателя в противоположную сторону |
| 028 |  | Превышение угла 44° |
| 031 | ЭСУ | Неисправность потенциометра ЭСУ |
| 032 |  | Срабатывание концевых датчиков |
| 033 |  | {0>ЭСУ in Mobile Area<}0{>ЭСУ в Подвижной зоне<0} |
| 034 |  | {0>ЭСУ in угол<}0{>Угол ЭСУ<0} |
| 035 |  | {0>ЭСУ in tomography<}0{>ЭСУ при томографии<0} |
| 036 |  | {0>ЭСУ in Mobile Area+contemporary угол<}0{>ЭСУ в Подвижной зоне с компенсацией угла<0} |
| 037 |  | Вращение двигателя в противоположную сторону |
| 041 | Фокусное расстояние | {0>Zero input alarm<}0{>Ошибка нулевого сигнала<0} |
| 042 |  | {0>Fault operation<}100{>Ошибочное действие<0} |
| 051 | Продольных шторок коллиматора | Неисправность потенциометра |
| 052 |  | Неисправность двигателя |
| 061 | Поперечных шторок коллиматора | Неисправность потенциометра |
| 062 |  | Неисправность двигателя |
| 071 | Ирисовой диафрагмы коллиматора | Неисправность потенциометра |
| 072 |  | Неисправность двигателя |
| 081 | Продольных шторок диафрагмы | Неправильное начальное положение |
| 082 |  | Ошибочная операция |
| 091 | Поперечных шторок диафрагмы | Неправильное начальное положение |
| 092 |  | Ошибочная операция |
| 101 | Продольных jaws | Неисправность потенциометра |
| 111 | Поперечных jaws | Неисправность потенциометра |
| 121 | Кассеты (продольный) | Неправильное начальное положение |
| 122 |  | Ошибочная операция |
| 131 | Кассеты (поперечный) | Неправильное начальное положение |
| 132 |  | Ошибочная операция |
| 133 |  | Неправильное центральное положение |

| 141 | РЭОП | Неправильное начальное положение |
| --- | --- | --- |
| 142 |  | Ошибочная операция |
| 143 |  | Неправильное нижнее положение |
| 151 | Растр | Неправильное начальное положение |
| 152 |  | Ошибочная операция |
| 161 | Продольного перемещения колонны | Неисправность потенциометра |
| 163 |  | Инверсное включение двигателя и ЦАП |
| 164 |  | Вращение двигателя в противоположную сторону |
| 096 |  | Разряжена батарея CPU |
| 097 |  | Контроль перемещений включён |
| 098 |  | Обрыв оптического кабеля / ошибка связи |
| 099 |  | Дежурный режим |
| 189-196 |  | Системная ошибка |
| 197 |  | Ошибка платы Assi |
| 198 |  | Ошибка передачи при инсталляции |
| 199 |  | Код типа ошибки при передачи |
| 200 |  | Ошибка EEPROM |
| 201 |  | EEPROM стёрт |
| 202 |  | Неопределённая ошибка |