Данная операция возможна на приборе с версией программного обеспечения SW 5.31 и выше!
Если прибор показывает сообщение об ошибке EXPT XXXX, выполните следующие действия для решения:
                                                 Подробная информация: 
1) Выключите прибор 
2) Включите прибор - автоматически "Self Check" 
3) прибор показывает “Repeat Calibration!     -Или-     " No X insert Strip! 
                                        Yes               No                       “ Calibr. Linefeed Menu”
4) Нажмите кнопку                    No                  -или-     4) Нажмите кнопку "Меню" 
5) Нажмите кнопку "Меню" 
6) Нажмите кнопку "Setup 1" 
7) Нажмите кнопку "Setup 2" 
8) Нажмите кнопку "Setup 3" 
9) Нажмите кнопку "Ор ID" 
10) нажмите кнопку "Auth" 
11) Нажмите кнопку "Start Button" 
12) Дисплей прибора показывает " Download " 
13) Пожалуйста, подождите примерно 10 секунд. 
14) Выключите прибор 
15) Включить прибор - автоматически проходит "Self Check" 
16) прибор показывает " Download " 
17) Нажмите кнопку "Start Button"
18) Если прибор показывает «E19 LIST DOWNLOAD FAILED» или  “E20 No Valid List”
19) Нажмите обе клавиши одновременно 

[image: image1.emf]
20) прибор показывает “Check MEASUREMENT”
                                               Yes Service Back
21) Нажмите кнопку " Service " 
22) прибор показывает “CYCLING DELAY: 5 sec/cyc
                                        Reset    Delay    MoveTray
23) Нажмите кнопку " Reset " 
24) через 5 сек. прибор покажет  Reset Limits?
                                                         Yes        No
25) Нажмите кнопку " Yes " 
26) прибор показывает        “No: 1 Insert Strip !
                                          Calibr.   Linefeed    Menu
27) Выключите прибор 
28) Включить прибор - автоматически проходит  "Self Check" 

29) прибор показывает  “There is no settings Page
                                          Settings are on default” 
30) Нажмите кнопку "Start Button" - автоматически проходит "Self Check" 
31) прибор показывает “Repeat Calibration!
                                             Yes        No
32) Нажмите кнопку " Yes "
33) Поставьте калибровочную тест-полоску серыми зонами вверх на лоток 
34) прибор показывает “Start Calibration  Press Start Button”
35) Нажмите кнопку "Start Button"
36) прибор показывает после калибровки “ E X Calibration Error !

                                                                         Repeat Calibration!”
37) Нажмите кнопку "Start Button"
38) прибор показывает  “Start Calibration

                                         Press Start Button”
39) Нажмите кнопку "Start Button"
40) прибор показывает после калибровки    “No: 1 Insert Strip !

                                                                        Calibr. Linefeed  Menu”    
ЭТО ВСЁ! 
ЖЕЛАЮ УСПЕХА!
