TRANS’CARE MAX / TRANS’CARE MAX Lux,  Satelec (Германия-Франция)

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПЕРЕНОСНОЙ БЛОК ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

- TRANS’CARE MAX / TRANS’CARE MAX Lux является на сегодняшний день единственным переносным блоком стоматологического оборудования, компактным и автономным, помещенным в алюминиевый чемодан.

- TRANS’CARE MAX / TRANS’CARE MAX Lux является результатом 10 лет разработки технологий в области переносного оборудования.

- Возможность размещения чемодана с медико-стоматологическими средствами у постели больного.

- Полностью автономное снабжение воздухом, водой и электричеством.

ПРОСТОЙ И ПРОЧНЫЙ

Созданный для функционирования в самых сложных условиях, в водонепроницаемой и противоударной оболочке, защищенный от неблагоприятных погодных условий, TRANS’CARE MAX / TRANS’CARE MAX Lux представляет собой также очень технически развитое оборудование; его модульная концепция и небольшой размер составных частей в сочетании  с аппаратом последнего поколения обеспечивает прочность и простоту в использовании.

ПОЛНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Благодаря наличию полного набора инструментов и крышке, специально предназначенной для размещения аксессуаров и фармацевтических препаратов, TRANS’CARE MAX / TRANS’CARE MAX Lux может использоваться в наиболее изолированной местности при посещении врачом пациентов, которые не могут передвигаться.

ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- классические стоматологические процедуры

- профилактика

- консервирующая стоматология

- челюстнолицевая хирургия

- скорая помощь

ОБЛАСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- больницы и клиники (скорая помощь, сельские больницы и т.п.)

- помощь на дому (лечение пожилых людей и инвалидов)

- гуманитарные миссии и медицина катастроф

- армейские санитарные службы

- оборудование для морских и авиарейсов

- медицинская поддержка спортивных и массовых мероприятий

Произведен в соответствии с требованиями стандарта СЕ 89/336/СЕЕ.

ГЛАВА 1

Содержимое переносного блока. Установка.

1.1Содержимое переносного блока

Trans’care Max- переносной блок стоматологического оборудования известный во всем мире

а)стандартное оборудование Ультрозвуковой генератор для снятия зубных отложений\эндодонтия\парадонтология(с освещением или без освещения в соответствии с моделью)

- Микромотор с освещением или автовентелируемый 40 000 обор/мин (в соответствии с моделью)

- Внутренний миникомпрессор(распыление и всасывание)

- Пистолет (вода/воздух/распыление)

- Катетер для всасывания/слюноотсос с наконечником

# Ремень для транспортировки

- Набор ключей

б)Вспомогательное оборудование к аппарату

- Шнур сьемный

- Педаль стандартная

- 3 насадки(1,2,10П)

1 прямой наконечник(стерилизуемый,светло-серого цвета в соответствии с моделью)

с)Приборы по выбору

- Внутренняя перезаряжаемая батарея

- Электроскальпель(прилагается к вспомогательному оборудованию)

- Шнур турбины(в соответствии с модклью)

- Второй стерилизуемый микромотор или автовентелируемый(прилагается к вспомогательному оборудованию)

- Лампа для полимеризации(прилагается к вспомагательному оборудованию)

- Шнур для горелки

- Соеденительный шнур для наружной батареи

- Световой отражатель

- Осветительная лампа

- Подставка для инструментов

- Перистальтический насос (прилагается к вспомогательному оборудованию)

Дополнительный выход (для оборудования по выбору)

1.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

- Электросеть:		110В		50/60Гц

- 220/230 В	50/60 Гц

- Поглащаемая мощность	120 Ва

- Оборудование класса 1 типа БФ

- Мотор:2мин/3мин	Скалер:10мин/5мин

- Лампа:30 сек		Электроскальпель: 10 сек/30 сек

Максимальное давление:

- Банка компрессии:			2 бар - 29 пси

- Наружный вход воздуха		8 бар - 116 пси

- Регулируемый выход воздуха	3 бар - 43,5 пси

Наружный обьем (см) :

- с оборудованной крышкой:		32 х 44 х23

- с необорудованной крышкой:		32 х 44 х18

- Средний вес:				15 кг(в соответствии с моделью)

Примечание:Полярность указана на границах батареи (красная +, черная- )

Звучащий сигнал обозначает что полярность неправильна. Выход блока из строя не произойдет, но это помешает его функционированию

- Электропитание от внутренней батареи (по выбору)

Перезарядка внутренней батареи:

Способность блока функционировать на самостоятельном питании при его нормальном использовании - 6 часов. Световой сигнал батареи загарается за час до необходимой перезарядки.

- Средний период перезфрядки - 8 часов

Батарея перезаряжается только в силовой сети.

ВНИМАНИЕ: В случае полной разрядки батареи  перезарядка длится в течении 14 часов.

Примечание: Блок Trans’Care Max может находиться в непрерывном подключении в сеть, не воздействует на батарею.

СТАНДАРТ ОБОРУДОВАНИЯ

- ультразвуковой генератор для снятия зубных отложений/эндодонтии/парадонтологии (TRANS’CARE MAX Lux оборудован инструментами с оптическим волокном)

- микромотор с освещением 40 000 об/мин.

- внутренние миникомпрессоры (спрей и всасывание)

- пистолет (3 функции: воздух/вода/спрей)

- переносной ремень

- набор ключей для вставки насадок

- стандартные аксессуары, поставляемые с аппаратом:

- сменный электропровод

- наконечник с освещением (Suprasson Lux)

- 3 насадки(?)(1,2 и 10 Р)

- простая педаль

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение сети: 110-230 В ~ 50/60 Гц

- потребляемая мощность: 120 ВА

- оборудование класса 1 типа BF

- прерывистое действие (в зависимости от функции)

- максимальное давление:

банка компрессии: 2 бар – 29 psi

вход воздуха извне: 8 бар – 116 psi

регулируемый выход воздуха: 3 бар – 43.5 psi

- размеры (см):

с оборудованной крышкой: 32х44х23

без оборудованной крышки: 32х44х18

средний вес: 15 кг (в зависимости от выбора)                                                       ООО САТЕЛЕК    (095) 263-73-04(03), 743-66-33