##### Открытое акционерное общество

«Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»

ИМ 10

### СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ

### ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДВУХДВЕРНЫЙ

### С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ,

### СРЕДСТВАМИ ИНДИКАЦИИ И БЛОКИРОВКИ ПРОЦЕССА

### ГПД-250-«ТЗМОИ»

##### Руководство по эксплуатации

### ГПД250.00.000 РЭ

Содержание

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	4

2  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	17

3  УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	19

4 ХРАНЕНИЕ, РАСПАКОВКА, МОНТАЖ…………………………………………………23

5 ПОДГОТОВКА СТЕРИЛИЗАТОРА К РАБОТЕ…………………………………………26

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ………………………………………………………………………..27

7 РЕЖИМ НАСТРОЙКИ.	31

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	35

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	42

10 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	44

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВЕДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ	45

12 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ	46

13 СВИДЕТЕЛЬТСВО О ПРИЕМКЕ	47

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	47

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	48

16 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	48

17 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	49

18	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ	50

Рисунок 1 - Стерилизатор ГПД-250-"ТЗМОИ". Состав изделия………………...……51

Рисунок 2 - Устройство стерилизатора ГПД-250-"ТЗМОИ"……………………………52

Рисунок 3 - Стерилизатор ГПД-250-"ТЗМОИ".

Схема гидравлическая принципиальная…………………………..…………………….53

Рисунок 4 - Пульт управления нестерильной зоны…………………………………….54

Рисунок 5 - Пульт управления стерильной зоны……….………………………………55

Рисунок 6 - Стартовая страница дисплея……………………………………………….56

Рисунок 7 - Страницы дисплея…………………………………………………………….57

Рисунок 8 - Циклограммы работы стерилизатора………………………………………58

Рисунок 9 - Схема установки стерилизатора ГПД-250-"ТЗМОИ"……    …………….59

Рисунок 10 - Схема гидравлических испытаний стерилизатора

ГПД-250-"ТЗМОИ"…………………………………………   ………………...60

Рисунок 11а - Схема электрическая принципиальная.

Стерилизатор паровой ГПД-250-"ТЗМОИ"                     ……………….61

Рисунок 11б - Схема электрическая принципиальная.

Стерилизатор паровой ГПД-250-"ТЗМОИ"                        …………….62

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной

(рисунки 11а, 11б)                                                            ………………..63

Рисунок 12 - Шкаф электрооборудования…………………………………………….....68

Рисунок 13 - Пульт управления ИМ…………………………………………………….....69

Рисунок 14 - Снятие панелей компрессора "AIRBAG"…………………………………70

Рисунок 15 - Замена картриджа фильтра компрессора "AIRBAG"…………………..70

Рисунок 16 - Слив конденсата из компрессора "AIRBAG"………………………….....70

Талон на гарантийный ремонт……………………………………………………………..71

Сервисные услуги                                                                                                         72

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - Назначение стерилизатора.

    - Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением средствами индикации и блокировки процесса ГПД-250-«ТЗМОИ» (далее по тексту стерилизатор) предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резин (зонды, катетеры, трубки дренажные и др.), латекса (хирургические перчатки и др.), отдельных видов пластмасс, а так же перевязочных материалов,  изделий из текстиля (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Стерилизатор предназначен для применения в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, в которых предусмотрены стерилизационные отделения, имеющие нестерильную и стерильную зоны.

    - Стерилизатор предназначен для эксплуатации в помещении при температуре окружающей среды от (+ 10 до + 35)С. Наибольшее значение относительной влажности в интервале рабочих температур 80%.

  - Информация для проектирования стерилизационных отделений.

    - Стерилизатор оборудован системой самоочистки, которая защищает парогенератор стерилизатора от отложений накипи и загрязнений, обеспечивает высокую чистоту стерилизующего пара и стерилизуемых материалов, а также длительный срок службы изделия. Стерилизатор не требует для питания высокоочищенной воды. Качество очистки исходной воды должно соответствовать ГОСТ 2874 «Вода питьевая». Допускается использование  очищенной воды с электрической проводимостью не менее 50 мкСм/см. Система самоочистки работает в автоматическом режиме.

    - Стерилизатор в процессе выполнения цикла стерилизации производит выпуск охлажденного конденсата и воздуха с температурой менее 60 0С. Отведение сбросов необходимо выполнить в виде открытого трапа в полу и дренажной линии соединенной с общей системой канализации. Диаметр прохода дренажной линии должен быть не менее 25 мм. Точка выпуска стерилизатора указана на установочном чертеже.

  - Технические характеристики.

    - Основные технические характеристики приведены в таблице №1.

Таблица 1

| Таблица Объем стерилизационной камеры, дм3 | 250 |
| --- | --- |
| Рабочее давление пара: в парогенераторе МПа(кгс/см2), не более в стерилизационной камере МПа (кгс/см2), не более | 0,24 (2,4) 0,22 (2,2) |
| Род тока | переменный, трехфазный |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Напряжение, В | 38010% |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 30103 |
| Внутренние размеры стерилизационной камеры, мм: длина | 600 |
| ширина высота | 630 672 |
| Количество помещаемых в камеру стерилизационных единиц (1 СТЕ = 300мм х 300мм х 600мм = 54 дм3) | 4 |
| Количество автоматических режимов (программ) работы стерилизатора всего, Из них: стандартных режимов стерилизации, свободно программируемых режимов стерилизации, тестовых режимов (вакуум тест и тест Бови-Дика), сервисных режимов | 10 2 5 2 1 |
| Параметры первого стандартного режима стерилизации: рабочее давление МПа (кгс/см2) температура, С время стерилизационной выдержки, мин., | 0,21+0,02 (2,1+0,2) 134+3 5+1 |
| Параметры второго стандартного режима стерилизации: рабочее давление МПа (кгс/см2) температура, С время стерилизационной выдержки, мин., | 0,11+0,02 (1,1+0,2) 121+3 20+2 |
| Параметры свободно программируемых режимов: Температура в диапазоне, 0С время стерилизационной выдержки в диапазоне, мин. | 110 - 134 1 - 255 |
| Материал стерилизационной камеры | Нержавеющая сталь 12Х18Н9Т ГОСТ5632-72 |
| Габариты, мм, не более длина ширина высота | 1030 1150 1860 |
| Масса стерилизатора, кг, не более | 850 |
| Срок службы до списания, лет | 10 |
| Качество используемой при работе стерилизатором воды: | Питьевого качества или более высокой очистки |
| Расход воды за стерилизационный цикл, дм3, не более: | 300 |
| Подключение стерилизатора к инженерным сетям: - водопровод, - дренаж | Ду15 (G1/2’), Ру 2-4 кгс/см2 Ду25 (G1’) |

1.4 Состав изделия.

1.4.1 Стерилизатор состоит из двух основных блоков – стерилизационной секции и электросекции.

Расчленение стерилизатора на блоки предусмотрено для возможности перемещения его через стандартный дверной проем размером 2000х900 (мм).

1.4.2 Загрузка в стерилизационную камеру стерилизуемых изделий осуществляется с использованием контейнера и тележки, которые могут входить в состав изделия, в зависимости от требований заказа.

На рисунке 1 приведен состав изделия и его основные размеры.

1.5     Комплектность.

1.5.1  Комплект поставки стерилизатора должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование изделия | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| ГПД250.00.000 ЦТ129.02.235 ГПД6.00.003 ГПД750.02.001 ТЭН131.01.000 ТЭН70.01.002 ИКАЯ.675100.001 ГПД560-3.16.000* ГПД560-3.15.000* ГК100-4.09.100 ГПД250.000РЭ ГПД250.000ПС ГПД250.000ПС1 5Ш0.283.342ПС 5Ш0.283.342РЭ 5Ш0.283.342МП 5ШО.283.316 ПС 5ШО.283.331ПС 5ШО.283.331РЭ НВ 40/42 НВВ 25 | Стерилизатор паровой ГПД-250-«ТЗМОИ» # Запасные части Стекло водоуказательное Прокладка (стерилизационной камеры) Прокладка (под крышку парогенератора) Электронагреватель трубчатый Прокладка (под ТЭНы) Лампа МН26-0,12-1 B9S/14 # Принадлежности Контейнер Тележка Съемные части Пульт ручного управления ИМ Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации. Паспорт сосуда, работающего под давлением. Камера стерилизационная Паспорт сосуда, работающего под давлением. Парогенератор Паспорт. Датчик давления «ДМ5002Б» Руководство по эксплуатации. Датчик давления «ДМ5002Б» Методика проверки. Датчик давления «ДМ5002Б» Паспорт. Мановакуумметр электроконтактный ДА 2010Сr Цифровой манометр ДМ5001.Паспорт Цифровой манометр ДМ5001. Руководство по эксплуатации Водяной насос. Паспорт Вакуумный насос. Паспорт Клапан предохранительный «Flopress». Паспорт Руководство по установке и обслуживанию соленоидного клапана фирмы «Паркер» Паспорт преобразователя сопротивления Паспорт компрессора AIRBAG CV | 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 |
| - *Поставляется за отдельную плату - Возможна замена покупных комплектующих изделий на аналогичные по характеристикам |  |  |

1.6 Устройство и принцип работы.

1.6.1 Стерилизатор состоит из следующих основных узлов (см. рисунок 2):

Стерилизационной камеры 1, парогенератора 2, накопитель исходной воды 3, системы трубопроводов с запорной арматурой 4,  электршкафа 5, каркаса 6, вакуумного насоса 7, водяного насоса 8, пневмосистемы 9.

1.6.2 Стерилизационная камера прямоугольного сечения проходного типа.

Обечайка стерилизационной камеры имеет паровую рубашку. С торцов обечайка камеры имеет пазы, в которых размещаются полые резиновые прокладки для герметизации дверных проемов и силовые элементы для закрепления направляющих для перемещения дверей шторного типа. В стерилизационной камере установлен предохранительный клапан 17, а так же имеются контрольные соединители 11 и 12 для проведения валидации - измерения параметров режима стерилизации независимыми измерительными приборами. Контрольные соединители герметично закрыты и промаркированы («VT»-Вакуум-Тест, «ТТ»-температурный тест). Камера имеет съемную теплоизоляцию из минеральной ваты и листового оцинкованного железа.

Двери стерилизационной камеры коробчатого типа, усиленные ребрами жесткости, перемещаются в вертикальной плоскости установленным внутри пневмоцилиндром 13. На верхнем торце дверей установлена блокировочная пластина, при прикосновении к которой движение дверей вверх прекращается.

Положение дверей контролируется при помощи бесконтактных индукционных конечных выключателей, которые указаны на рисунке 2.

1.6.3 Парогенератор предназначен для выработки пара, используемого для стерилизации. Внутри парогенератора установлены трубчатые электронагреватели (далее  – ТЭНы). Парогенератор совмещен с паровой рубашкой камеры без промежуточных запорных элементов.

Парогенератор имеет датчики уровня воды 14 и 15, водоуказательную колонку 16 с подсветкой, предохранительный клапан 10, установленный в верхней части паровой рубашки.

Съемная теплоизоляция парогенератора состоит из минеральной ваты и оцинкованной стали.

1.6.4 Накопитель предназначен для защиты водяного насоса от работы «на сухую», подогрева и отстоя исходной воды перед подачей ее в парогенератор. Уровень воды в накопителе поддерживается автоматически.

1.6.5 Система трубопроводов блока камеры выполнена из нержавеющих труб. На трубопроводе установлены клапаны с пневмоприводом и соленоидные клапаны служащие для управления работой стерилизатора, в том числе (см. рисунок 3):

клапан ПК1 с пневмоприводом – для подачи пара в стерилизационную камеру;

клапан ПК2 с пневмоприводом – для удаления пара из камеры в дренаж;

клапан ПК3 с пневмоприводом – для удаления пара через вакуумный насос;

клапан ПК4 с пневмоприводом – для слива загрязнений из парогенератора при выполнении стерилизатором самоочистки.

клапан ЭК1  соленоидный -  для подачи воды в водяной бак;

пластиковый 3-х местный  клапан

клапан ЭК2  соленоидный -  для подачи воды в парогаситель;

клапан ЭК3 соленоидный –  для подачи воды в накопитель;

клапан ЭК4 соленоидный  -  для удаления воздуха с помощью вакуумного насоса из-под прокладки дверного проема чистой зоны для разгерметизации камеры;

клапан ЭК5 соленоидный   -  для удаления воздуха с помощью вакуумного насоса из-под прокладки дверного проема стерильной зоны для разгерметизации камеры;

клапан ЭК6  соленоидный –  для подачи воздуха в камеру.

Стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха Ф1, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. Срок службы фильтра в стерилизаторе до замены составляет 24 месяца или 2500 циклов.

В системе трубопроводов имеются обратные клапаны К01-К05, водяной насос – Н1 для подпитки водой парогенератора – АП1, вакуумный насос - НВ1 для удаления воздуха и паровоздушной смеси из стерилизационной камеры, парогаситель ПГ1 - для охлаждения пара до безопасной температуры при сбрасывании его в дренаж.

1.6.6 В электрошкафу находятся два контроллера обеспечивающие автоматическое управления работой стерилизатора и силовая электротехническая часть.

Для сохранения работоспособности стерилизатора при отказе автоматики электрооборудование в соответствующий разъем шкафа подключается пульт ручного управления. При этом управление клапанами и пускателями водяного и вакуумного насосов производится с помощью тумблеров 2 (рисунок 19). Тумблеры снабжены поясняющими надписями.

Используя режим ручного управления, можно завершить цикл стерилизации при случайном сбое или обеспечить работоспособность стерилизатора при отказе автоматики. При этом неисправный контроллер или панель оператора могут быть сняты и отправлены в ремонт.

1.6.7 Каркас снабжен колесами, которые предназначены для перемещения стерилизатора на небольшие расстояния по горизонтальной ровной твердой поверхности при проведении монтажных и ремонтных работ.

На каркасе имеются шесть опор, на которые выставляется стерилизатор после его установки на штатное место работы. Рабочее положение стерилизатора проверяется уровнем, установленным на дно камеры и регулируется высотой опор стерилизационной секции до получения горизонтального положения в двух плоскостях. Опоры электросекции являются вспомогательными.

Регулировка опор осуществляется вращением опорных винтов.

К каркасу закреплены облицовочные панели, изготовленные из нержавеющей полированной стали.

На передней панели со стороны нестерильной зоны (загрузочная дверь) установлены пульт управления стерилизатором, манометр МО1 показывающий давление в парогенераторе и в паровой рубашке, а также мановакууметр МВО1 показывающий давление или разряжение в стерилизационной камере.

На задней панели со стороны «стерильной» зоны (разгрузочная дверь) установлены пульт управления двери и мановакууметр МВО2 показывающий давление или разряжение в стерилизационной камере.

1.6.8 Вакуумный насос 7 обеспечивает удаление воздуха из стерилизационной камеры перед стерилизацией и сушку простерилизованного материала в конце стерилизационного цикла. Кроме этого, вакуумный насос откачивает воздух из пазов камеры, в которые установлены уплотняющие дверной проем прокладки. Это позволяет произвести разгерметизацию дверного проема, после чего производится открывание двери.

При работе вакуумный насос потребляет исходную охлаждающую воду по ГОСТ 2874 «Вода питьевая». Температура воды должна быть не выше 20 0С. Чем ниже температура воды, тем в более лучшем режиме работает вакуумный насос и тем большую глубину разрежения он может развить.

Для правильной работы вода сначала поступает в промежуточный бак, а из него необходимое количество забирается насосом. Уровень воды в баке поддерживается автоматически.

1.6.9 Водяной насос 8 обеспечивает питание парогенератора исходной подогретой водой из накопителя. Насос изготовлен из коррозионно-стойких материалов, имеет спускную пробку для выпуска воздуха и сливную пробку для слива остатков воды.

Выпускать воздух из насоса через спускную пробку необходимо всегда, когда происходило опорожнение накопителя, а в парогенераторе оставалась вода, т.к. в этом случае происходит «завоздушивание» насоса и он не в состоянии обеспечивать правильную работу парогенератора.

Если же заполнение накопителя производится при опорожненном парогенераторе выпуск воздуха из насоса выполнять не требуется.

1.6.10 Пневмосистема стерилизатора обеспечивает работоспособность пневмоцилиндров дверей, пневмоклапанов, а также выполняет герметизацию дверных проемов. Пневмосистема состоит из:

- встроенного безмасленого малошумного компрессора, который производит сжатый воздух,

- блока подготовки воздуха поддерживающего в системе рабочее давление сжатого воздуха 4 кгс/см2  и отделяеющего из воздуха водяной конденсат,

- электромагнитных пневмораспределителей,

- магистралей сжатого воздуха, выполненных из пластиковых трубок.

1.6.11 Принцип действия стерилизатора по схеме пневмогидравлической принципиальной (см. рисунок 3) состоит в следующем:

Вода из водопровода поступает в накопитель, а затем при помощи водяного насоса Н1 в парогенератор АП1. На этой линии установлен обратный клапан К01, клапан ЭК3 и датчик уровня ДУ2, который блокирует работу насоса при отсутствии воды в подводящем трубопроводе.

В парогенераторе вода нагревается и превращается в пар. Величина давления пара устанавливается контроллером в зависимости от заданного режима.

Давление пара в парогенераторе поддерживается автоматически при помощи контроллера по сигналу цифового манометра ДМ 5001. Этот же прибор обеспечивает поддержание заданного давления при ручном управлении. На пульте управления «нестерильной» зоны контроль за давлением пара в парогенераторе производится по показывающему манометру М01.

В случае превышения давления в парогенераторе выше 0,27 МПа (2,7 кгс/см2) срабатывает предохранительный клапан КП1.

Уровень воды в парогенераторе регулируется при помощи датчиков уровня: верхнего Ду4 и нижнего Ду3.

При снижении воды в парогенераторе ниже верхнего датчика включается в работу водяной насос Н1, производя наполнение парогенератора до верхнего датчика уровня.

Для прохождения процесса стерилизации двери стерилизационной камеры должны быть закрыты и загерметизированы.

Двери закрываются при помощи пневмоцилиндра Ц1 и Ц2, в которые подается сжатый воздух через пневмораспределители РВ8 и РВ11 соответственно.

После перемещения двери в крайнее верхнее положение герметизирующее уплотнение под действием сжатого воздуха выдвигается к двери и плотно к ней прижимается, таким образом, герметизируя дверной проем. Герметизация закрытой двери производится автоматически.

В связи с тем, что парогенератор имеет прямое соединение с паровой рубашкой, процесс выхода на режим парогенератора происходит одновременно с предварительным прогревом камеры через паровую рубашку.

После выхода на режим парогенератора, включается в работу вакуумный насос НВ1 и производится откачка воздуха из стерилизационной камеры. Для работы водокольцевого вакуумного насоса в него подается водопроводная вода из бака – Б1.

Уровень воды в баке регулируется при помощи датчиков уровня: верхнего Ду5 и нижнего Ду6. При снижении уровня ниже верхнего датчика открывается клапан ЭК1 подачи воды.

При снижении уровня воды ниже нижнего датчика уровня, работа вакуумного насоса блокируется и на панель оператора выводится аварийное сообщение.

Регулирование подачи воды в насос не требуется. Насос сам потребляет воды столько, сколько ему необходимо для нормальной работы.

В стерилизационной камере создается разряжение. Контроль давления в камере производится при помощи показывающих мановакууметров – МВ01, МВ02 со стороны «нестерильной» и «стерильной» зон.

Процесс удаления воздуха из стерилизационной камеры при стандартных режимах стерилизации происходит методом пульсирующей откачки, т.е. в камере создается попеременно разряжение 4 раза минус 0,85 кгс/см2  и избыточное давление +0,9 кгс/см2 .

После удаления воздуха из камеры в нее начинает поступать пар из парогенератора и рубашки через клапан с пневмоприводом ПК1, происходит прогрев стерилизационной камеры и стерилизуемых изделий.

После стерилизационной выдержки производится сброс давления через клапан ПК2 до давления 0,2 кгс/см2  через парогаситель ПГ1 в канализацию, затем клапан ПК2 закрывается, открывается клапан ПК3 и включается вакуумный насос НВ1 - в камере создается разряжение, происходит сушка стерилизуемых материалов. По истечении времени сушки через  клапан – ЭК6 и фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха – Ф1 происходит выравнивание давления в стерилизационной камере.

Конденсат, сбрасываемый в канализацию, проходит через парогаситель, в который в момент сброса поступает холодная вода через соленоидный клапан ЭК2, обеспечивая охлаждение конденсата до температуры ниже 60°С.

1.7 Управление стерилизатором.

1.7.1 Управление стерилизатором выполняется при помощи пульта управления расположенного на панели «нестерильной» зоны.

Пульт управления расположенный на панели стерильной зоны предназначен для визуального контроля работы стерилизатора и открытия двери по завершении цикла стерилизации для извлечения простерилизованных материалов.

1.7.2 Пульт управления нестерильной зоны (рисунок 4) имеет дисплей  - 1, кнопку «СТОП» - 2, кнопку 3 управляющую закрытием двери нестерильной зоны, кнопку 4 управляющую открытием двери нестерильной зоны, принтер  - 5.

Кроме того, на передней панели стерилизатора со стороны нестерильной зоны расположены: показывающий манометр давления в парогенераторе и в паровой рубашке и показывающий мановакууметр стерилизационной камеры.

1.7.2.1 Дисплей представляет собой жидкокристаллический сенсорный экран и предназначен для выбора и запуска различных режимов (программ) стерилизации, программирования режимов стерилизации и отображения визуальной информации.

Для доступа в стартовую страницу дисплея необходимо введение пароля. Запрос ввода пароля оформлен в виде изображения «ключи». Для ввода пароля необходимо прикоснуться к изображению «ключи» и в окне с изображением цифровых клавиш ввести (прикасаясь к нужным цифрам) цифровой пароль «1298» и клавишу «Ввод». При ошибочном введении цифры ее можно удалить при помощи клавиши «←».

После введения правильного пароля на дисплее появится стартовая страница. Вид стартовой страницы приведен на рисунке 6.

Выбор режима производится легким каcанием к чувствительным зонам дисплея, обозначенным в виде кнопок в стартовой странице. Запуск режима, а также перепрограммирование параметров режима стерилизации производится в странице выбранного режима, которая появляется на дисплее после стартовой страницы.

Вид страницы выбранного режима приведен на рисунке 7.

Стандартные режимы «1340С», «1210С» отработаны, испытаны и проверены на заводе-изготовителе с различными типами загрузки медицинского назначения, которые предназначены для стерилизации на данных режимах. Для сохранения эффективности стерилизации на данных режимах предусмотрена возможность перепрограммирования только продолжительности сушки. Циклограммы стандартных циклов стерилизации приведены на рисунке 8.

У свободно программируемых режимов запускаемых клавишами «Р3», «Р4», «Р5», «Р6», «Р6» можно настроить параметры предварительного удаления воздуха (количество пульсаций, максимальное разрежение и избыточное давление пульсаций), температуру и время стерилизации, а также продолжительность сушки.

Изменение параметров цикла стерилизации производится на странице изменения параметров выбранного режима, которая открывается при нажатии кнопки «Настроить выбранную программу». Для входа в страницу изменения параметров необходимо введение пароля, для чего следует прикоснуться к изображению ключей и в окне с изображением цифровых клавиш ввести цифровой пароль «1234» и клавишу «Ввод».

Вид страницы выбранного режима приведен на рисунке 7. После установки новых параметров режима стерилизации необходимо нажать кнопку «Сохранить и выйти». Запрограммированные параметры запоминаются  до установки новых значений.

Эффективность стерилизации свободно программируемых режимов определяется в каждом конкретном случае эксплуатирующей организацией билогическими исследованиями в соответствии с действующими «Методическими указаниями по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов».

1.7.2.2 Визульная информация на дисплей выводится в виде сообщений:

- наименование  этапа стерилизации,

- обратный отсчет запрограммированной продолжительности этапов цикла стерилизации,

- температура в стерилизационной камере,

- давление/разрежение в стерилизационной камере,

- текущее время,

- количество проведенных циклов,

- сообщения о неисправностях и ошибках оператора в текстовом виде,

- опции программирования.

1.7.2.3 Счетчик проведенных циклов не перестраивается и не требует настройки.

1.7.2.4 Принтер распечатывает на бумажную ленту на протяжении всего цикла стерилизации следующую информацию:

- наименование стерилизатора,

- его порядковый номер,

- текущую дату,

- номер цикла,

- заданные параметры режимов стерилизации,

- полученные в процессе стерилизации результаты с привязкой к текущему времени, температуре и давлению в камере,

- сообщения об ошибках.

Данная распечатка, подписанная оператором,  в сочетании с журналом стерилизации позволяют проследить результаты стерилизации каждой конкретной партии стерилизуемых материалов. Распечатка должна храниться на рабочем месте на срок, определенный соответствующим должностным лицом.

Изделия считаются простерилизованными только при наличии распечатки с соответствующим резюме.

1.7.2.5 Кнопка «СТОП» - 2 (рисунок 4) предназначена для остановки выбранного режима стерилизации и для блокирования работы всех элементов стерилизатора.

1.7.2.6 Кнопки с подсветкой 3 и 4 являются кнопками управления дверьми. При нажатии и удержании верхней кнопки происходит закрывание двери, при нажатии и удержании нижней кнопки дверь открывается, кнопка «СТОП» при этом должна быть не нажата.

Для обеспечения безопасной работы, время разблокирования дверей составляет порядка 20 сек.

Удерживать кнопку 3 необходимо до полного закрытия двери. Удерживать кнопку 4 необходимо до начала опускания двери, затем кнопку можно не удерживать.

Для предотвращения возможности циркуляции неочищенного воздуха через камеру стерилизатора из нестерильной зоны в стерильную, одновременное открытие обеих дверей блокируется автоматикой. В открытом состоянии может быть только одна из дверей стерилизатора.

1.7.2.7 Пульт  управления  стерильной  зоны (рисунок 6)  имеет световые индикаторы - 1…5 , и кнопку «СТОП» - 6,  кнопку с подсветкой «Закрыть дверь» - 7, кнопку с подсветкой «Открыть дверь»  - 8.

1.7.2.8 В оба пульта вмонтированы источники звука оповещающие оператора о завершении цикла стерилизации.

Запуск стерилизатора в автоматическом режиме или при помощи ручного пульта управления возможен только при закрытии обеих дверей камеры.

1.8 Защита стерилизатора от несанкционированного использования и изменения параметров режимов.

Органы управления стерилизатора защищены паролями. Имеется два вида паролей:

- пароль №1 необходимо вводить при включении стерилизатора. При неправильном вводе пароля запуск любого режима невозможен;

- пароль №2 требуется вводить при необходимости запуска тестовых программ

(тест Бови-Дика, вакуум-тест, режим ручного прогона), входа в режим настройки параметров цикла стерилизации, при настройке встроенных часов и календаря.

Пароль №1 – 1298, пароль №2 – 1234.

1.9 Звуковая сигнализация

1.9.1 Автоматика стерилизатора вырабатывает звуковые сигналы, отличающиеся частотой повторения и количеством импульсов в зависимости от причины вызвавшей срабатывание звукового сигнала.

Звуковой сигнал звучит:

- кратковременно - при нажатии любой кнопки управления;

- прерывистым звучанием с равными паузами и звуковыми импульсами - при окончании цикла стерилизации;

- в виде пачки кратковременных импульсов – при переходе с этапа на этап;

- прерывистым звучанием с увеличенными паузами между звуковыми импульсами – при неисправности.

1.9.2 При желании отключить звуковой сигнализатор можно кнопкой с символом «» (рисунок 6), при этом перечеркивается символ громкоговорителя на сенсорном экране. Повторным нажатием на кнопку «» можно включить звуковой сигнализатор.

1.10   Сообщения о неисправности.

1.10.1 При возникновении неисправности, которая может привести к нарушению заданных параметров цикла стерилизации, автоматика стерилизатора прекращает исполнение цикла, включает звуковую и световую сигнализацию о неисправности, а также выводит на печать причину остановки цикла с привязкой к текущему времени суток.

На дисплей выводится сообщение «ЦИКЛ (ТЕСТ) ПРЕРВАН!», наименование этапа, на котором контроллер обнаружил неисправность, причину неисправности, температуру и давление в стерилизационной камере в момент возникновения неисправности.

1.10.2 При сообщении на дисплее «ОБНАРУЖЕНА НЕИСПРАВНОСТЬ» все органы управления заблокированы, необходимо вызвать специалиста, который устранит причину неисправности.

1.10.3 Звуковая сигнализация и текстовое сообщение на дисплее запоминаются и могут отключаться только клавишей «ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА НЕИСПРАВНОСТЬ» на дисплее. Для снятия неисправности необходимо ввести пароль №2 согласно п.1.8.

# 2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Стерилизатор является аппаратом повышенной опасности, вследствие наличия высокого давления и высокой температуры в его рабочих органах.

Стерилизационная камера и парогенератор являются сосудами, работающими под давлением. На заводе - изготовителе эти сосуды подвергнуты гидроиспытаниям, поэтому при монтаже

2.2 Стерилизатор соответствует требованиям ПБ 03-576-03 « Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», группа сосудов номер 4. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не требуется.

2.3 Стерилизатор соответствует требованиям электробезопасности согласно ГОСТ Р 51350-99.

2.4 При эксплуатации стерилизатора необходимо соблюдать все требования настоящего руководства, требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором и «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

К работе со стерилизатором допускаются лица достигшие совершеннолетия и аттестованные в установленном законодательством порядке.

2.5 Лицо, ответственное за исправное состояние стерилизатора обязано исходя из конкретных условий работы стерилизатора, установить периодичность освидетельствования сосудов работающих под давлением.

При этом наружный и внутренние осмотры должны проводится не реже одного раза в 2 года, гидравлические испытания не реже 1 раза в 8 лет.

Периодичность проверок предохранительных клапанов не реже 1 раза в десять рабочих дней.

Проверка работоспособности предохранительных клапанов выполняется при наличии давления в парогенераторе и камере. Для этого следует повернуть головку предохранительного клапана и убедится в интенсивном выпуске пара. После кратковременного выпуска пара клапан должен самостоятельно герметично закрыться.

Таким образом проверяется сосотояние клапана и предотвращается залипание золотника к седлу.

Предохранительные клапаны не подлежат ремонту, в случае обнаружения неисправности  они должны быть заменены.

Периодичность метрологических поверок контрольно-измерительных приборов определяется эксплуатационной документацией на приборы.

Периодичность контроля показаний манометров и мановакуумметров на работающем стерилизаторе не реже одного раза в месяц. Данные показания не должны превышать красной черты нанесенной на циферблат манометра и не должны отличаться более чем на 0,1 кгс/см2 от цифровых показаний дисплея.

2.6 При выводе стерилизатора из работы в условиях отрицательных температур должны быть приняты меры, исключающие замерзание воды в узлах и агрегатах.

2.7 Стерилизатор необходимо содержать в чистоте. Периодически, в зависимости от требований, проводить дезинфекцию наружных поверхностей способом протирания разрешенными в РФ дезинфицирующими растворами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1 Устанавливать стерилизатор в подвальных помещениях и цокольных этажах, пол, которых расположен ниже «нулевой» отметки здания более чем 0,5 метра;

2 Приступать к эксплуатации стерилизатора до тщательного ознакомления  с настоящим руководством, а также до обучения обслуживающего персонала  соответствующим правилам и положениям;

3 Оставлять стерилизатор без присмотра в рабочем состоянии;

4 Создавать рабочее давление в стерилизаторе выше 0,24 МПа (2,4 кгс/см²).

5 Эксплуатировать стерилизатор с неисправными манометрами, предохранительными клапанами и блокирующими устройствами.

6 Эксплуатировать стерилизатор без заземления, при открытых дверях электрошкафа и ограждающих панелей.

8 Эксплуатировать неровно (относительно горизонтальной поверхности) установленный стерилизатор и ненадежно (с шатанием) закрепленными опорами стерилизатора.

9 Выполнять ремонтные работы при наличие электрического напряжения и  давления в рабочих органах стерилизатора.

10 Вход в стерилизационное помещение во время работы стерилизатора разрешается только обслуживающему персоналу, а также лицам, осуществляющим надзор за эксплуатацией стерилизатора.

# 3  УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

3.1 Электрооборудование стерилизатора состоит из электрошкафа, пультов управления нестерильной и стерильной зоны, датчиков, клапанов и соединительных жгутов между ними.

3.2  В электрошкафу расположены (рисунок 12).

В нижней части, отделенной перегородкой – реле контроля фаз 1(А3), автоматические выключатели 12 (QF2-QF4), клеммник 19 (Х13), помехоподавляющий фильтр 15 (А2).

В следующем нижнем ряду  расположены пускатели 11 с тепловыми реле 10 вакуумного (КМ2, КК1) и водяного (КМ3, КК2) насосов, источник питания (+24 В)  3 (А7), пускатель ТЭН 11 (КМ1) и вводной автомат 12 (QF1) с клеммой нулевого провода 21. Под вводным автоматом расположен зажим заземления 22.

На скобе 23 установлены: плата парогенератора  9 (А11), платы согласования 2 (А5, А6), источник питания (+5 В) 4 (А8).

В верхней части установлены: вентилятор 24 (М3), два контроллера 5 (А9, А10) и клеммник 19 (Х5).

На левую боковую стенку электрошкафа вынесены - разъемы 13 (X1, Х2 для подключения датчиков, клапанов с низковольтным питанием, Х3 для подключения насосов и клапанов, питающихся сетевым напряжением).

Под электрошкафом на каркасе установлен блок розеток 25 (ХS4) для подключения компрессора и устройства противонакипной обработки.

На двери электрошкафа расположен разъем 14 (Х4) для подключения пульта управления исполнительными механизмами (ПУИМ), с внутренней стороны размещены платы ключей 18 (А15...А3)

Проводка в электрошкафу проложена в коробах 26.

3.3 На пульте управления нестерильной зоны (рисунок 4) расположены: кнопка «СТОП» 2 (SВ2), кнопки управления дверьми - «Открыть дверь» 4 (SB5), «Закрыть дверь» 3 (SB4), звуковой сигнализатор 6 (НА1), дисплей 1 (А13) с клавиатурой управления и принтер 5 (А14).

3.4 На пульте управления стерильной зоны (рисунок 5)  имеются: светодиодные индикаторы «Сеть» 1 (VD1), «Двери заперты» 2 (VD2), «Идет работа» 3 (VD3), «Конец цикла» 4 (VD4), «Неисправность» 5 (VD5), кнопка «Стоп» 6 (SB1), кнопки управления дверьми - «Открыть дверь» 7 (SB4), «Закрыть дверь» 8 (SB3).

3.5 Назначение электроаппаратов по принципиальной схеме (рисунок 11).

3.5.1 Вводной аппарат QF1 служит для подачи питающего напряжения на электрооборудование стерилизатора и защиты сети от коротких замыканий. Выключатели автоматические QF2-QF4 служат для защиты электродвигателей М1 и М2, а также электропроводки электрошкафа от к.з. и перегрузок.

3.5.2 Контактор КМ1 управляет работой ТЭНов парогенератора, контакторы КМ3 и КМ2 управляют соответственно электродвигателями водяного и вакуумного насосов.

3.5.3 Электротепловые реле КК1 и КК2 обеспечивают защиту электродвигателей насосов от перегрузки.

3.5.4 Блок розеток XS4 предназначен для подключения компрессора и противонакипного устройства.

3.5.5 Термореле SK1 реализует функцию парогасителя, включая клапан Y9.3 «Охлаждение при сбросе пара» при превышении температуры в линии сброса конденсата выше 50°С.

3.5.6 Вентилятор М3 создает необходимый температурный режим в электрошкафу.

3.5.7 Помехоподавляющий фильтр А2 уменьшает уровень радиопомех, создаваемых стерилизатором при работе.

3.5.8 Датчики температуры А35, А36 установлены в нижнем кармане камеры. А35 подает информацию о температуре в камере в контроллер А10 для индикации  температуры и управления циклом стерилизации. А36 используется контроллером А9 для вывода на независимый регистрирующий прибор (принтер) А14.

Над камерой со стороны загрузки на кронштейне расположен блок приборов (слева направо).

3.5.9 Цифровой манометр А38 с аналоговым выходом – выдает в контроллеры А9 и А10 унифицированный токовый сигнал 4-20 мА пропорциональный величине давления/вакуума в стерилизационной камере. Этот сигнал используется для индикации и регистрации давления/вакуума в камере и для управления процессом.

3.5.10 Электроконтактный мановакуумметр SP1  с модулем ЭКМ А40 контролируют наличие необходимого давления/вакуума под прокладками стерилизационной камеры и подают соответсвующие дискретные сигналы (цепи 11 и 18) в контроллер А9.

3.5.11 Цифровой манометр А37 преобразует давление в парогенераторе в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА и используется контроллером А10 для поддержания давления пара в соответствии с выбранным режимом стерилизации при отключенном ПУИМ. Кроме этого цифровой манометр А37 имеет контактные группы, которые сигнализируют достижение предельных значений давления, которые  могут настраиваться пользователем. Эта особенность цифрового манометра А37 используется для поддержания давления в парогенераторе при работе на ручном режиме (с выносным пультом управления исполнительными механизмами (ручной пульт) при участии платы парогенератора А11).

3.5.12 Датчики уровня воды в парогенераторе Е1, Е2 установлены на паровой рубашке с левой стороны. Нижний датчик воды Е1 разрешает включение трубчатых электронагревателей (ТЭН) парогенератора. Верхний датчик уровня Е2 сигнализирует о максимальном уровне воды в парогенераторе и отключает водяной насос при подаче воды в парогенератор. Водоуказательная колонка подсвечивается светодиодом VD20.

Датчики уровня воды Е3 и Е4 подают сигналы на отключение соответственно водяного насоса М2 или вакуумного насоса М1 при отсутствии воды в баках «Вода для парогенератора» или «Вода для вакуумнасоса».

Датчики уровня воды Е5 и Е6 с помощью платы парогенератора А11  и электромагнитных клапанов YA9.1, YA9.2 поддерживают  необходимый уровень воды в баках «Вода для парогенератора» и «Вода для вакуумнасоса».

3.5.13 Для контроля положения дверей стерилизационной камеры в стерилизаторе используются бесконтактные индуктивные выключатели (SQ1-SQ6). SQ1 и SQ3 фиксируют закрытое состояние  дверей стерилизационной камеры. SQ2 и SQ4 фиксируют открытое состояние дверей стерилизационной камеры. SQ5 и SQ6 фиксируют положение фиксаторов дверей. Выходные сигналы выключателей SQ1-SQ6 поступают на входы контроллера А9.

3.5.14 Источники питания А7 и А8 вырабатывают стабилизированные напряжения для работы электроавтоматики. Источники оборудованы встроенными системами защиты от перегрузок и к.з.

Источник А7 формирует на своем выходе стабилизированное напряжение +24 В для питания контроллеров А9, А10, всех электромагнитных клапанов и пневмораспределителей (кроме YA9.1-YA9.3), бесконтактных выключателей SQ1-SQ6, платы парогенератора А11, сигнальных ламп HL1-HL4, датчика давления А38 и цифрового манометра А37, панели оператора А13.

Источник питания А8 вырабатывает стабилизированное напряжение +5 В для термопечатающего принтера А14.

# 3.5.15 Реле контроля фаз А3 контролирует напряжения на всех фазах электросети и вырабатывает сигнал аварии при недопустимых отклонениях питания в электросети.  При срабатывании А3 блокируется работа насосов М1 и М2, на дисплей и принтер выводится сообщение «Авария электропитания».

3.5.16 Плата парогенератора А11 обрабатывает сигналы с датчиков уровня Е1-Е6 и преобразует эти сигналы в стандартные уровни напряжения, которые могут обрабатывать контроллеры А9, А10. Кроме того через встроенные реле плата парогенератора управляет электромагнитными клапанами YA9.1 «ВОДА ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА», YA9.2 «ВОДА ДЛЯ ВАКУУМНАСОСА» и контактором КМ1, который коммутирует ТЭНы и поддерживает необходимое давление в парогенераторе.

При подключенном пульте управления ПУИМ (рисунок 13) ТЭНы управляются по уставкам цифрового манометра А 37. Уставки настраиваются пользователем согласно руководства по эксплуатации на цифровой манометр ДМ5001.

Если пульт управления ПУИМ не подключен (основной режим работы платы парогенератора), давление в парогенераторе поддерживается в зависимости от выбранного режима стерилизации по аналоговому сигналу цифрового манометра А37. Если режим стерилизации не выбран – давление в парогенераторе поддерживается на дежурном уровне 1,2-1,4 Бар.

3.5.17 Электронные ключи А14-А34 установленные на двери электрошкафа с внутренней стороны обеспечивают согласование уровней сигналов и защиту выходов контроллеров от перегрузок и к.з. Порог срабатывания защиты – 2,5 А.

3.5.18 Контроллер А9 обеспечивает работу независимого регистрирующего прибора (принтера А14) и управляет пневмодверями стерилизационной камеры.

3.5.19 Контроллер А10 управляет работой камеры и парогенератора, обеспечивает обмен информацией с панелью оператора А13.

3.5.20 Кнопки SB1 и SB2 прерывают исполнение цикла и выключают все исполнительные органы стерилизатора за исключением индикации.

3.5.21 Светодиоды VD1-VD6 обеспечивают необходимую для оператора индикацию со стороны выгрузки (стерильной зоны).

3.5.22 Кнопки SB3, SB4 и сигнальные лампы HL1, HL2 на пульте управления стерильной зоны служат для открывания/закрывания дверей стерилизационной камеры со стороны стерильной зоны и для индикации состояния двери стерильной зоны.

3.5.23 Кнопки SB5, SB6 и сигнальные лампы HL3, HL4 на пульте управления нестерильной зоны служат для открывания/закрывания дверей стерилизационной камеры со стороны нестерильной зоны и для индикации состояния двери нестерильной зоны.

3.5.24 Панель оператора А13 на пульте управления нестерильной зоны служит для:

- вывода информации о прохождении исполняемой программы,

- для управления стерилизатором,

- для настройки параметров программ,

- для вывода сообщений об ошибках и неисправностях.

# 4  ХРАНЕНИЕ, РАСПАКОВКА И МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА

4.1 Хранение стерилизатора и последовательность работ в предмонтажный

период необходимо вести в соответствии с требованиями настоящего раздела руководства и в соответствии с требованиями ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах».

4.2 Распакуйте стерилизатор, осмотрите и определите его состояние после транспортирования и хранения. В случае необходимости составьте акты технического состояния и комплектности после транспортирования и хранения.

При распаковке необходимо принять во внимание то, что поддон упаковочного ящика закреплен к стерилизатору болтами.

4.3 Изучите техническую документацию на изделие. Проверьте комплектность стерилизатора.

4.4 Если монтаж стерилизатора предусматривается не сразу после его получения потребителем, а через некоторое время, то во избежание выхода из строя электрических приборов, электроконтактных устройств, элементов автоматики, а также отдельных узлов от вредного воздействия атмосферных условий, хранение стерилизатора должно осуществляться в отапливаемом, вентилируемом складе или хранилище при температуре (от +5 до +40)С.

4.5 Учитывая, что стерилизатор относится к сложной категории изделий, подготовку изделия к монтажу, монтаж, обучение обслуживающего персонала, подготовку к работе и дальнейшее техническое обслуживание необходимо производить силами специализированных предприятий имеющих лицензию на проведение данного вида работ.

4.6 При необходимости стерилизатор можно расчленить на два монтажных блока: «электросекцию» и «стерилизационную секцию» (см. рисунок 1). Для этого необходимо убрать соединительные болты в основании каркаса и в верхней части каркаса; отсоединить трубопровод от показывающих манометра и мановакуумметров. По электрической части необходимо отсоединить разъемы и силовой кабель на  парогенератор. После перечисленных работ блоки стерилизатора можно доставлять на место установки по отдельности.

4.7 Стерилизатор должен устанавливаться в светлом, сухом помещении имеющем половой сток (см. рисунок 6) оснащенном следующими инженерными сетями:

б) канализацией (трубы отводящие воду и пар должны быть не менее одного дюйма и не иметь подпора жидкости); Рекомендуется выполнить канализационный сток в виде трапа.

в) электрической сетью 380 В, 50 Гц;

4.8 При выборе помещения под монтаж необходимо руководствоваться ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» и учитывать, что масса загруженного стерилизатора составляет 1500 кг.

Монтаж производить согласно схемы установки стерилизатора (см. рисунок 6) так, чтобы дно камеры находилось в горизонтальной плоскости.

Стерилизатор должен стоять по уровню жестко, без качки. Для этого использовать опоры стерилизатора.

4.9 Подсоедините соответствующие трубопроводы стерилизатора к сетям:

- канализации трубой не менее Ду20 мм;

- воды,  трубой не менее Ду15 мм;

На трубопровод подачи воды установить фильтр грубой очистки.

Подключите к болту заземления стерилизатора (или зажиму заземления электрошкафа) гибкий медный проводник сечением не менее 10 мм2  и другим концом подключите:

- в электросетях с изолированной нейтралью – к контуру заземления;

- в электросетях с глухо заземленной нейтралью – к контуру зануления.

4.10 Установите в непосредственной близости от места установки стерилизатора рубильник или автоматический выключатель на ток не менее 50А. Имеющийся в электрошкафу вводной выключатель 12 (рисунок 12) предназначен для защиты от перегрузок и к.з., и не может быть использован для частых коммутаций, должен быть постоянно включен. Подключите вводной выключатель стерилизатора к рубильнику медным проводом сечением не менее 10 мм2 .

Нулевую шину необходимо подключать к клеммнику 21 (Х15). Нулевой проводник должен быть изолирован внутри изделия от корпуса!

4.11 При помощи ручного пульта управления или из сервисного режима произведите кратковременный (3-5 сек) запуск водяного насоса для проверки направления вращения вала электродвигателя, которые должны совпадать с направлением вращения вала насоса, указанного на корпусе насоса. Если вращение не совпадает необходимо изменить последовательность подключения фаз электропитания.

4.12 Перед пуском стерилизатора в работу проверьте крепление клапанов, соединений трубопроводов, приборов (резьбовые соединения, при необходимости провести герметизацию трубопроводов, устранив подтекание воды, подсос воздуха, надежное закрепление приборов и элементов автоматики), при необходимости закрепить, подтянуть резьбовые соединения.

4.13 При установке стенки,  разделяющей зоны  на стерильную и нестерильную, работы необходимо выполнить в соответствии с монтажным рисунком  6 .

В качестве материала стенки может быть использованы пластиковые панели, листовая нержавеющая сталь, ламинированная древесина, т.е. материалы выдерживающие санитарную обработку материалами рекомендованными Минздравом.

4.14 Удалите защитную пленку с нержавеющих панелей стерилизатора, промойте стерилизационную камеру горячей водой и протрите насухо.

4.15 Ввод стерилизатора парового ГПД-250 «ТЗМОИ» в эксплуатацию производить в соответствии с ОМУ 42-21-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах».

# 5 ПОДГОТОВКА СТЕРИЛИЗАТОРА К РАБОТЕ

5.1 После завершения монтажных работ необходимо выполнить комплекс пусконаладочных испытаний стерилизатора. Испытания состоят из проведения «Вакуум-теста», «Теста Бови-Дика» и двух последовательно проведенных стандартных режимов стерилизации с полной загрузкой.

5.2 Процедура проведения «Вакуум-теста»:

- Полностью разгрузить стерилизационную камеру,

- Провести прогревочный цикл стерилизации «134 0С» на пустой камере.

- Сразу после проведенного прогревочного цикла, открыть двери осмотреть камеру на наличие остаточных капель конденсата.

Если капли воды есть, их необходимо удалить сухой чистой ветошью, т.к. наличие даже небольшого количества воды создает существенную погрешность при проведении вакуум-теста и может вызвать отрицательный результат.

- После этого необходимо закрыть двери стерилизатора и запустить «Вакуум-тест». На данном стерилизаторе «Вакуум-тест» проводится в автоматическом режиме при нажатии кнопки «Вакуум-тест» на дисплее. При этом в стерилизационной камере создается разряжение и контролируется скорость повышения в камере за последние 10 минут из общего времени контроля 15 минут. Индикация по окончанию проверки выдается на дисплей и распечатывается принтером. При этом герметичность стерилизационной камеры считают удовлетворительной если скорость изменения давления не превышает 0,13 кПа/мин.

- После завершения «Вакуум-теста» принтер стерилизатора выдает распечатку с указанием результатов теста.

В случае неудовлетворительных результатов теста (скорость изменения давления превышает 0,13 кПа/мин) необходимо произвести протяжку соединений трубопроводов. И повторить испытания до получения положительных результатов.

В последующем периодичность  «Вакуум-теста» - один раз в месяц, а также после длительного периода вывода стерилизатора из рабочего режима, после пусконаладочных и ремонтных работ или при технической необходимости.

5.3 Для проверки эффективности замещения паром воздуха из упакованных стерилизуемых материалов и точности поддержания параметров стерилизации необходимо выполнить «тест Бови - Дика».

Для проведения «тест Бови - Дика» используют индикаторы «Бови - Дика» и руководствуются инструкцией изготовителя.

На данном стерилизаторе режим «теста Бови - Дика» проводится автоматически при нажатии соответствующей кнопки на дисплее.

5.4 Стандартные режимы стерилизации «134 0С – 5 мин.» и «121 0С – 20 мин.» выполняются с полной загрузкой и с использованием термохимических и биологических индикаторов.

5.5 После получения положительных результатов проведенных стандартных режимов стерилизации стерилизатор готов к эксплуатации.

6   Порядок работы

6.1 Открыть кран подачи воды в стерилизатор.

6.2 Включить автоматический выключатель 12, расположенный в электрошкафу и автоматический выключатель, установленный по п.4.10 настоящего руководства по эксплуатации.

6.3 После загрузки программы автоматического управления, которая длится ориентировочно 1 мин., на дисплее пульта управления расположенного в нестерильной зоне появляется сообщение «Введите пароль» и изображения ключей.

Для введения пароля необходимо прикоснуться к изображению ключей, после чего появляется окно с изображением цифровых клавиш. Прикасаясь к нужным клавишам необходимо ввести цифровой пароль «1298» и клавишу «Ввод». При ошибочном введении цифры ее можно удалить при помощи клавиши «←».

После введения правильного пароля на дисплее появится окно выбора программ.

6.4 Нажатием на соответствующую кнопку, откройте дверь и произведите загрузку в стерилизационную камеру подготовленные материалы и инструменты.

При этом необходимо соблюдать нормы, изложенные в МУ-287-113-98 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

Для уменьшения влажности простерилизованных материалов стерилизационные коробки типа КСК необходимо размещать в стерилизационной камере в положении на ребро, что бы движение пара в коробку было сверху-вниз, при этом наборы текстильных материалов, уложенные в стопку, должны быть также сориентированы для прохождения пара сверху вниз.

Необходимо избегать прикосновения пакетов к стенкам стерилизационной камеры т.к. по ним стекает конденсат.

При формировании пакетов с медицинскими наборами в кюветах, должны быть использованы кюветы с перфорацией (отверстиями) на дне, что бы была возможность стекания конденсата из объема пакета. Если не имеется возможность использовать перфорированные кюветы, то при размещении таких пакетов в стерилизационной камере необходимо располагать таким образом, чтобы дно кювета находилось в верхней части пакета.

Изделия стерилизуют упакованными в разрешенные для применения в Российской Федерации стерилизационные упаковочные материалы в соответствии с действующими инструктивно-методическими документами по применению упаковочных материалов конкретного вида.

Для рационального использования объема стерилизационной камеры стерилизатор оснащен контейнерами со съемными регулируемыми по высоте расположения полками. На полках могут быть уложены пакеты, стерилизационные коробки и корзины.Рекомендуемая плотность загрузки стерилизационных коробок хирургическим бельем и перевязочным материалом приведена из « Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», № МУ-287-113 от 30.12.98 г.  указана в таблице 4.

Таблица 4

| Стерилизуемый объект | Ед. изм | Тип стерилизованной коробки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КСК–3 КФ - 3 | КСК–6 КФ-6 | КСК–9 КФ - 9 | КСК–12 КФ - 12 | КСК–18 КФ - 18 | КСПФ-12 | КСПФ-16 |
| Бинт | г. | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 600 | 800 |
| Вата | г. | 65 | 130 | 195 | 260 | 390 | 260 | 350 |
| Полотенце | шт. | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 |
| Халат | шт. | -- | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Простыня | шт. | -- | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Хирургические шапочки | шт. | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 40 | 51 |
| Хирургические перчатки | пара | -- | -- | 45* | 60* | 90* | 60* | 80* |
| Трубки дренажные, катетеры, зонды. | кг. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,7 |

Примечание - * 1 пара хирургических перчаток весит 20 г; приведена норма загрузки для парового стерилизатора с вакуумным способом удаления воздуха из стерилизационной камеры; норма загрузки для парового стерилизатора, не имеющих вакуумирования, должна быть снижена в 3 раза.

Рекомендуемые режимы для различных стерилизуемых объектов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Режим стерилизации |  |  |  |  |  | Вид изделий, рекомендуемых к стерилизации данным методом | Вид упаковочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление пара в стерилизационной камере, МПа (кгс/см2) |  | Температура, С0 | Время стерилизационной выдержки, мин |  |  |  |  |
| Номинал | Пред. Откл. | Номинал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинал | Пред. откл. |  |  |
| 0,21 (2,1) | +0,02 (+0,2) | 134 |  | 5 | +1 | Изделия из коррозионно – стойких металлов, стекла, текстиля, резины | Стерилизационная коробка с фильтром или без фильтра, двойная мягкая упаковка из бязи, пергамент, бумажные и комбинированные упаковочные материалы, разрешенные к применению в РФ в установленном порядке. |
| 0,11 (1,1) | +0,02 (+0,2) | 121 |  | 20 | +2 | Изделия из резин, латекса, отдельных видов пластмасс (полиэтилен высокой плотности, ПВХ-пластикаты), лигатурный шовный материал (нити хирургические шелковые крученые, нити хирургические капроновые крученые, шнуры хирургические полиэфирные). |  |

6.5 Закройте дверь.

6.6 Запустите необходимый режим стерилизации. Для этого нажмите соответствующую клавишу.

6.7 После завершения цикла стерилизации произведите разгрузку камеры через дверь стерильной зоны.

По окончанию цикла стерилизации принтер стерилизатора выдает распечатку с указанием результатов стерилизации.

6.8 Работа стерилизатора при ручном управлении.

При отказе или случайном сбое автоматики стерилизатора возможно завершение запущенного цикла стерилизации, а также временная работа на стерилизаторе в режиме ручного управления. При этом  управляющий контроллер (А10) может быть снят с изделия, например, для ремонта. Последовательность работы при ручном управлении следующая:

6.8.1 Подключите пульт управления ИМ из комплекта поставки (в дальнейшем – ручной пульт) к разъему на двери электрошкафа с надписью «УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ», при этом на ручном пульте включится световой индикатор «ПУЛЬТ», а на панель оператора выводится экран «УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ» (если дисплей или контроллер не сняты для ремонта).

6.8.2 Настройте уставки цифрового манометра парогенератора А37 в соответствии с нужным режимом:

для режима (132+2) 0С – (0,21-0,23) МПа,

для режима (121+2) 0С – (0,11-0,13) МПа.

Это обеспечит автоматическое поддержание давления в камере и связанной с давлением  температуры.

Необходимо иметь в виду, что при работе с ручным пультом ТЭНы управляются по уставкам цифрового манометра парогенератора А37.

Порядок настройки уставок изложен в прилагаемом руководстве по эксплуатации цифрового манометра ДМ5001 5ШО.283.331РЭ.

6.8.3 Загрузите камеру и закройте дверь стерилизационной камеры, при этом на пульте включается световой индикатор «ДВЕРЬ».

6.8.4 Пользуясь переключателями на пульте ручного управления проведите последовательно:

- удаление воздуха из камеры путем 4 сменяющих друг друга циклов откачки воздуха из камеры вакуумным насосом до разрежения в камере –0,85 кгс/см2 и подачи пара в камеру до давления +0,9 кгс/см2 (пульсаций) с помощью переключателей «ВАКУУМ» и «ПАР В КАМЕРУ»;

-	по окончании  последней пульсации переключатель «ПАР В КАМЕРУ» не выключать и продолжить нагрев до достижения номинального давления стерилизации. Отметьте по часам время стерилизационной выдержки. Температура в камере будут поддерживаться  за счет автоматического поддержания давления пара в парогенераторе.

По истечении времени стерилизационной выдержки выключите переключатель «ПАР В КАМЕРУ» и включите переключатель  «СБРОС ПАРА». Когда давление в камере снизится ниже 0,2 кгс/см2, выключите переключатель «СБРОС ПАРА» и включите переключатель «ВАКУУМ», при создании разрежения в камере больше –0,6 кгс/см2 отметьте по часам время сушки.

По истечении времени сушки выключите переключатель «ВАКУУМ» и включите переключатель  «ВОЗДУХ В КАМЕРУ». При выравнивании давления в камере с атмосферным выключите клапан «воздух», откройте дверь стерилизационной камеры и выгрузите простерилизованные материалы.

# 7  РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ.

7.1 Порядок программирования параметров режимов стерилизации.

Когда оператор нажимает любую клавишу выбора режимов Р1-Р7 на панели оператора открывается окно с установленными параметрами выбранной программы.

Для корректировки параметров необходимо нажать клавишу «НАСТРОИТЬ ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ». Несанкционированная корректировка параметров режимов защищена паролем (см.п.1.8).

7.1.1 При правильном вводе пароля открывается  окно корректировки параметров выбранной программы. Прикоснувшись прямоугольника с цифровым значением нужного параметра вызываем калькулятор с цифровой клавиатурой, вводим требуемое значение параметра и нажимаем клавишу «V». Чтобы сохранить вновь введенное значение необходимо нажать клавишу «СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ».

7.1.2 Таким способом можно настроить для «зеленых» кнопок (134°С 5 минут и 121°С 20 минут следующие параметры:

- количество пульсаций на этапе удаления воздуха 0 до 9;

- минимальное давление (величина вакуума) на этапе удаления воздуха от – 0,9 до – 0,4 Бар;

- максимальное давление на этапе удаления воздуха от 0 до +0,9 Бар;

- продолжительность сушки от 0 до 30 минут.

7.1.3 Для «синих» кнопок (Р3-Р6) дополнительно  можно настроить следующие параметры:

- температуру стерилизации от 110 до 135 °С;

- время стерилизационной выдержки от 1 до 180 минут.

7.1.4 Для кнопки Р7 (гравитационный режим) настраиваются следующие параметры:

- время продувки от 0 до 60 минут,

- температура стерилизации от 110 до 135 °С;

- время стерилизационной выдержки от 1 до 180 минут;

- время плавного выпуска пара от 0 до 30 минут;

- температура охлаждения камеры от 60 до 80 °С.

7.2 Возврат параметров по умолчанию.

При необходимости вернуть параметры всех режимов к первоначально установленным на заводе – изготовителе, находясь в стартовом меню программы нажать клавишу «МЕНЮ» и в открывшемся экране ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ нажать клавишу «ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ» и ввести пароль (см.п.1.8).

Автоматика стерилизатора возвращает параметры всех режимов к первоначальным (установленным на заводе – изготовителе) при обнаружении сбоев в сохранении информации, например при неисправности литиевой батареи, которая расположена на плате контроллера А10.

7.3 Параметры режимов первоначально установленных на заводе – изготовителе:

- для режима запускаемого кнопкой «134 0С»

циклы откачки – 4,

P min при удалении воздуха из камеры - минус 0,85 Бар,

P max при удалении воздуха из камеры – плюс 0,90 Бар,

температура стерилизации - 134  0С,

время стерилизации -  5 минут,

время сушки – 15 минут,

- для режима запускаемого кнопкой «121 0С»

циклы откачки - 4

P min при удалении воздуха из камеры - минус 0,87 Бар,

P max при удалении воздуха из камеры - плюс  0,90 Бар,

Температура стерилизации – 121 0С,

Время стерилизации – 20 минут,

Время сушки – 20 минут,

- для режима запускаемого кнопкой «Р3»

циклы откачки – 5,

Р min при удалении воздуха из камеры - минус 0,75 Бар,

Р max при удалении воздуха из камеры – плюс  0,65 Бар,

температура стерилизации – 126  0С,

время стерилизации – 10 минут,

время сушки – 12 минут.

- для режима запускаемого кнопкой «Р4» (прогревочный)

циклы откачки – 2,

Р min при удалении воздуха из камеры - минус 0,7 Бар,

Р max при удалении воздуха из камеры – плюс  0,7 Бар,

температура стерилизации – 120  0С,

время стерилизации – 3 минут,

время сушки – 3 минут.

- для режима запускаемого кнопкой «Р5»

циклы откачки – 4,

Р min при удалении воздуха из камеры - минус 0,85 Бар,

Р max при удалении воздуха из камеры – плюс  0,8 Бар,

температура стерилизации – 134  0С,

время стерилизации – 7 минут,

время сушки – 20 минут.

- для режима запускаемого кнопкой «Р6»

циклы откачки – 4,

Р min при удалении воздуха из камеры - минус 0,85 Бар,

Р max при удалении воздуха из камеры – плюс  0,8 Бар,

температура стерилизации – 116  0С,

время стерилизации – 30 минут,

время сушки – 20 минут.

- для режима запускаемого кнопкой «Р7»

время продувки – 30 минут,

температура стерилизации – 120  0С,

время стерилизации – 8 минут,

время плавного выпуска пара – 30 минут,

температура охлаждения камеры – 80 °С.

7.4 Корректировка даты и текущего времени:

Находясь в стартовом меню программы, нажмите  кнопку «МЕНЮ», при этом на дисплей будет выведен экран «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ». В этом экране нажмите клавишу «УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ», открывается экран корректировки даты и времени. Клавишами «▲» и «▼»

установите дату, переход на установку следующего параметра осуществляется нажатием на клавишу «СЛЕДУЮЩИЙ ПАРАМЕТР». Выйти из режима настойки часов/календаря можно нажатием клавиши «СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ».

7.5 Вновь введенные значения часов/календаря сохраняются в памяти контроллера А10 и используются программой стерилизатора для вывода на печатающее устройство.

Сохранность введенных данных обеспечивается литиевой батареей, расположенной на плате контроллера А10.

# 8  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание стерилизатора ГПД-250-«ТЗМОИ»  заключается в проверке работоспособности электрооборудования, контрольно – измерительных приборов, систем трубопроводов и арматуры предохранительного клапана, очистки от накипи ТЭНов, датчиков уровня и водоуказательного стекла колонки согласно перечня работ при техническом обслуживании, указанном в таблице 6.

8.2 Техническое обслуживание проводят квалифицированные электромеханики под руководством лица, ответственного за техническое обслуживание стерилизатора. Ответственные за исправное состояние, за безопасное действие сосуда  и техническое обслуживание стерилизатора назначаются приказом по лечебному учреждению из числа ИТР, прошедших учебу и проверку знаний в установленном порядке.

8.3 Техническое обслуживание электрической части стерилизатора должна проводиться в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также в соответствии с разделом 2 настоящего руководства

8.4 Техническое обслуживание стерилизационной камеры и парогенератора, как сосудов работающих под давлением, должно проводится в соответствии с действующими ПБ03-576-03  «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах».

- Таблица 6 - перечЕнь работ при техническом обслуживании

| Содержание работ и методика их проведения |  | Технические требования | Приборы, инструмент, | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Общий внешний осмотр электрооборудования производится визуально, при этом проверяется: состояние электрошкафа; пультов управления; состояние контактов электрических аппаратов; надежность крепления электрооборудования; надежность соединения электрических цепей; надежность заземления стерилизатора; состояние металлорукавов. Обнаруженные неисправности (нарушенная изоляция, подгоревшие контакты) необходимо исправить. 2 Сопротивление изоляции электрооборудования замеряется последовательно для каждой фазы сетевой цепи электросхемы относительно корпуса, электронагреватели при измерении отключаются. Выключатель электрошкафа должен быть включен. | Электроаппаратура должна быть без видимых повреждений. Должна отсутствовать грязь, пыль, влага. Контакты должны быть чистыми. Электрооборудование должно быть надежно закреплено. Электрические цепи должны иметь прочные соединения. Заземление должно быть прочным. Металлорукова не должны иметь обрывов, концы должны быть надежно закреплены. Сопротивление изоляции между сетевой цепью и корпусом электрошкафа должно быть не менее 2 МОм. Отчет величины сопротивления производить через одну минуту после приложения напряжения. |  | Мегомметр М1101М. Измерительное напряжение 500 В. | Один раз в месяц Через 12 месяцев |

Продолжение таблицы 6

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Сопротивление изоляции ТЭН замеряется последовательно для каждого нагревателя между контактным стержнем и корпусом нагревателя. При замене ТЭН для предотвращения прикипания гайки к втулке, покройте гайку тонким слоем графитовой смазки. 4 Проверка работы термопринтера 5 Проверка визуально герметичности соединений, плотности закрывания двери, состояния и надежности крепления деталей. Подтягивание резьбовых соединений. 6 Очистка от накипи датчиков уровня и водоуказательного стекла, для чего необходимо вывернуть | Сопротивление изоляции ТЭНов в холодном состоянии должно быть не менее 1МОм. При понижении сопротивления изоляции менее 1МОм необходимо просушить ТЭНы, при температуре 120-150С. На поверхности изоляторов и контактных соединениях не должно быть загрязнений. Качество печати должно позволять считывать значения при нормальном зрении оператора с расстояния 25 см Замена рулоной термобумаги и замена рулона В соединениях стерилизатора недопустимы парение и подтекание. Крепление деталей должно быть надежным. На поверхности датчиков и водоуказательной колонки не должно быть накипи. | Мегомметр М1101М. Измерительное напряжение 500 В. Графитовая смазка УССА ГОСТ 3333-80 Очистка термопечатающей головки Ширина рулона 57 мм, Ø40 мм Набор слесарного инструмента Набор слесарного инструмента | Через 12 месяцев При грязной печати При необходимости Один раз в 6 месяцев. Один раз в 6 месяцев. |

Продолжение таблицы 6

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| датчики и разобрать водоуказательную колонку. |  |  |  |
| - Поверка манометров, мановакуумметров, манометров электроконтактных, цифрового манометра А38*, преобразователей температуры А35*, А36* местными органами Росстандарта. 8 Очистка от накипи клапанов соленоидных: - очистка фильтра; - прочистка калибровочного и разгрузочного отверстия от накипи. - промывка трущихся поверхностей клапанов(поршня, сердечника) в керосине с удалением накипи и механических загрязнений 9 Проверка герметичности камеры 10 Очистка стерилизационной камеры производится при помощи средств для мойки металлов. | Приборы должны иметь действующее свидетельство о поверке Во внутренних и рабочих поверхностях клапанов соленоидных не должно быть накипи; рабочие поверхности должны быть чистыми. Затвор клапана должен быть чистым от накипи. Выполнить тест на утечку, скорость утечки не должна превышать 0,13 кПа/мин Стерилизационная камера должна быть чистая. | Набор слесарного инструмента | В соответствии с эксплуатационными документами на приборы Раз в 2 месяца Раз в месяц Ежедневно |

- Продолжение таблицы 6

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Смазка уплотнительных прокладок двери силиконовой смазкой. | Прокладка должна располагаться в пазу венца камеры равномерно, без закусывания. |  | 1 раз в 2 месяца |
| 12 Проверка крепления насосов. 13 Проверка работоспособности предохранительного клапана. 15 Обслуживание цифрового манометра А38*, проводить по методике изложенной в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на соответствующие приборы. | Крепление должно быть надежным Клапан должен срабатывать при давлении в парогенераторе в диапазоне от 0,26 до 0,3 МПа (от 2,6 до 3,0 кгс/см2). | Набор слесарного инструмента Набор слесарного инструмента. | Перед пуском в работу и не реже 1 раза в 6 месяцев. Через 12 месяцев. В сроки установленные техническим описанием на соответствующие приборы. |
| * Позиционные обозначения приборов соответствуют схеме электрической принципиальной рисунка 11б. |  |  |  |

8.5 Правила технического ухода за резиновой прокладкой герметизирующей дверной проем.

8.5.1 Резиновая прокладка, герметизирующая дверной проем является наиболее подверженной износу и повреждениям частью стерилизационной камеры. Монтаж прокладки и уход за ней имеют важнейшее значение для надежной работы и длительности срока ее службы.

8.5.2 Материал прокладки и ее смазки способен выдерживать температуры, превышающие 200 0С, но все же они медленно «стареют» теряя эластичность и прочность, находясь при высокой температуре в контакте с материалом паза камеры.

В связи с тем, что камера стерилизатора имеет паровую рубашку и постоянно  подогревается, не оставляйте стерилизатор включенным в течение длительного времени если он не используется по назначению (например ночью).

8.5.3 При использовании в качестве питающей парогенератор обычной водопроводной воды происходит накопление загрязняющих веществ до высоких концентраций, которые попадая на прокладку вместе с паром могут вызывать деструкцию материала прокладки и образовывать налет на прокладке и в пазу прокладки, который затрудняет перемещение прокладки, что в свою очередь ухудшает герметизацию двери.

По этому не реже одного раза в неделю необходимо сливать воду из парогенератора если в качестве питающей воды используется деминирализованная вода. В случае использования для запитки парогенератора водопроводной воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ, опорожнение парогенератора необходимо производить ежедневно.

8.5.4 Поддерживайте целостность смазывающего слоя прокладки и чистоту поверхности паза, для чего не реже одного раза в два месяца необходимо вынимать прокладку, очищать ее и паз и производить нанесение смазывающего слоя силикона   Смазывающий слой не только содействует скольжению, но и формирует эффективный защитный барьер против химического разложения материала.

8.5.5 Для обработки прокладки используйте смазку силиконовую Si-10 ТУ 2389-320-05763458-2001 из комплекта поставки. Производитель ОАО «Химпром», тел. (8442) 45-89-37, факс 45-07-15, г. Волгоград, Россия.

8.5.6 Рекомендации по очистке паза и прокладки:

- для удаления остатков затвердевшей смазки из паза, используйте очень тонкую наждачную бумагу,

- очистите паз мыльным раствором и насухо протрите чистой бумагой до тех пор на бумаге не будет оставаться грязи,

- для очистки прокладки используйте спирт.

  - Техническое обслуживание компрессора AIRBAG. Прежде, чем открыть компрессор убедитесь, что:

-      что переключатель общей линии находится в положении”0”.

- что переключатель электрокомпрессора поставлен на “0” (отключен).

- что компрессор отсоединен\отключен от системы сжатого воздуха.

- что компрессор и внутренний пневматический контур свободны от какого-либо давления.

Для удаления панели открутите запорные винты (см. рисунок 14).

Рекомендуется заменять картридж воздушного фильтра как минимум раз в году  (см. рисунок 15).

Удаляйте конденсат из воздухозаборника как минимум раз в неделю, открывая кран сброса (см. рисунок 16) и слегка наклонив компрессср. Рекомендуется осуществлять слив конденсата при наличии давления в резервуаре (максимально 2 бара).

Некоторые утечки воздуха можно отнести к несоответствующему уплотнению трубной арматуры. Проверьте арматуру на герметичность путем смачивания ее мыльной водой. Потеря воздуха из клапана переключения давления: эта проблема имеет причину нарушения герметичности запорного клапана (см. рисунок 26). Отсоедините компрессор от сети питания и системы сжатого воздуха. Внутренний пневматический контур и компрессор должны быть освобождены от всякого давления:

- отверните шестигранную головку клапана А;

- прочистите тщательно резиновый диск В и его корпус;

- внимательно осуществите обратную сборку.

Компрессор работает, но не дает нагрузки. Поломка клапана или прокладки. Ремонт производить заменой поврежденной части (см. рисунок 27).

Предупреждения:

- в конце рабочего дня всегда отключайте компрессор от сети питания

- в случае временного короткого замыкания отсоедините переключатель электрокомпрессора.

- во время проведения ремонта в звукопоглощающем шкафу будьте осторожны с блоком головка\цилиндр\подающая трубка, который может разогреваться до очень высоких температур. Не трогайте его во избежание ожогов (см. рисунок 14).

- не направляйте на компрессор струй воспламеняющихся жидкостей

- не размещайте воспламеняющиеся объекты рядом с компрессором

- не транспортируйте компрессор с резервуаром под давлением.

# 9  ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведены в таблице 7.  Для локализации неисправностей используйте подсказки, которые выводит система управления на дисплей и принтер (см. также п.1.10) данного руководства.

Таблица 7

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина |  | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Не создается рабочее давление пара в стерилизационной камере. | Перегорели ТЭНы. Неисправны или засорены клапаны «Пар в камеру», «Сброс пара». |  | Заменить неисправные ТЭНы. Прочистить пневмоклапаны. |  |
| 2 Дверь стерилизационной камеры не открывается. 3 При нажатии на кнопку одного из режимов стерилизации режим не запускается. 4 Нет изображения на панели оператора | Создание вакуума внутри камеры в результате охлаждения воздуха при плотно закрытой двери. Прокладка двери залипает в пазу венца. Не создается вакуум под прокладкой. См. сообщение на пульте управления. Отсутсвует напряжение питания |  | Пустить пар в камеру из парогенератора, удалить пар, и когда давление по манометру будет равно «0», открыть двери. Паз и прокладку очистить. Паз и прокладку смазать силиконом. Проверить герметичность соединений трубопроводов вакуумной системы и плотность прилегания прокладки в пазу стер. камеры. Выполнить рекомендации системы управления. Проверить напряжение питания на панели |  |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |
| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| 5 Увеличилось время нагрева воды в парогенераторе |  | Отказ дисплея Перегорели ТЭНы. ТЭНы покрылись накипью. | оператора. Заменить перегоревшие ТЭНы. Очистить ТЭН от накипи. |  |
| 6 Мановакуумметр не показывает давление пара при наличии давления в стерилизационной камере. 7 При очевидном отсутствии давления пара стрелка манометра или мановакуумметра не стоит на нуле. |  | Засорились сифоновые трубки, с которыми смонтированы приборы. Поврежден механизм манометра или мановакуумметра. | Выпустить пар, прочистить входное отверстие манометра и сифонную трубку. Заменить манометр или мановакуумметр новым, поверенным в территориальном органе Госстандарта |  |
| - Предохранительный клапан при достижении давления 0,30 МПа (3,0 кгс/см2) не выпускает пар. - При очевидном изменении давления и температуры в камере на панели оператора значения не изменяются. Нет реакции на нажатие кнопок на пане-ли оператора |  | Золотник прикипел к седлу. Засорился золотник или седло клапана. Отсутствует связь между контроллером А10 и панелью оператора А13 | Несколько раз приподнять шток клапана. Заменить клапан Проверить надежность соединений и крепления разъемов кабеля связи и положение DIP-переклю-чателей на контроллере А10 согласно принципиальной электросхемы (рисунок 11) |  |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |
| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| - Не работает принтер. |  | Отсутствует связь между контроллером А9 и принтером А14 Не поступает напряжение питания +5В на принтер Нет термобумаги в принтере | Проверить надежность соединений и крепления разъемов кабеля связи и положение DIP-переклю-чателей на контроллере А9 согласно принципиальной электросхемы (рисунок 11) Проверить напряжение питания +5 В на разъеме принтера Установить в принтер рулонную термобумагу |  |

# 10   ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1 Общие положения.

10.1.1 Текущий ремонт – это ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для гарантийного обеспечения работоспособности изделий и состоящий в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке

10.1.2 Текущий ремонт стерилизатора выполняется силами ремонтных служб предприятий системы «Медтехника» обслуживающими учреждения здравоохранения  в данной области, края, республике. Замена изношенных или вышедших из строя деталей и сборочных единиц производиться из комплекта ЗИП или деталями и сборочными единицами заранее заказанными и полученными с завода – изготовителя предприятием «Медтехника».

    - Вызов специалистов и ремонтников производится в соответствии с договоренностью между ремонтным предприятием и учреждением эксплуатирующим стерилизатор.

  - Содержание текущего ремонта.

    - При текущем ремонте  выполняются  работы,  указанные в таблице 7 раздел 9.

    - В случае отказа работы стерилизатора во время эксплуатации поставьте выключатель 12 (см. рисунок 12) в положение «0» отключено и сообщите о случившемся лицу, ответственному за техническое состояние стерилизатора.

Обнаружение и отыскание неисправностей производится согласно раздела 9 «Характерные неисправности и способы их устранения».

Примечание -  При проведении технического обслуживания, ремонта, обеспечения контроля за качеством обслуживания, соблюдения условий по охране труда и техники безопасности, делается запись в паспорте сосуда работающего под давлением и в журнале технического обслуживания стерилизатора ( приказ МЗ СССР № 1092 от 29 декабря 1972 г.)

# 11  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

11.1 Для обеспечения безопасной работы стерилизатора ремонтное предприятие, обслуживающий данный стерилизатор, обязан проводить техническое освидетельствование сосудов стерилизатора работающих под давлением (парогенератор, стерилизационная камера) в соответствии с ПБ 03-576-03 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах», утвержденными 10 октября 1991 г. МЗ СССР №287.

11.2 Техническое освидетельствование включает наружный и внутренний осмотры и гидравлические испытания после монтажа или ремонта, допуска в работу, а так же периодически в процессе эксплуатации. Периодичность осмотров составляет 2 года, периодичность гидроиспытаний 8 лет. Результаты освидетельствования заносятся в паспорт сосудов работающих под давлением.

11.3 После монтажа стерилизатора гидроиспытания сосудов работающих под давлением (парогенератор, стерилизационная камера) нужно проводить только в том случае если есть подозрение о полученных ими повреждениях при транспортировании и хранении.

11.4 При осмотрах проверяются работоспособность регулирующих устройств и предохранительных клапанов, наличие дефектов сварных швов и состояние резьбовых частей центрального затвора стерилизационной камеры.

# 12  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

12.1 Гидравлические испытания сосудов, стерилизатора, работающего под давлением, проводят в соответствии с действующими ПБ 03-576-03 «Правила устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и  ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах».

12.2 Пневматическое испытание сосудов стерилизатора запрещается. Гидравлические испытания проводят специалисты ремонтных предприятий «Медтехника» или штатный персонал учреждений, организаций, предприятий в присутствии лица, ответственного за исправное состояние  и безопасное действие стерилизатора.

12.3 Для осуществления  внешнего осмотра стерилизационной камеры и парогенератора при проведении гидравлических испытаний необходимо со стерилизатора и парогенератора снять теплоизоляцию.

12.4 Для проведения гидравлических испытаний стерилизационной камеры необходимо патрубки - 4 (рисунок 8) закрыть заглушками – 5 и патрубок - 3 заглушкой - 5.

К патрубку - 2 подсоединить трубопровод от ручного гидравлического насоса. После чего закрыть двери камеры, залить воду в камеру через патрубок - 1, а после заполнения путем подкачки ручным насосом вытеснить оставшийся воздух и закрыть патрубок - 1 заглушкой - 5. На трубопроводе насоса должны быть установлены вентиль и два показывающих рабочих манометра.

При помощи гидравлического насоса создать в камере давление, равное 0,36 МПа (3,6 кгс/см2), закрыть вентиль на трубопроводе насоса и выдержать при этом давление в течении 10 минут. После чего давление снизить до 0,26 МПа (2,6 кгс/см2) и произвести осмотр камеры. В случае отсутствия признаков разрыва, видимой деформации стенок сосуда и не будут замечены течь, и потение в сварных швах, сосуд считают выдержавшим испытания.

12.5 Для проведения гидравлических испытаний парогенератора  необходимо отсоединить все трубопроводы и снять водоуказательную колонку и предохранительный клапан, закрыть горизонтальные патрубки – 8, заглушками - 5, патрубки – 10, заглушками - 5. Через патрубок - 11 залить воду в парогенератор (воздух удаляется через вертикальный патрубок – 9).

После заполнения парогенератора водой заглушить заглушкой - 7 вертикальный патрубок - 9, а к патрубку - 11 подсоединить трубопровод от ручного гидравлического насоса.

При помощи ручного гидравлического насоса создать в парогенераторе давление равное 0,36 МПа (3,6 кгс/см2), закрыть вентиль на трубопроводе насоса и выдержать при этом давлении в течение 5 минут. После чего давление снизить до 0,26 МПа (2,6 кгс/см2) и произвести осмотр парогенератора. В случае отсутствия признаков разрыва, видимой деформации стенок сосуда и не будут замечены течь, и потение в сварных швах, сосудах считают выдержавшим испытания.

При необходимости проведения гидравлических испытаний паровой рубашки необходимо использовать патрубки подвода и отвода пара к паровой рубашке. Порядок проведения гидроиспытаний  аналогичный гидроиспытанию парогенератора.

# 13  СВИДЕТЕЛЬТСВО О ПРИЕМКЕ

Стерилизатор паровой ГПД–250«ТЗМОИ» заводской номер _________________

соответствует ТУ 9451-116-12517820-2009, признан годным к эксплуатации и соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды, предотвращения причинения вреда имуществу потребителей.

- Дата изготовления ………………………………………  М. П.

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

- Стерилизатор паровой ГПД-250-«ТЗМОИ»  заводской номер _______________

подвергнут на ОАО «Тюменском заводе медицинского оборудования и инструментов» консервации в соответствии с требованиями изложенными в эксплуатационной документации.

Дата консервации  ……………………………………………………………….

Срок защиты без переконсервации: при хранении в помещении при температуре от +0 до -50С с относительной влажностью не более 98% при 25С – 5 лет.

- Консервацию произвел  ………………………………………

Изделие после консервации принял  ……………………….

# 15  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стерилизатор паровой ГПД–250-«ТЗМОИ» заводской номер ________________

упакован ОАО «Тюменским заводом медицинского оборудования и инструментов» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания  ……………………………………………….

Упаковывание произвел  ………………………………………….

Изделие после упаковывания принял  …………………………..

# 16  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации правил технического обслуживания и ремонта, изложенных в настоящем руководстве. Монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание, ремонт во время гарантийного срока эксплуатации должны осуществлять специалисты (организации) прошедшие сертификацию (обучение) на заводе –изготовителе.

Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора составляет 18 месяцев с даты изготовления или 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, о чем должен быть составлен «АКТ ввода в эксплуатацию» организацией, имеющей договор «О комплексном техническом обслуживании медицинской техники в период действия гарантийного и постгарантийного периода эксплуатации» с ОАО  «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов». Акт ввода в эксплуатацию должен быть подписан представителем Потребителя и заверенный печатью Потребителя.

Гарантия на стерилизатор не действует в случае выполнения монтажа и пуско-наладочных работ организацией, не имеющей с заводом-изготовителем договора «О комплексном техническом обслуживании медицинской техники в период действия гарантийного и постгарантийного периода эксплуатации».

Гарантия на изделие действует только в том случае, если изделие с момента ввода в эксплуатацию подвергается техническому обслуживанию организацией, имеющей договор «О комплексном техническом обслуживании медицинской техники в период действия гарантийного и постгарантийного периода эксплуатации» с заводом. Стоимость этого обслуживания не входит в стоимость изделия и осуществляется по отдельному договору между потребителем и сервисной организацией.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие и его части.

Запасные части и принадлежности, входящие в ЗИП изделия предназначены для обеспечения работы в течении гарантийного срока эксплуатации. Работы по замене этих запанных частей не являются работами по гарантии и заводом не оплачиваются.

Гарантийный ремонт и замена изделия производится предприятиями «Медтехника» или заводом- изготовителем.

Пересылка изделий подлежащих гарантийному ремонту или замене производится за счет завода-изготовителя.

Адрес завода: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, 205

ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов».

- 17  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

17.1 Завод принимает на себя обязательства в случае поломок деталей или сборочных единиц, пришедших в течение вышеуказанного гарантийного срока по причинам недоброкачественного материала, неправильной обработки или сборки, обеспечить потребителя бесплатно новой деталью или сборочными единицами взамен вышедшей из строя, или заменить стерилизатор.

17.2 Для предъявления рекламаций необходимо оформить и направить в адрес завода следующие документы:

17.2.1 Акт ввода в эксплуатацию;

17.2.2 Дефектную ведомость, составленную представителем организации, имеющей договор с заводом;

17.2.3 Копию талона на гарантийный ремонт;

17.2.4 Копию заводской счет - фактуры, по которой изделие было отгружено с завода.

17.3	Без указанных выше документов завод претензии и рекламации не рассматривает.

17.4  Завод не принимает претензии в случае нарушения условий хранения, нарушений требований руководство по эксплуатации и ОМУ «Правила по эксплуатации и требованиями безопасности при работе на паровых стерилизаторах» в период монтажа, пуско-наладки, нарушений порядка ввода в эксплуатацию и в процессе эксплуатации.

17.5 Рекламации на детали и сборочные единицы, подвергавшиеся ремонту у потребителя, заводом не рассматриваются.

Внимание!   1  Небольшие расхождения иллюстраций и текста в руководстве по  эксплуатации с изделием возможны, вследствие  технического совершенствования конструкции изделия.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

18.1 Стерилизатор при транспортировании должен быть устойчивым к воздействиям климатических факторов, для климатического исполнения УХЛ4.2 по условиям хранения 5 (ОЖ4) для закрытого транспорта и 8 (ОЖ3) для открытого транспорта.

18.2 Условия хранения стерилизатора в упаковке предприятия – изготовителя, кроме хранения на складах железнодорожных станций, - по группе хранения 2(С) по

ГОСТ 15150.

Рисунок 14 Снятие панелей

компрессора AIRBAG

Рисунок 15 Замена картриджа фильтра

компрессора AIRBAG

Рисунок 16 Слив конденсата

из компрессора AIRBAG