1
10

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Область применения.

Настоящие рекомендации предназначены для применения на территории Российской Федерации:

- службами - юридическими лицами, индивидуальными предпринимате​лями, техническими подразделениями или штатными техническими специа​листами медицинских учреждений, осуществляющими техническое обслу​живание медицинской техники;

-медицинскими учреждениями, эксплуатирующими медицинскую тех​нику;

- органами, осуществляющими в соответствии с действующим законо​дательством контроль и надзор за эксплуатируемой медицинской техникой;

-лицензирующими органами, осуществляющими лицензирование соот​ветствующих видов деятельности.

2. Термины и определения.

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и их определения:

Медицинская техника - медицинские изделия: приборы, аппараты, обору​дование, устройства, установки, комплекты, комплексы, системы с про​граммными средствами, приспособления, механизированные и другие инст​рументы, предназначенные для применения в медицинских целях по отдель​ности или в сочетании между собой, для которых эксплуатационной доку​ментацией предусмотрено их техническое обслуживание при эксплуатации.

Ввод медицинской техники в эксплуатацию - процедура проведения комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной докумен​тацией мероприятий и операций по подготовке к эксплуатации приобретен​ной медицинским учреждением медицинской техники, завершающаяся передачей медицинской техники медицинскому персоналу для использова​ния по назначению.

Техническое обслуживание медицинской техники - комплекс регламенти​рованных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособ​ности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.

Периодичность технического обслуживания медицинской техники -

установленный в эксплуатационной документации интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания и после​дующим таким же видом.

Техническое состояние медицинской техники – техническое состояние изделия медицинской техники в определенный момент времени, которое характеризуется фактическими значениями технических, функциональных и конструктивных параметров и характеристик, и оценивается их соответствием параметрам и характеристикам, приведенным в нормативной и эксплуатационной документации на изделие.

Контроль технического состояния медицинской техники – проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок,  наличия и ведения эксплуатационной  документации.

Ремонт медицинской техники – совокупность мероприятий и операций по восстановлению исправности и работоспособности изделий медицинской техники. 

Текущий ремонт медицинской техники – неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации

Предельное состояние медицинской техники – техническое состояние изделия медицинской техники, при котором значение хотя бы одного параметра (характеристики) изделия не соответствует требованиям нормативной или эксплуатационной документации, а проведение ремонта технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Эксплуатационные документы – документы, прилагаемые к изделию медицинской техники при поставке (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.), содержащие:

· сведения о конструкции, принципе действия, параметрах, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частей;

· указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания,  хранения и транспортирования);

· сведения по утилизации; 

· информацию об изготовителе, поставщике изделия и их гарантийных обязательствах.

3. Общие положения.

3.1. Техническое обслуживание медицинской техники в гарантийный и послегарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации и эффективного  применения по назначению. Эксплуатация и применение в медицинских целях медицинской техники, не обеспеченной техническим обслуживанием или снятой с технического обслуживания, недопустимо, поскольку представляет опасность для пациента и медицинского персонала.  Ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации медицинской техники несет ее владелец (пользователь).

3.2 В соответствии с законодательством об охране здоровья граждан эксплуатация и применение в медицинских целях изделий медицинской техники отечественного и зарубежного производства разрешается после проведения в установленном порядке их обязательной государственной регистрации.

3.3. В соответствии с   условиями, которые оговариваются в договоре (контракте) на поставку медицинской техники, поставщик медицинской техники (предприятие-производитель или посредник):

- предоставляет владельцу (пользователю) эксплуатационную    документацию, необходимую для поддержания поставленной медицинской техники в исправном, работоспособном состоянии;

· обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленной медицинской техники  силами собственных служб или уполномоченных служб технического обслуживания;

· обеспечивает в послегарантийный период на договорной основе техническое обслуживание и ремонт поставленной медицинской техники силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания;

· обеспечивает в течение гарантийного срока бесплатный ремонт поставляемой медицинской техники (или замену  неработоспособного изделия) силами собственных служб технического обслуживания или с помощью уполномоченных предприятий по техническому обслуживанию;

· обеспечивает поставку специализированных комплектующих изделий и запасных частей на протяжении срока эксплуатации поставленной медицинской техники;

· оснащает уполномоченные службы технического обслуживания необходимой сервисной и ремонтной документацией, а также (при необходимости) специализированным ремонтным и диагностическим оборудованием;

· обучает специалистов по техническому обслуживанию поставляемой медицинской техники; 

· обеспечивает, при необходимости, обучение медицинских специалистов работе с поставленной медицинской техникой.

3.4. В случаях, когда поставка медицинской техники осуществляется посредником, посредник при заключении договора (контракта) на поставку предоставляет документы, полученные от предприятия-производителя и подтверждающие полномочия посредника по выполнению положений, перечисленных в  п. 3.3.

3.5. В случаях, когда техническое обслуживание поставляемой медицинской техники предполагается осуществлять силами службы, уполномоченной предприятием- изготовителем, полномочия этой службы подтверждаются предприятием-производителем документально.

3.6. Если иное не оговорено в договоре (контракте) на поставку, техническое обслуживание медицинской техники в послегарантийный период может производиться:

- на договорной основе службой, имеющей право осуществлять техническое обслуживание данного вида техники;

· силами штатных специалистов или подразделений медицинского учреждения - пользователя медицинской техники.

       3.7. Во всех случаях техническое обслуживание медицинской техники должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предпри​ниматели, технические подразделения или штатные технические специали​сты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия и операции по техническому обслуживанию определенных видов или наиме​нований медицинской техники должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соот​ветствии с указаниями эксплуатационной документации.

          3.8. Для выполнения работ по техническому обслуживанию медицин​ской техники, хранения средств технологического оснащения и запасных частей медицинские учреждения в необходимых случаях выделяют соот​ветствующие помещения.

          3.9. Персонал медицинского учреждения должен быть обучен правилам технической эксплуатации медицинской техники и несет ответственность за соблюдение этих правил.

4. Условия деятельности служб технического обслуживания медицинской техники
Службой технического обслуживания медицинской техники обеспечи​вается соблюдение необходимых условий деятельности по следующим направлениям:

- квалификация персонала;

- производственные помещения;

- оборудование;

- документация;

- метрологическое обеспечение деятельности;

- организация труда и обеспечение безопасности производства работ;

- обеспечение качества технического обслуживания.

4.1. Квалификация персонала
      4.1.1. К выполнению технического обслуживания медицинской техники допускаются специалисты не моложе 18-и лет, имеющие соответствующую профессиональную подготовку.

       4.1.2. Для каждого специалиста определяются функции, права, обязан​ности и ответственность.

       4.1.3. Служба технического обслуживания медицинской техники должна иметь специалистов по всему перечню видов обслуживаемой медицинской техники, отвечающих следующим квалификационным требованиям:

- наличие высшего или среднего технического образования, профессио​нальной подготовки и квалификации в соответствии со специально​стью и должностными обязанностями;

- наличие квалификационной группы допуска к проведению опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслужива​ния соответствующих видов медицинской техники.

4.1.4. Специалисты по техническому обслуживанию медицинской техники должны пройти обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца. 

4.1.5. Специалисты по техническому обслуживанию медицинской техники должны повышать свою квалификацию не реже одного раза в 5 лет .

4.2. Производственные помещения
 Производственные помещения, предназначенные для технического обслуживания медицинской техники, помещения для хранения медицинской техники и запасных частей (склады) должны соответствовать установленным техническим нормам и требованиям санитарной, пожарной безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды.

4.3. Оборудование

4.3.1. Технологическое и  испытательное оборудование, инструменты, средства измерений должны обеспечивать  выполнение всей номенклатуры  работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

4.3.2. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены. 

4.4. Документация

4.4.1. Предприятию по техническому обслуживанию медицинской техники рекомендуется т иметь в своем распоряжении следующие документы:

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере обращения медицинских изделий (медицинской техники);

- нормативные документы, устанавливающие общие технические требования к медицинской технике и методы ее испытаний;

- метрологические правила и нормы;

- нормативные и руководящие документы, устанавливающие порядок и содержание работ по техническому обслуживанию  медицинской техники;

- эксплуатационную и, при необходимости ремонтную документацию на весь перечень обслуживаемой медицинской техники;

- руководящие и нормативные документы по охране труда и технике   безопасности;

- руководство по обеспечению и контролю качества работ  по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники;

- учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию медицинской техники.

4.4.2. К учетно-отчетной документации  по  техническому обслуживанию медицинской техники относятся:          

договора (контракты) о техническом обслуживании медицинской техники;

- журналы технического обслуживания медицинской техники (приложение 1);

- акты-наряды на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

- протоколы (акты) контроля технического состояния изделий медицинской техники;                              

- графики технического обслуживания медицинской техники;

- учетные документы на каждую единицу средств измерений, испытательного и технологического оборудования.

4.5. Метрологическое обеспечение деятельности

4.5.1. Метрологическое обеспечение деятельности службы технического обслуживания медицинской техники предусматривает наличие:

утвержденного положения о метрологическом обеспечении деятельности 

 документов учета средств измерений и документов, подтверждающих проведение их поверки;

- графиков поверки средств измерений.

4.6.  Организация труда и обеспечение безопасности производства работ    

4.6.1. При выполнении работ по техническому обслуживанию  медицинской техники в целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и экологической безопасности проводимых работ должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности. 

4.7. Обеспечение качества технического обслуживания медицинской техники

4.7.1. Качество технического обслуживания медицинской техники обеспечивается выполнением требований действующей на предприятии системы управления качеством.

4.7.2. Служба технического обслуживания медицинской техники:

планирует и осуществляет мероприятия по приведению системы управления качеством в соответствие с требованиями действующих национальных и международных стандартов системы управления качеством;

осуществляет контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники и несет ответственность за качество этих работ.

4.7.3 Качество ремонтных работ подтверждается гарантийными обязательствами на последующий срок эксплуатации отремонтированной медицинской техники.

5. Организация и порядок проведения технического обслуживания

медицинской техники

5.1. Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности  организации этих работ в зависимости от этапов,  условий и сроков эксплуатации изделий медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации.

5.2. Виды работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

ввод в эксплуатацию; 

контроль технического состояния;

периодическое и текущее техническое обслуживание;

текущий ремонт.

5.3. Ввод в эксплуатацию

5.3.1. Ввод в эксплуатацию изделий медицинской техники охватывает комплекс работ по их распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке,  настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию. 

5.3.2. Ввод в эксплуатацию медицинской техники производится в соответствии с условиями договора поставки (контракта) и указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации.

5.3.3. Монтаж медицинской техники осуществляется только при наличии подготовленного в соответствии с нормативными требованиями помещения или рабочего места пользователя.

5.3.4 Монтаж медицинской техники осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом класса электробезопасности и других требований безопасности медицинской техники

5.3.5. Подготовка к монтажу включает вскрытие упаковки, проверку комплектности и целостности и приемку изделия медицинской техники под монтаж. 
5.3.6. Вскрытие упаковки и проверка комплектности и целостности  изделия медицинской техники должна проводиться представителем  организации, осуществляющей монтаж, в присутствии представителя владельца (пользователя). 

5.3.7. Приемка под монтаж оформляется актом, в котором отражается внешний вид, комплектность и целостность монтируемого изделия медицинской техники. При обнаружении некомплектности или дефектов оформляется акт для  предъявления претензии  изготовителю (поставщику).

5.3.8. По окончании монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия:

- контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности изделия и, в необходимых случаях, сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в  эксплуатационной документации. Результаты испытаний оформляются протоколом;

обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации изделия с оформлением соответствующей записи в акте сдачи- приемки  работ.

5.3.8. Сдача медицинской техники в эксплуатацию оформляется актом сдачи-приемки работ в соответствии с  порядком, предусмотренным для данного вида медицинской техники.

5.4  Контроль технического состояния.

5.4.1. Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией. 

5.4.2. Результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

5.4.3. Техническое состояние изделия определяется:

- визуально и по органолептическим признакам (шумы, запахи и т.д.);

- проверкой в действии (функциональный контроль); 

- средствами инструментального контроля.

5.4.4. Визуально и по органолептическим признакам контролируют изделия, узлы, детали, когда их исправность, надежность монтажа  может быть определена без применения средств инструментального контроля (видимые повреждения покрытий, нарушения герметичности, течи трубопроводов, магистралей и т.п.).

5.4.5. При проверке изделия в действии устанавливают работоспособность и правильность функционирования изделий и механизмов, действие защитных устройств и блокировок.

5.4.6. При проведении инструментального контроля  определяют  значения основных  эксплуатационных и технических характеристик изделия.

5.4.7. Предусмотрены следующие виды контроля технического состояния:

- контроль технического состояния перед использованием;

- периодический (плановый) контроль технического состояния;
- текущий (внеплановый) контроль технического состояния. 
5.4.8. Контроль технического состояния изделия медицинской техники перед использованием проводится эксплуатационным персоналом непосредственно перед использованием изделия медицинской техники. Порядок и правила проведения контроля технического состояния излагается в разделе «Подготовка изделия к использованию» руководства по эксплуатации (инструкции пользователя).

5.4.9. Контроль технического состояния перед использованием   включает в себя:

- внешний осмотр рабочего места  и изделия;

- проверку соблюдения мер безопасности при подготовке изделия к работе (целостность сетевых шнуров и приборных вилок, соединительных проводов аппаратов, наличие экранов, ограждений, защитных устройств);

- проверку заправки изделия расходными материалами;

- проверку готовности изделия к использованию (своевременность поверки средств измерений медицинского назначения, проверка исходных положений органов управления);

- включение   и   проверку   работоспособности   изделия,   его составных частей   и устройств, органов сигнализации и блокировок.

5.4.10 Периодический контроль технического состояния изделия медицинской техники проводится специалистами  по техническому обслуживанию медицинской техники. 

5.4.11 Периодический контроль технического  состояния  включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку  органов  управления,  контроля,  индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и  защитных  устройств; 

 - проверку  изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

инструментальный контроль основных  технических характеристик;

иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

5.4.12 Периодический контроль технического состояния рекомендуется проводить не реже 1 раза в 12 месяцев. 

5.4.13 Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также  при отказах систем изделия.

5.4.14 Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания. Результаты инструментального контроля технического состояния изделия могут оформляться протоколом.

5.5.  Периодическое и текущее техническое обслуживание.

Виды, объемы, технологическая последовательность работ по 

периодическому  и текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий.

5.5.2. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

5.5.3. Примерный перечень работ по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники приведен в приложении 2.

5.5.4. Периодичность технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией. В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены предприятием по техническому обслуживанию медицинской техники по согласованию с  владельцем (пользователем) медицинской техники.

5.5.5Текущее техническое обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники. 

5.5.6Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники,  являются журнал технического обслуживания и акт-наряд на выполненные работы. 

5.6.  Ремонт

5.6.1 Решение о необходимости проведения текущего ремонта изделия  медицинской техники принимается службой  технического обслуживания  медицинской техники совместно с владельцем (пользователем) медицинской техники по результатам контроля технического состояния изделия. 

5.6.2 текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации изделия медицинской техники, так и в условиях предприятия по техническому обслуживанию медицинской техники в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки изделия.

5.6.3 После текущего ремонта изделие медицинской техники в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированного изделия значениям, приведенным в эксплуатационной документации. 

5.6.4 Исполнителем текущего ремонта предоставляются гарантии на последующий срок эксплуатации отремонтированного изделия при соблюдении пользователем требований эксплуатационной документации. 

5.6.5 Изделие медицинской техники, относящееся к средствам измерений медицинского назначения,  подвергается послеремонтной поверке.

6.  Снятие медицинской техники с технического обслуживания

6.1. Изделие медицинской техники может быть снято с технического обслуживания и исключено из договора на техническое обслуживание в следующих случаях: 

- по решению медицинского учреждения; 

- по согласованию между службой технического обслуживания медицинской техники и медицинским учреждением при достижении изделием медицинской техники предельного состояния, подтвержденного актом контроля технического состояния и ведомостью дефектов.

6.2 Служба  технического обслуживания медицинской техники вправе отказаться от технического обслуживания изделия медицинской техники, эксплуатация которого осуществляется с нарушением требований эксплуатационной документации, норм и правил техники безопасности. 

Приложение 1
ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
 Журналы технического обслуживания медицинской техники рекомендуется вести в каждом отделении и отдельном лечебно-диагностическом кабинете медицинского учреждения, в которых эксплуатируется медицинская техника. Журналы технического обслуживания следует вести отдельно по различным договорам на техническое обслу​живание. По решению руководителя медицинского учреждения допускается ведение единого журнала технического обслуживания для всех отделений и кабинетов медицин​ского учреждения по каждому конкретному договору на техническое обслуживание.

Журнал технического обслуживания медицинской техники должен содержать сле​дующие разделы:

1) Перечень медицинской техники, включенной в договор о техническом обслуживании между медицинским учреждением и службой технического обслуживания медицин​ской техники;

2) Сведения о проведении инструктажа медперсонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ);

3) Сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техни​ки;

4) Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицин​ской техники.

Журналы технического обслуживания заполняются специалистами, осуществляю​щими техническое обслуживание медицинской техники, указанной в 1 -м разделе журна​ла, и сотрудниками медицинского учреждения, ответственными за техническое состоя​ние медицинской техники.

Форма титульного листа журнала технического обслуживания медицинской техники
(рекомендуемая)
	ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ


	(наименование медицинского учреждения)


	(наименование отделения или кабинета)


	(наименование службы технического обслуживания)


	(адрес и телефон службы технического обслуживания)
Договор на техническое обслуживание медицинской техники № от 20 г.


	


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАНЫ

Государственным учреждением науки "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техни​ки" (ГУН ВНИИИМТ) Минздрава России

Федеральным государственным унитарным предприятием "Государ​ственный проектный и научно-исследовательский институт меди​цинской промышленности" (ФГУП ГипроНИИмедпром) Минпром-науки России

Российской ассоциацией предприятий по продаже и ремонту меди​цинской техники (РАПМЕД)

Ассоциацией производителей медицинской продукции и техники "Союзмедпром"

Северо-Западной ассоциацией "Медицинская инженерия"

2. ВНЕСЕНЫ

Департаментом государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Мин​здрава России

Департаментом промышленной и инновационной политики в меди​цинской и биотехнологической промышленности Минпромнауки России

3. УТВЕРЖДЕНЫ

Министерством здравоохранения Российской Федерации

Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации

4. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

