Упрощенная методика юстировки лампы фотометра РМ2111

Оптический путь представлен на рис.1

Рис.1

1.Порядок замены лампы:

1.1.Снять кожух(Screen см. Рис.1).Ослабить винты крепления полиамидной втулки, на которой установлена лампа. Вынуть втулку из осветителя (см. рис. 2).

Рис.2

1.2. Открутить винты крепления лампы в контактах. Вынуть лампу из контактов.

1.3.Вставить новую лампу в контакты примерно симметрично относительно посадочной поверхности D полиамидной втулки. Затянуть винты крепления лампы. Протереть спиртом колбу лампы.

Внимание!!! После каждого прикосновения к лампе обязательно протирать ее спиртом.

1.4. Установить полиамидную втулку с лампой в осветитель. Нить лампы должна быть перпендикулярна оптическому пути.

1.5. Включить прибор. Для исключения время прогрева закоротить чем-нибудь 2-ю и 3-ю ножки м/c.D22 ЭКР554СА3А.(компаратор термостата).

Внимание!!! Если нет уверенности в своих действиях, лучше дождаться естественного прогрева.

1.6. В режиме конечно-точечных измерений (кнопка F1) установить длину волны 540нм. Измерить ZERO. (Рис.3)

Рис.3

1.7.Перемещая втулку с лампой по направлению А (перпендикулярно оптической оси), добиться попадания изображения спирали лампы в центр промежуточной диафрагмы В на входе кюветного отделения (см. рис. 4). Вид изображения представлен на рис.5

Примечание. Если при измерении ZERO прибор отработает ошибку,  значит, изображение спирали лампы при первой установке лампы находилось слишком далеко от диафрагмы.

Необходимо подкорректировать положение лампы перемещая втулку с лампой по направлению А(рис.4) и повторить пункты 1.6,1.7.

Если изображение находится выше или ниже диафрагмы (рис.5) необходимо извлечь втулку с лампой, отжать винты крепления лампы и подкорректировать положение лампы, наклоняя ее в  пределах зазоров контактов вверх или вниз.

Внимание!!! При разогреве полистирольная втулка расширяется. Поэтому при операции установки лампы не рекомендуется долго держать ее включенной. Если все же втулка разогрелась и не двигается в посадочном месте надо немного подождать и продолжить операцию установки.

Рис.4

Рис.5

1.8. С помощью полупрозрачной бумаги или пластиковой пленки (рис.6) проверить попадание светового пучка в центр диафрагмы C перед узлом фотоприемника. При этом оправу D рекомендуется снять. При необходимости выполнить юстировку винтами E.(см. рис.4).

Рис.6

2.Необходимые инструменты:

2.1 Набор часовых отверток.

2.2 Шестигранный ключ 1,5.

2.3 Мультиметр.

# Text boxes

D

Втулка

Лампа

1st filter

5th filter selected

Screen

Halogen lamp

cartridge

Intermediate diaphragm

Mirror

Image of the glower

Cell compartment