7. РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
7.1.
На лицевой (передней) панели аппарата расположе​
ны следующие органы управления и индикации:
тумблер и сигнальная лампочка «Сеть». Тумблер служит для включения и выключения аппарата;
сигнальная лампочка «ПЭ», которая загорается при нару​шении целостности кабеля пассивного электрода;
кнопки «Рез», «Коаг», «Смеш.» — для включения соответ​ствующих режимов работы аппарата;
три сигнальные лампочки, указывающие на включение ре​жима работы аппарата;
три переключателя «Регулировка мощности», позволяю​щие проводить ступенчатую регулировку мощности в ИТВЧ в каждом из режимов работы аппарата в отдельности. При повороте ручек переключателей в направлении хода часовой стрелки мощность увеличивается; против хода часовой стрел​ки — уменьшается;
газоразрядный индикатор, позволяющий оценивать уро​вень мощности в ИТВЧ по длине светящегося столбика;
сигнальная лампочка «ВЧ», указывающая на подачу ВЧ напряжения на электроды;
кнопка  «ДУ» — для, включения  дистанционного  управле​ния — отключает    переключатели   «Регулировка   мощности», вводит в действие  регуляторы   мощности,  установленные на ручке электрододержателя;
сигнальная лампочка «ДУ», указывающая на включение дистанционного управления,
7.2.
На ручке электрододержателя с ДУ расположены три
кнопки:
кнопка «В» — для подключения выхода ИТВЧ к данному электрододержателю;
кнопка «Б» — для увеличения уровня мощности в ИТВЧ;
кнопка «М» — для уменьшения уровня мощности в ИТВЧ.
Кнопки «Б», «М» действуют лишь  при включенном «ДУ»
и позволяют регулировать  мощность   в том режиме  работы, который включен в данный момент.
7.3.
На задней стенке аппарата расположены:
два держателя сетевых предохранителей 10А;
разъем «Пасс, электрод» — для подключения кабеля с пас​сивным электродом:
разъем  «Педаль» — для  подключения  ножного   переклю чателя;
разъемы «Выход ВЧI» и «Выход   ВЧII» — для   подключе ния электрододержателей.
Со стороны задней стенки аппарата выведен кабель пита​ния аппарата для подключения его в сеть 220 В 50 Гц.
7.4.
На ножном переключателе расположены две педали
«Рез» и «Коаг», которые позволяют производить включение
соответствующих режимов работы и подачу ВЧ напряжения
на электроды (включение «ВЧ»). Режим «Смешан» включает​
ся нажатием одновременно обеих педалей переключателя.
8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ
8.1. Собрать аппарат, для чего подсоединить к ИТВЧ ножной переключатель, пассивный электрод, электрододер-жатель.
8.2. Проверка работоспособности аппарата.
8.2.1. Проверить исправность и номинал сетевых предохра​нителей (при отключенном от сети кабеле питания).
8.2.2. Подсоединить между цангой электрододержателя и пассивным электродом с помощью проводов используемую в качестве контрольной нагрузки лампу накаливания, которая должна быть рассчитана на напряжение 220 В и мощность 200-300 Вт.
8.2.3. Органы управления, расположенные на передней панели аппарата, поставить в следующее положение:
а)
тумблер «Сеть» — в нижнее положение;
б)
ручку «Регулировка мощности» — в среднее положе​
ние;
в)
кнопку «ДУ» — в ненажатое положение.
8.2.4. Вставить вилку Кабеля питания аппарата в розетку сетевого напряжения 220 В 50 Гц с допустимым током не ме​нее 6А.
8.2.5. Включить    аппарат,  для   чего    поставить   тумблер
«Сеть» в верхнее положение. При этом загорится сигнальная лампочка «Сеть».
8.2.6.
Проверить переключение режимов работы и включе​
ние «ВЧ» ножным переключателем, для чего:
а)
нажать педаль «Рез». При этом должны загореться
сигнальные лампочки «Рез» и «ВЧ», лампа — нагрузка
(п. 8.2.2) и появится светящийся столбик индикатора мощно​
сти, правый конец которого должен находиться в середине
шкалы индикатора;
б)
отпустить педаль, лампочка «ВЧ» и лампа — нагрузка
      погаснут;
в)
проделать п.п. а и б для режима «Коаг»;
г)
проделать п.п. а и б для режима «Смешан».
8.2.7.
Проверить работу регулировки уровня мощности и
электрододержателя, для чего:
а)
нажать и отпустить кнопку «ДУ», которая должна за​
фиксироваться в нажатом положении. При этом загорится
сигнальная лампочка «ДУ»;
б)
3—4 раза нажать и отпустить кнопку «М». При этом
длина светящегося столбика индикатора мощности должна
уменьшаться;
в)
3—4 раза нажать и отпустить кнопку «Б». При этом
длина светящегося столбика индикатора мощности должна
увеличиваться;
г)
нажать и отпустить кнопку «ДУ», которая должна ос​
таться в ненажатом положении. При этом сигнальная лампоч​
ка «ДУ» погаснет.
8.2.8.
Выключить аппарат, для чего поставить тумблер
«Сеть» в нижнее положение.

Если предстоит работа только с одним электрододержате-
      лем, то далее выполняется п. 8.210.
8.2.9.
Проверить работоспособность второго электрододер-
     жателя, для чего:
а)
подсоединить к аппарату второй электрододержатель;
б)
отсоединить контрольную нагрузку от первого элек​
трододержателя и подсоединить ее ко второму согласно
п. 8.2.2;
в)
включить аппарат тумблером «Сеть»;
г)
нажать и отпустить кнопку «В» на втором электродо-
держателе;
д)
проделать п.п. 8.2.6а и 8.2.6б.
е)
выключить аппарат тумблером «Сеть».
8.2.10. Отсоединить контрольную нагрузку от аппарата.
8.3.
Провести предварительную дозировку мощности для
каждого режима работы аппарата, для чего:
а)
включить аппарат тумблером «Сеть»;
б)
нажать и отпустить кнопку «Рез». При этом загорится
лампочка «Сеть»;
в)
выставить ручкой «Регулировка мощности» — «Рез»
соответствующий уровень мощности. Отсчет уровня мощно​
сти вести по индикатору или рискам, нанесенным на панели
вокруг данной ручки;
г)
проделать п.п. бив для режима «Коаг»;
д)
проделать п.п. бив для режима «Смешан».
8.4. Выбрать по указанию хирурга один из двух возмож​ных способов регулировки мощности в ИТВЧ во время прове​дения операции; ручками с передней панели или кнопками на электрододержателе.
8.5. Исходное положение органов управления после под​готовки аппарата.
8.5.1.
Положение органов управления в случае регулиров​
ки мощности с передней панели:
а)
лампочка «ДУ» не горит — кнопка «ДУ» в ненажатом
положении;
б)
ручки «Регулировка мощности» в положениях, в кото​
рые они были установлены в п. 8.3.
8.5.2.
Положение органов управления в случае регулиров​
ки мощности с электрододержателя:
а)
лампочка «ДУ» горит — кнопка «ДУ» в нажатом поло​
жении;
б)
ручки «Регулировка мощности» в положениях, в кото​
рые они были установлены в п. 8.3.
Первоначальный уровень мощности в ИТВЧ после вклю​чения «ДУ» равен уровню мощности, выставленному до вклю​чения «ДУ» в п. 8.3, в каждом из режимов работы аппарата соответственно.
8.6.
Выключить аппарат тумблером «Сеть».
9. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА
9.1. Изолировать пациента от всех металлических частей операционного стола. Изоляцией могут служить 2—3 слоя клеенки, которая должна быть не менее, чем на 15—20 см больше размеров стола.
9.2. В случае моноактивного метода хирургического вме​шательства к телу пациента должен быть подсоединен пас​сивный электрод следующим образом:
а)
выбрать место наложения пассивного электрода. Элек​
трод прикладывается так, чтобы он не мешал при проведении
операции, но имел максимальную площадь соприкосновения
и не был слишком удален от места хирургического вмеша​
тельства. Рекомендуется прикладывать пассивный электрод
к голени ноги или к поясничной части спины пациента;
б)
смочить физиологическим раствором пассивный элек​
трод и участок тела пациента, куда будет приложен пассив​
ный электрод;
в)
наложить и прикрепить к пациенту пассивный электрод.
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ
10.1. Вставить в электрододержатели соответствующие ха​рактеру воздействия электроды.
10.2. Включить аппарат тумблером «Сеть». Загорится лампочка «Сеть» (зеленый свет).
10.3. Порядок работы в случае регулировки мощности с передней панели.
10.3.1.
Взять один из двух, подсоединенных к аппарату
электрододержателей, с которым в данный момент предстоит
работать.
Если к аппарату подсоединен только один электрододер-жатель, то следующий пункт 10.3.2 может не выполняться.
10.3.2.
Подключить выход ИТВЧ к данному электрододер-
жателю, для чего нажать и отпустить:
а)  кнопку «В» на ручке взятого электрододержателя.
10.3.3. Нажать педаль (педали)—включить необходимый режим работы («Рез», «Коаг», «Смешан») и подать ВЧ на​пряжение на электроды. Загорится лампочка, сигнализирую​щая о включении выбранного режима работы, и лампочка «ВЧ», появится светящийся столбик индикатора уровня мощ​ности.
10.3.4. Поднести электрододержатель к месту операции и провести необходимое воздействие током ВЧ.
10.3.5. Отвести электрододержатель с электродом от места
операции й отпустить педаль. Лампочка «ВЧ» погаснет.
10.3.6. Удалить электрододержатель от тела пациента по окончании процесса воздействия током ВЧ.
10.3.7. Допускается в период воздействия током ВЧ по указанию хирурга изменять уровень мощности следующим образом:
а)
удостовериться, что лампочка «ДУ» не горит;
б)
определить по свечению одной из лампочек-—«Рез»,
«Коаг», «Смешан», какой режим работы аппарата включен и
данный момент;
в)
соответствующей ручкой «Регулировка мощности» вы​
ставить необходимый уровень мощности.
10.4. Порядок работы в случае регулировки мощности с электрододержателя.
10.4.1. Удостовериться, что лампочка «ДУ» горит.
10.4.2. Взять электрододержатель.
Если к аппарату подсоединен только один электрододер​жатель, то следующий пункт, п. 10.4.3 может не выполняться.
10.4.3. Нажать и отпустить кнопку «В».
10.4.4. Нажать педаль (педали)—включить необходимый режим работы и подать ВЧ напряжение на электроды.
10.4.5. Поднести электрододержатель к месту операции и провести необходимое воздействие током ВЧ.
10.4.6. Отвести электрододержатель от места операции и отпустить педаль.
10.4.7. Удалить электрододержатель от тела пациента по окончании процесса воздействия током ВЧ.
10.4.8. Допускается изменять уровень мощности следую​щим образом:
а)
отвести электрододержатель от места операции:
б)
нажать и отпустить кнопку «Б» (кнопку «М») необхо​
димое число раз, если требуется увеличить (уменьшить) уро​
вень мощности. Оценивать изменение уровня мощности по
индикатору на передней панели аппарата. Педаль на это вре​
мя может быть отпущена.
ВНИМАНИЕ!
1. Запрещается держать нажатой педаль (педали) после окончания воздействия током ВЧ.
2. Строго выполнять п.п. 10.3.2 и 10.4.3, если к аппарату подсоединены оба электрододержателя — подавать ВЧ напря-
жение только на тот электрододержатель, который в данный момент находится в руке у хирурга.
10.5. Выключить аппарат тумблером «Сеть» при отсут​ствии необходимости в использовании аппарата в ходе опе​рации.
10.6. После окончания операции снять пассивный электрод с пациента и осмотреть место наложения пассивного элек​трода.
10.7. Рекомендуется записывать, в каких режимах работа​ли и с каким уровнем мощности.
10.7.1. Рекомендуемая форма записи приведена в таб​лице 3.
10.7.2. Для снятия показаний индикатора уровня мощно​сти в аппарате проделать следующее:
а)
включить аппарат тумблером «Сеть»;
б)
включить кнопкой с передней панели аппарата режим
«Рез»;
в)
снять показание индикатора и занести в таблицу 3;
г)
проделать п.п. б и в для режимов «Коаг» и «Смешан»;
д)
выключить аппарат тумблером «Сеть».
10.7.3.
Рекомендуется использовать таблицу 3 при подго​
товке аппарата к работе (см. п. 8.4).
Таблица   3
	Возраст,
пол
пациента
	Вес
пациента
	Участок
тела пациента
	Наимен. режима
	Тип
электрода
	Показан, индикатора
	О)
С

	50 лет жен.
	65 кг
	Жировая ткань
Кров, сосуды
	Резание Коаг.
	Нож пря​мой
Шар
	150 100
	


10.8. Порядок приведения аппарата в исходное состояние после работы (операции).
10.8.1. Проверить, что тумблер «Сеть»   находится   в ниж​нем положении.
10.8.2. Вынуть вилку кабеля питания аппарата из розетки сети питания.
10.8.3. Вынуть электроды из зажимов электрододержа-телей.
10.8.4. Отсоединить от ИТВЧ электрододержатели и пас​сивный электрод.
Следующий пункт выполняется по усмотрению обслужи​вающего персонала.
10.8.5. Отсоединить от ИТВЧ педаль.
