
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И МОНТАЖУ
Требования к электропитанию

	· К-во фаз:
	Три

	· Напряжение
	200 В *1

	· Частота:
	50 Гц или 60 Гц ( 0,5 Гц

	· Мощность:
	100 кВА *3

	· Флуктуация напряжения из-за изменения нагрузки:
	Менее 5%

	· Нестабильность напряжения сетевого электропитания:
	Менее 10% **


	
	*
	Проконсультируйтесь в компании Toshiba для нахождения решений в случае других напряжений и чрезмерной нестабильности сетевого напряжения.

	
	**
	Данное значение представляет суммарную флуктуацию напряжения из-за изменения нагрузки и нестабильности электросети.


Заземление

В соответствии с местными нормами для изделий медицинской техники.

	В случае 3 фаз, 200 В
	В случае 3 фаз, 220 или 480 В
	

	[image: image1.png]NFB

NFB
50 A

150 A





Гентри
Управление


гентри/консоль
	[image: image2.png]



Трансформатор

системы (опция)
	Сопротивление заземления: По применимым правовым требованиям.

Штанга заземления

* только 400 В




Внешние условия

	
	Температура
	Влажность
	Генерирова

ние тепла

	Помещение для сканирования
	
	
	

	Гентри
	От 20(С до 26(С

Допуск: (2(С
	От 40 % до 80 %

Без конденсации
	Приблизит.

9720 кДж/час (*1)

Приблизит. 

32070 кДж/час

(*2)

	Стол пациента
	От 20(С до 26(С

Допуск: (2(С
	От 40 % до 80 %

Без конденсации
	Приблизит.

1080 кДж/час (*1)

Приблизит. 

1800 кДж/час

(*3)

	Пультовая
	
	
	

	Консоль
	От 16(С до 28(С


	От 40 % до 80 %

Без конденсации
	Приблизит.

10800 кДж /час (*1)


*1: Когда сканирование не выполнено.

*2: Когда сканирование выполнено непрерывно при максимальной номинальной мощности системы (система с трубкой MegaCool).

*3: Когда сканирование выполнено непрерывно при максимальной номинальной мощности системы.


Для установки необходимо пространство не менее 
· Для версии длинного стола пациента:
27 м2
· Для версии короткого стола пациента:
25 м2
	[image: image3.png]







Единица измерения: мм


( Гентри
( Стол для пациента

( Консоль
( Система наблюдения за пациентом*

Пример компоновки помещения


Требования к установке

Помещение для сканирования

	· 
	Перед установкой гентри проверьте максимальную допустимую нагрузку на пол.

	· 
	Сканер испускает рентгеновское излучение. Следует предусмотреть защиту от рентгеновского излучения вокруг помещения для сканирования и входа в соответствии со всеми местными требованиями и нормативами.

	· 
	Высота потолка должна быть не менее 2,5 м, чтобы обеспечить возможность использования аппарат для инъекций контрастного вещества.

	· 
	Необходимы каналы для прокладки кабелей, соединяющих различные блоки.


Пультовая

	· 
	Необходимо окно наблюдения для мониторинга помещения для сканирования. Должна быть предусмотрена защита от рентгеновского излучения оконного стекла не менее 1,5 мм эквивалента свинца, причем нижняя часть рамы окна должна находиться на высоте 90 см над полом.

	· 
	Необходимы каналы для прокладки кабелей, соединяющих различные блоки.

	· 
	Пультовая должна иметь выход в коридор и в помещение для сканирования.


	[image: image4.png]



	


Кабельные соединения между блоками

	· 
	Без трансформатора системы


	
	
	
	
	Консоль "Navibox"

(Запись)

	Громкого

воритель (помещение для сканиро

вания)
	
	17
	
	6

	
	
	
	
	

	Гентри
	
	17
	
	Консоль "Navibox"

(ЦПУ)

	Стол пациента
	         12
	
	  18
	9



	
	
	Блок прерывателя
	
	Сторона помещения контроля громкоговори теля






Единицы: м, (  ): макс.длина.

	· 
	С трансформатором системы

	
	
	
	
	Консоль "Navibox"

(Запись)

	Громкого

воритель (помещение для сканиро

вания)
	
	17
	
	6

	
	
	
	
	

	Гентри
	      12
	17
	
	Консоль "Navibox"

(ЦПУ)

	Стол пациента
	       12
	Трансформа

тор системы
	18


	9



	
	
	5
	
	

	
	
	Блок прерывателя
	18
	Сторона помещения контроля громкоговори теля






Единицы: м, (  ): макс.длина.




Проверки перед внесением аппарата
	· 
	Проверьте заранее ширину коридора, входа и размеры и максимальную допустимую нагрузку лестниц и лифтов, чтобы гарантировать возможность внесения аппарата без проблем.

	· 
	Минимальные внешние размеры входа, используемого для внесения аппарата следующие:

	
	
	Ширина:

Высота:
	1100 мм (43,3 дюйма)

2050 мм (80,7 дюйма)

	· 
	Максимальная нагрузка лифта:
2000 кг

	· 
	Углы в коридоре должны быть показаны ниже.

[image: image5.png]W 21,800 mm
W\v:l






	
	№ MPDCT0220EAD


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

	[image: image6.png]



Гентри и стол пациента

[image: image7.png](76.8)

960
(37.8)
58

380, 0

sy (2.8
30°. 300

T

\//m#m
5T

2,057

{81




Единица: мм (дюйм)

Гентри


	[image: image8.png]



	


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

	
[image: image9.png]



Стол пациента


	
	№ MPDCT0220EAD


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

	[image: image10.png]800

o ormee o™ == )
5 ey = e
4B 6
1,600
/
-
1959 19591
T = T
. —
]
[ I T —jmr
[ 450 [ 450

a7 70

45
E]








Единицы: мм

Консоль


Примечание: Пульт консоли не включен в стандартную конфигурацию. Фотография системы на 
крышке отличается от чертежа, приведенного выше.




	[image: image11.png]



	[image: image12.png]TOSHIBA CORPORATION
MEDICAL SYSTEMS COMPANY




http://www3.toshiba.co.jp./medical

( Toshiba Corporation 2002, все права защищены.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения

Модель TSX-101A 2002-12 TME/KI

Aquilion является торговой маркой фирмы Toshiba Corporation,
исопльзуемой в качестве названия системы для TSX-101A.
	[image: image13.png]AN

TOV
Rheinland





Компания Toshiba Corporation Medical Systems удовлетворяет требованиям международно-признанных стандартов на системы управления качеством

ISO 9001, ISO 13485, EN 46001
	[image: image14.png]JAB

EMS Accreditation
REO09





Работа заводов Toshiba Nasu удовлетворяет требованиям стандарта на Системы Контроля за Состоянием Окружающей Среды: ISO 14001


Подъем верхней части стола











1
5

