
[image: image40.png]



Прибор для суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ

Meditech CardioTens
и программа
Medibase
Руководство по эксплуатации
	Важная информация о системе СardioTens (CT1)

	[image: image2.wmf]
	Этот символ на приборе обрашает Ваше внимание на то, чтобы обязательно прочитали данное руководство.

	!
	Не применять суточный монитор АД у пациентов с патологией опорно-двигательного прибора, обморочными состояниями, или по каким-то причинам не оказывающих содействия врачу, страдающих бессоницей,
и детей младше 8 лет без дополнительного наблюдения взрослых.

	[image: image3.wmf]
	Производитель:
Медитех

Адрес: 1701 Кишпешт, п/я 27
Факс: +36 1 2829388

Е-mаil: meditech@meditech.hu
HTTP: www.meditech.hu

Представитель в Европейском Сообшестве:
Meditech Sverige AB
Адрес: 76124 Nortälje, POB Sweden
Факс: +46 176 206340

E-mail: info@meditech-sweden.se
HTTP: www.meditech-sweden.se

	[image: image4.wmf]
	CardioTens удовлетворяет требованиям рекомендации MDD.

Классификация по MDD: IIa.
Класс по ЕМС: А. Группа ЕМС: не применяетcя

	[image: image5.wmf]
	CardioTens является устройством типа CF, работающим от батареек.

Защита от проникновения воды: нет. Вид работы: непрерывный.

CardioTens нельзя подключить непосредственно к сердцу.

	98/CT1123
	Два первых числа указывают на год производства.
Следующие 3 знака показывают тип прибора (СТ1).

	!
	В интересах безопасности пациента во время мониторирования on-line (проверка электродов) необходимо сохранять минимальное расстояние между компьютером и пациентом 2 метра.

	!
	Токопроводящие участки электродов не должны соприкасаться с токопроводящими поверхностями, включая и землю.

	!
	CardioTens не имеет защиты от ожогов, которые могут иметь место при применении дефибрилятора и высокочастотных хирургических средств. Перед применением таких средств CardioTens необходимо снять с пациента.

	!
	Об электродах и об их размещении найдете информацию на странице 10. О манжетках и об их размещении найдете информацию на странице 12.

	!
	СardioTens не приспособлен к применению больными с имплантированными электрокардиостимуляторами. Хотя пейсмекеры не опасны для прибора CardioTens, но могут помешать его работе.

	(
	Рекомендуется регулярно проверять СardioTens и кабели пациента при помощи генератора или симулятора ЭКГ. Это означает проверку сигналов с известными параметрами в режиме on-line (проверка электродов).

	!
	В приборе нет таких деталей, которые могли бы быть отремонтированы самим пользователем. В приборе применены сложные электронные и механические узлы. В случае появления любой неполадки пришлите прибор в спецсервис.


CardioTens и программа Medibase
Руководство по эксплуатации ( фирма Медитех 1998, PIC: CT1В2301
Приветствуем Вас среди наших пользователей!
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали прибор для суточного мониторирования арте​риального давления и ЭКГ Meditech CardioTens. В целях успешного использования прибора и программы просьба тщательно прочесть руководство по эксплуатации. Из руководства Вы получите общую картину о системе CardioTens и её практическом при​менении. Использование программы Medibase не требует особых знаний по вычис​лительной технике. На возникшие вопросы Вы найдёте ответы в этом руководстве или же в электронной справке программы. Естественно, мы тоже в Вашем распоряжении через наших местных представителей или непосредственно через наше бюро.

ВАЖНО! Это руководство предполагает, что на Вашем компьютере правильно установлена система CardioTens /как блок последовательного интерфейса, так и программа/. Если Вы только собираетесь устанавливать программу, то просьба прочитать соответствующую главу в конце описания. Это руководство содержит только самую необходимую информацию по запуску и применению прибора CardioTens и программы Medibase. Дополнительную информацию Вы можете получить из системы подсказок, при помощи меню Cправки.

Содержание

4Быстрая работа при помощи прибора CardioTens

Прибор CardioTens
4
Батарейки и аккумуляторы
5
Состав прибора CardioTens
5
Технические параметры прибора CardioTens
6
Работа прибора CardioTens
7
Правила мониторирования
7
Разные режимы работы
8
Методы мониторирования CardioTens
8
Что происходит после загрузки плана измерения
9
Измерение AД
10
Запись электрокардиограммы
10
Электроды и их размещение
10
Мониторирование ЭКГ в режиме
11
Манжеты и их одевание
12
Нажимные кнопки прибора CardioTens
13
Дисплей прибора CardioTens
14
Подключение прибора CardioTens к компьютеру
14
Основы программы Medibase
14
Правила выделения
15
Открытие базы данных
15
Регистрация нового пациента
16
Составление плана измерений
16
Передача данных между прибором и компьютером
16
Основы анализа
16
Написание отчета
16
Экран программы Medibase
17
Запуск программы Medibase
17
Строка положения
17
Меню Medibase
18
Панели Medibase
19
Средства Medibase
20
Установка прибора CardioTens и программы Medibase
21
Присоединение прибора CardioTens к компьютеру
21
Установка программы Medibase
22

 TC "Быстрая работа при помощи прибора CardioTens" Быстрая работа при помощи прибора CardioTens
CardioTens - это прибор для суточного мониторования артериального давления и ЭКГ в одном блоке. Прежде чем приступить к работе с прибором убедитесь в том, что программа Medibase установлена на компьютере и прибор правильно присоединен к последовательному порту. Перед применением прибор необходимо запрограммировать на компьютере. После этого прибор готов собирать данные в течение 24 часов. Полученные данные затем анализируются с помощью компьютера.

Порядок работы происходит следующим образом:

1. Вставить аккумуляторы в прибор и проверить напряжение питания.

2. Запустить программу Medibase и при необходимости открыть базу данных.

3. Записать ФИО и код пациента в базу данных.

4. Разместить манжетку и электроды на пациенте.

5. Присоединить CardioTens к компьютеру и проверить размещение электродов.

6. Создать план измерений, содержащий плановые измерения артериального давления и записи ЭКГ, а также критерии запуска дополнительных измерений артериального давления и записи ЭКГ. Определить метод мониторирования прибора.

7. Перенести план измерений из компьютера в прибор.

8. Рассказать правила мониторирования пациенту, который после этого носит прибор.

--- длительность мониторирования обычно составляет 24 часа ---

9. Запустить программу Medibase и при необходимости открыть базу данных.

10. Присоединить прибор к компьютеру и переписать данные из прибора.

11. Проанализировать тренды АД, SТ и ЧСС, а также кривые ЭКГ.

12. Составить отчёт и распечатать результаты.

 TC " Прибор CardioTens " [image: image1.wmf][image: image6.wmf]белый (A-)

черный

(

нейтральный)

красный (А +)

желтый (В +)

зеленый (В -)

[image: image7.png](M



[image: image8.png]


[image: image9.png]m
I~



Прибор CardioTens

[image: image10.png]


[image: image11.wmf]Прибор CardioTens является компактным легким прибором, носимым пациентом в течение 24 часов. На задней стороне находится ниша для элементов питания и этикетка с техническими данными.
На этикетке указан тот заводской номер, который записан и в электронику для будущей проверки программы. На передней панели находятся дисплей и нажимные кнопки. В верхней части корпуса находятся розетки для подключения разъема манжетки и кабелей ЭКГ пациента. CardioTens работает от 4 аккумуляторов типа АА, или от батареек. Прибор может находиться в трех состояниях: включённом (нормальном), выключенном и спящем.
Прибор подключается к последовательному входу IBM совместимых компьютеров через электронно-оптический преобразователь.
Подключение оптико-электронного интерфейса осуществляется на нижней поверхности корпуса прибора.
 TC " Батарейки и аккумуляторы " Батарейки и аккумуляторы

Рекомендуется применение новых батареек или свежезаряженных аккумуляторов у каждого пациента, чтобы обепечить нормальную работу прибора даже у пациентов с острым повышением артериального давления. Нельзя начинать мониторирование с разряженными аккумуляторами или истощёнными батарейками, так как они могут не выдержать до конца мониторирования Применение обычных аккумуляторов средней мощности не рекомендуется, так как они не могут обеспечить потребляемую энергию прибора.. Желательно проверить напряжение батареек после помещения их в прибор и перед составлением плана измерений. Напряжение питания может быть проверено при нажатии кнопки START. При новых батарейках ожидаемое значение напряжения 6,1 В, а у свежезаряженных аккумуляторов более 5,1 В. Если батарейки истощаются во время мониторирования, то их просто необходимо поменять, после чего мониторирование продолжается, а данные, собранные до этого, не пропадут.

Медитех поставляет прибор CardioTens, в состав которого входят два комплекта аккумуляторов повышенной мощности. При таких аккумуляторах или свежих батарейках алкалийного типа можно осуществлять 250-300 измерений артериального давления за период наблюдения (24-27 часов). Количество запрограммированных измерений АД не влияет на количество записываемых электрокардиограмм, и энергии новых батареек или свеже- заряженных аккумуляторов хватает на хранение и анализ электрокардиограмм за весь период мониторирования.

Открыть крышку ниши для батареек, находящуюся на задней стороне. Вставить четыре свежезаряженных аккумулятора повышенной мощности, или батарейки алкалийного типа, соблюдая полярность, указанную в нише для батареек. Закрыть крышку. Пока четыре аккумулятора находятся в работе в CardioTens-е, другие четыре можно подзаряжать. Аккумуляторы могут быть заряжены при помощи поставленного зарядного устройства. Зарядку продолжать в течение 24 часов. Если вы используете аккумуляторы и/или зарядное устройство другого типа, то поступайте по указанию руководства по их применению. Если вы решили применять батарейки алкалийного типа, то выберите тип повышенной мощности для уверенной работы прибора. Пониженное напряжение питания сигнализируется появлением трех точек в нижней части дисплея. Центральный контролёр прибора CardioTens следит за состоянием батареек и при недостаточном напряжении отключает усилители ЭКГ, предотвращая этим попадание ложных данных в память. Если прибор не используется длительное время, то рекомендуется изъять батарейки, так как постоянно работающая часть, хоть и немного, но потребляет энергию, вследствие чего батарейки могут истощаться. Подчеркиваем, что данные не пропадут даже при истощении, или изъятии батареек.

 TC " Состав прибора CardioTens " Состав прибора CardioTens
Состав может изменяться в зависимости от места применения и времени.

Стандартный набор состоит из следующих частей:

Портфель
1 шт

Прибор CardioTens
1 шт

Футляр для прибора с ремнями
1 шт

Манжета нормальных размеров
1 шт

Манжета больших разьеров
1 шт

Кабель для пациента (5-ти жильный ЭКГ)
1 шт

Последовательный оптико-электронный интерфейс с оптическим кабелем 4 м
1 шт

Переходник 25/9
1 шт

Зарядное устройство
1 шт

Аккумуляторы АА повышенной мощности
8 шт

Грудные электроды разового использования
1 упаковка (30 шт)

Программа Мedibase на дискете
1 шт

Руководство по эксплуатации
1 шт

 TC " Технические параметры прибора CardioTens " Технические параметры прибора CardioTens
Питание:
4 аккумулятора или батарейки
типа АА

Дисплей:
на жидких кристаллах

Храненеие данных:
FLASH EPROM

Передача данных:
оптическая, 115200 Бод

Интерфейс:
специальный оптико-электронный,

последовательный согласующий блок,

9 полюсный RS232 Canon

Компьютерная программа:
графическая система анализа и отображения Мedibase

Необходимый компьютер:
процессор Рentium
16 МБайт RAM
дисплей VGA
3 МБайта свободной памяти
на жёстком диске для установки (дополнительно для сохранения)
MS -Windows 3.1 или
более развитая версия
1 свободный последовательный порт /RS 232/
Условия работы:

Температура окружающей среды:
10-40 С(
Влажность: 30-85 %

Габариты:
82х124х33.5 мм

Вес:
350 г /вместе с батарейками/

Способ измерения АД:
осциллометрический

Максимальное число измерений АД, сохранимое в памяти:
1000

Диапазон измерений АД:
0 - 280 мм рт.ст.

Точность измерений:
3 мм рт.ст. или 2%
(стабильность 2 года)

Датчик давления:
пьезо-резисторный

Нагнетание:
компрессор с автоматическим управлением

Надежность измерений:
максимальное давление при нагнетании 300 мм рт.ст.;
клапан аварийного спуска

Понижение давления и спуск воздуха:
автоматический клапан
для сброса давления

Электроды:
5 стандартных электродов холтеровского типа

Отведения:
2 независимых канала ЭКГ

Количество запоминаемых ЭКГ:
4 часа по 2 каналам
(в случае надежного контакта и четкого сигнала до 5 часов)

Длина записываемой ЭКГ:
от 5 секунд до 60 минут по выбору

Частота автоматической записи ЭКГ:
синхронно с АВРМ и/или по выбору
в пределах от 2 до 60 минут

Взятие пробы:
200 проб в секунду

А/Ц преобразование:
12 бит

Фильтры:
непрерывное восстанавление базовой линии,
фильтр сетевого фона и
мышечной дрожи

 TC " Работа прибора CardioTens " Работа прибора CardioTens
Прибор приводится в действие при помощи программы Medibase, установленной в компьютере. После этого при достижении времени начала программы прибор включается автоматически и выполняет измерения АД и запись электрокардиограмм в соответствии с планом измерений или дополнительно автоматически, в зависимости от эпизодов. В целях достижения надежных результатов и для получения четких сигналов ЭКГ необходимо соблюдать некоторые правила.

 TC " Правила мониторирования " Правила мониторирования

1. Просьба информировать каждого пациента о целях исследования и об ожидаемых результатах и правилах мониторирования. Передайте пациенту дневник эпизодов.

2. Основное правило! Пациент должен избегать лишних движений во время измерения АД. Держать руку свободно, не прижимая к грудной клетке.

3. Не носить одежду из синтетического волокна во время мониторирования, так как статические заряды могут мешать сигналам ЭКГ.

4. Одеть ремни футляра прибора на пациента надежно, но удобно.

5. Правильно надеть манжету и электроды, зафиксировать их положение и подключить к прибору.

6. Рекомендуется одеть рубашку или блузку из тонкого материала под манджету. Это не повлияет на точность измерения, однако предотвращает некоторые проблемы (потение, зуд). Сверху манджеты разрешается одеть верхнюю одежду, так чтобы не давить манджету даже в нагнетённом состоянии.

7. Пациент может запускать внеочередное измерение АД нажатием кнопки START. Указать приём медикаментов, момент просыпания и отхода ко сну, а также любое событие, которое считает важным, отметить нажатием на кнопку ЭПИЗОД. При необходимости процесс измерения можно прерывать нажатием любой кнопки.

8. Пациент не должен снимать прибор и ночью. Ослабляя ремни можно предотвращать проблемы поворачивания во сне. Большинству пациентов прибор не мешает спать.

9. Если батарейки истощаются во время мониторирования, то их просто надо заменить. После замены мониторирование продолжается и не пропадут данные, собранные до этого.

10. Никогда не измерять АД других лиц прибором, одетым на пациента.

 TC " Разные режимы работы " Разные режимы работы

[image: image12.wmf]загрузка

плана

нормальное

(

включенное)

спящее

выключенное

[image: image13.png]()
(M



Нормальное (включенное) состояние обеспечивает работу прибора. В исходном состоянии дисплей показывает текущее время. Передача данных, измерение, или любая другая деятельность возможны только в нормальном состоянии. Выключенный CardioTens можно привести в нормальное состояние нажатием на кнопку START. Из спящего состояния прибор автоматически переключается в нормальное состояние при наступлении время начала мониторирования по программе. Так же происходит переключение в нормальное состояние, когда вставляются новые батарейки. При этом начинается процесс активизирования с проверкой дисплея, внутренним самотестированием и измерением напряжения питания.

В спящем состоянии нормальные функции прибора недоступны. При загрузке новой программы прибор всегда переключается в спящее состояние, чтобы уменьшить расход энергии до истечения времени запланированного начала мониторирования. Когда наступит время начала мониторирования прибор автоматически включается. Если Вы хотите включить его раньше, то это делается нажатием кнопки START. В спящем состоянии на дисплее видны четыре горизонтальных черточки.

Выключенное состояние служит для того, чтобы значительно уменьшить потребление энергии при длительном прерывании мониторирования, обеспечивая удлинение срока службы батареек. В выключенном состоянии не работает ни одна функция. Прибор включается в нормальное состояние нажатием кнопки START. В выключенном состоянии на дисплее видны две горизонтальных черточки.

 TC " Методы мониторирования CardioTens " Методы мониторирования CardioTens
Целью применения системы CardioTens является то, чтобы пользователь получил одновременно информацию о профиле АД и об ишемических эпизодах пациента (которые часто являются немыми и бывают безболевыми, бессимптомными), а также о вариабельности ЧСС. Для проведения исследований пациента CardioTens обеспечивает четыре метода мониторирования.

Метод комбинированного мониторирования
Основной план измерений не исключает ни одной функции прибора CardioTens, таким образом прибор может работать по полной программе. В этом режиме можно зафиксировать события немой ишемии. Прибор регулярно измеряет АД и также регулярно, но с большей частотой записывает электрокардиограммы. При этом в реальном масштабе времени прибор следит за каждым сокращением сердца и анализирует ЭКГ. При любом отклонении от установленных пределов, сразу фиксируется критический участок электрокардиограммы и измеряется АД. Этим методом Вы получите подробную картину о протекании целого дня пациента с равномерным распределением значений АД и фрагментами электрокардиограмм. Кроме этого, наглядно видны и эпизоды, указанные самим пациентом или зафиксированные автоматически. В этом режиме обеспечивается то, что помимо автоматически зафиксированного критического участка ЭКГ и соответствующего значения АД, имеются и электрокардиограммы и значения АД, измеренные и зафиксированные по заданной программе. Таким образом, более уверенно можно оценивать патологические эпизоды и смежные участки записи. При помощи комбинированного метода мониторирования зафисируются SТ, ST slope, частотные тренды сердца за полный 24 часовой период. За время мониторирования регистрируется 4-5 часовой объём данных двухканальных электрокардиограмм.

Метод мониторирования АД

Если из плана измерений исключить план ЭКГ и автоматической регистрации эпизодов, то CardioTens использует только функции измерения АД и будет работать как суточный монитор АД. В этом режиме электроды и ЭКГ кабель пациента не нужны. Соответственно прибор регулярно, по плану измерений, и при нажатии кнопки START вне очереди, будет измерять АД.

Метод мониторирования ЭКГ

Если из плана измерений исключить план измерения АД и автоматической регистрации эпизодов, то CardioTens будет работать как монитор эпизодов ЭКГ. В этом режиме манжета не нужна. Соответственно прибор регулярно, по плану измерений и при нажатии кнопки ЭПИЗОД вне очереди записывает электрокардиограммы. При этом в реальном масштабе времени следит за каждым сокращением и анализирует ЭКГ, фиксируются SТ-, ST slope и частотные тренды сердца, данные вариабельности ЧСС за полный 24 часовой период. Этим методом Вы получите подробную картину о протекании целого дня пациента с равномерным распределением электрокардиограмм без измеренных значений АД. Кроме того, наглядно видны асистолические периоды и события, указанные самим пациентом. В данном режиме обеспечивается то, что помимо критического участка ЭКГ, указанного пациентом, имеются и соседние электрокардиограммы. Таким образом, более уверенно можно оценивать патологический эпизод и окружающие участки. За время мониторирования регистрируется 4-5 часовой объём данных двухканальных электрокардиограмм.

Совет:
Прибор CardioTens можно использовать и для непрерывной записи в пределах имеющейся памяти, если частоту и длину записи установить на одинаковое значение. Например записывать электрокардиограмму через каждый 10 минут, а длина записи установить тоже 10 минут.

Метод мониторирования „Отслеживание”

Если из плана измерений исключить и план измерения АД и ЭКГ, то CardioTens использует только функции фиксирования эпизодов и будет работать как комбинированный холтеровский монитор. В этом режиме может зафиксировать события немой ишемии и асистолий сердца.

При этом прибор в реальном масштабе времени следит за каждым сокращением и анализирует ЭКГ. При отклонении от установленных пределов, сразу зафиксируется критический участок электрокардиограммы и тут же измеряется АД. Этим методом Вы получите подробную картину о протекании целого дня пациента с эпизодами, указанными нажатием кнопки и зафиксированными автоматически, со значениями АД и отрывками электрокардиограмм. Зафиксируются SТ- , ST slope и частотные тренды, а так же тренд вариабельности сердца за полный 24 часовой период. За время мониторирования фиксируется 4-5 часовой объём данных двухканальных электрокардиограмм.
 TC " Что происходит после загрузки плана измерения " Что происходит после загрузки плана измерения

Перед мониторированием прибор необходимо запрограммировать при помощи программы Medibase. Как только компьютер передает план измерений прибору CardioTens, так сразу автоматически переходит в спящее состояние. Включать прибор не надо, так как при достижении времени начала мониторирования он сам начинает работать по заданному плану. Естественно, до автоматического просыпания прибор тоже можно включать, но вручную уже невозможно перевести его в спящее состояние.

 TC " Измерение АД " Измерение АД

Измерение АД происходит после нагнетания, во время ступенчатого выпускания воздуха из манжеты ( при этом изменяющееся значение АД видно на дисплее). Успешное измерение характеризуется тем, что после ступенчатого спуска следует плавная и полная декомпрессия. Результат появляется на дисплее и записывается в память. На дисплее сначала появляется систолическое значение (наверху с левой стороны от цифры горизонтальная линия), потом диастолическое значение (внизу с левой стороны от цифры горизонтальная линия), потом буква Р и цифра, означающая частоту пульса. Результат программированного измерения повторяется два раза, а дополнительного - шесть раз в такой же последовательности. После этого прибор переключается в нормальное состояние и ожидает до наступления времени следующего измерения. На дисплее при этом точное время. Измерение АД возможно в любое время нажатием кнопки START (без отметки). Этим запускается и внеочередная запись ЭКГ. Длительность одного измерения зависит от величины АД и от движения пациента, и находится в пределах 30-40 секунд у содействующих пациентов. Для надежности прибор пытается повторением и корректировкой довести измерение до конца до 120 секунд. Если за это время не удается достичь результата, то прекращает измерение. Если измерение не увенчается успехом, или прерывается пациентом, то прибор зафиксирует код неисправности, отмеченный в программе с предполагаемой причиной неисправности и будет показан на дисплее. В меню Подсказок программы Medibase написано более подробно об этих кодах.

 TC " Запись электрокардиограммы " Запись электрокардиограммы
Запись элекрокардиограмм в соответствии с программой происходит автоматически по двум каналам. Внеочередная запись начинается, если величина сегмента ST или частота сердечных сокращений превышают заданные пределы, или наблюдается асистолия.

Внеочередная запись может быть сделана в любое время нажатием кнопки ЭПИЗОД. Канал А отводится между красным и белым, а канал Б между жёлтым и зелёным электродами, а чёрный электрод является нейтральным. Программа сохраняет причину любой записи.Эти коды эпизодов попадают в компьютер вместе с данными и могут быть анализированы вместе с электрокардиограммами.В меню Подсказок программы Medibase написано более подробно об этих кодах.

 TC " Электроды и их размещение " Электроды и их размещение

Для использования функций ЭКГ прибора CardioTens необходимо наклеить стандартные холтеровские электроды на пациента.

Подготовка пациента и электродов
1. Очистить (и при необходимости побрить) поверхность грудной клетки пациента

С целью обеспечения стабильного, надёжного гальванического контакта электроды разместить на тщательно очищенной и при необходимости побритой поверхности кожи. Не рекомендуется пациенту одевать одежду из синтетического материала, так как статические заряды могут помешать сигналам ЭКГ. Заранее попросите пациента не одеваться в синтетику.

2. Присоединить электроды к разъемам кабеля

Сильно прижать стандартные электроды к разъемам. Это делается всегда перед размещением электродов на пациенте, иначе можно причинить ему неприятные ощущения и даже боль.

3. Удалить защитную плёнку с электродов

4. Разместить электроды по указаниям следующего абзаца

Размещение электродов

Для мониторирования двух независимых каналов ЭКГ в приборе CardioTens требуется пять холтеровских электродов разового использования. Две пары электродов определяют два биполярных канала, а пятый электрод играет роль в фильтрации помех. Канал А (верхняя кривая на экране) образуется между красным (положительным) и белым (отрицательным), а канал В (нижняя кривая на экране) между желтым (положительным) и зеленым (отрицательным) электродами. Черный электрод является нейтральным. Размещение электродов может быть самым разными, в зависимости от поставленных задач.

Рекомендованное размещение электродов

[image: image14.wmf]белый (A-)

черный

(

нейтральный)

красный (А +)

желтый (В +)

зеленый (В -)

Эта рекомендация взята из литературы. Она использует отведения СС5 и СМ5, что является самой подходящей для анализа изменений ST. У большинства пациентов это размещение обеспечивает высокую амплитуду с положительными зубцами R. Особенно важно это в случае канала А, так как прибором CardioTens именно это используется для записи и анализа участка QRS. По обоим каналам идет определение значения ST, но для уверенной записи очень важно иметь чистый сигнал.
Проверка размещения электродов

Для записи чётких холтеровских ЭКГ необходимо аккуратно разместить электроды. В этом самую большую помощь дает наблюдение за ЭКГ во время размещения электродов. CardioTens дает возможность для наблюдения ЭКГ в реальном масштабе времени, что и нужно при размещении электродов.

Присоединение кабеля ЭКГ к прибору

1. Прикрепить свободные провода электродов к электродам (или коже пациента)

Рекомендуется образовать петлю из проводов и приклеить к коже пациента пластырем вблизи (ок. 5-10 см) электродов. Таким путём в значительной мере уменьшаются проблемы, связанные с движением, так как провода не могут оторвать, или ослабить прилипание электродов.

2. Защелкнуть разъём кабеля в розетку прибора

Вставлять разъём кабеля пациента в гнездо, находящееся в верхней части прибора. Согласовав соответствующие точки гнезда и разъёма осторожно воткнуть разъём и повернуть в сторону часовой стрелки. Удаление происходит в обратном порядке, поворачивая против часовой стрелки.
 TC " Мониторирование ЭКГ в режиме "on line" – проверка размещения электродов " Мониторирование ЭКГ в режиме "on line" – проверка размещения электродов

Перед началом мониторирования желательно проверить размещение электродов, чтобы обеспечить запись наилучщего качества. При помощи окошка проверки электродов прибор может быть использован как электрокардиограф „ on line „ и таким образом проверить размещение электродов. Для проверки присоединить электроды к пациенту, кабель ЭКГ к прибору, а прибор к компьютеру.

При проверке Вам необходимо проверить:

· имеется ли хороший контакт (имеется ли электрокардиограмма)?

· находятся ли на соответствующем месте электроды, получены ли нужные отведения?

· четкие ли сигналы ЭКГ, имеют ли нужную полярность и достаточную амплитуду?

· не мешает ли дыхание или мышечное движение сигналам ЭКГ?

· какова начальная величина уровня ST и ЧСС?

Если Вы пользуетесь прибором типа СТ1, то в окошке проверки электродов Вы увидите движущиеся усреднённые кривые и помимо них бегущие кривые. Прибор вычисляет и показывает ЧСС, величину ST (депрессия или элевация от основной линии), а так же величину скорректированного значения McHenry slope. Зная начальные величины ST и ЧСС можно выставить предельные значения эпизодов при составлении плана мониторирования. При выборе метода автоматического программирования программа Medibase автоматически устанавливает пределы эпизодов с учетом начальных величин. Если сделать щелчок мышью на кнопку Стоп, то кривые останавливаются. Передвижением вертикальных линий вручную можно устанавливать место точки J и измерения ST. Величина ST в точке измерения выбирается в пределах ST40 и ST90.

При составлении плана измерений и запуске обратить внимание на тщательное размещение электродов и на правильную установку пределов эпизодов, найденных и основанных на начальных величинах при проверке размещения электродов. Неправильное размещение электродов или неверная установка пределов может создать для пациента неудобство и привести к уменьшению успеха анализа результатов.
 TC " Манжеты и их одевание " Манжеты и их одевание

Рекомендуется одеть рубашку или блузку из тонкого материала под манжету. Это не повлияет на точность измерения, однако предотвращает некоторые проблемы (потение, зуд). Надеть манжету на руку так, чтобы резиновая трубка смотрела в сторону плеча. Это отличается от общепринятого решения, но при этом пациент может одеть поверх манжеты легкую верхнюю одежду. Естественно имеется в виду такая одежда, которая не давит манжету даже в нагнетенном состоянии. Манжета имеет специальную конусную форму для лучшего прилегания к плечу. Резиновый штуцер по возможности должен находиться над плечевой артерией. Нижняя кромка манжеты должна быть выше локтевого сгиба на 2-3 см. Вставить разъем резинового шланга в розетку на верхней части прибора. Под небольшим нажимом повернуть по часовой стрелке до отказа.
Рекомендуется надеть манжету плотно, так, чтобы пациенту было удобно. При неплотном надевании манжеты увеличивается длительность измерений и возрастает вероятность прерывания измерения из-за превышения временного лимита. Дело в том, что при этом сначала прибор нагнетает воздух, чтобы достичь плотного прилегания и только после этого приступает к нагнетанию манжеты до необходимого давления. Удлиненное измерение неудобно и пациенту, а забракованные прерванные измерения уменьшают количество оцениваемых данных. Если пациент временно снимает манжету во время мониторирования, то следует обратить внимание на то, чтобы так же плотно была надета манжета снова. При необходимости следует попросить помочь повторно одеть манжету.

Прибор CardioTens распознает и использует манжеты трех разных размеров.

Размеры манжет

	Наименование
	Размеры баллона

см
	Размеры чехла

см
	Периметр руки где применяется, см

	Нормальная
	12.5х22.5
	16х52
	24-32

	Детская
	6х28.5
	9х41
	до 24

	Большая
	14.5х32
	16х70
	32-42


 TC " Нажимные кнопки прибора CardioTens " Нажимные кнопки прибора CardioTens
На передней панели прибора расположены две кнопки рядом с дисплеем. Первая кнопка расположена ближе к краю и отмечена кружочком, она служит для фиксации ЭПИЗОДОВ. Вторая кнопка без отметки называется кнопкой СТАРТ. При правильной работе прибора нажав на любую кнопку Вы услышите тихое пищание.

Функции нажимной кнопки СТАРТ (без отметки)
Включение прибора
Прибор CardioTens переключается в нормальное рабочее состояние, если нажать кнопку СТАРТ и держать нажатой в течении более 3 секунд. В выключенном состоянии другие функции недоступны.

Выключение прибора
Нажать и держать нажатой кнопку СТАРТ в течении более 10 секунд до появления двух горизонтальных чёрточек на дисплее. CardioTens переходит в выключенное состояние. Если после появления двух горизонтальных чёрточек не отпускаете кнопку в течение 2 секунд, то прибор возвращается в нормальное состояние. Это свойство предотвращает случайное выключение.

Измерение АД и запись ЭКГ ручным запуском
Если пациент считает нужным, то он может запускать внеочередное, незапрограммированное измерение АД. Для этого надо нажать кнопку СТАРТ на короткое время, менее 5 секунд. Кроме результата измерения прибор записывает в память и электрокардиограмму, с заданной в плане измерений, длительностью. Причиной ручного запуска измерения могут быть: головокружение, внезапная боль (angina pectoris, или головная боль), сердцебиение и.т.д..
Проверка состояния батареек
Нажать и держать нажатой кнопку СТАРТ не менее 5 секунд. На дисплее появляется значение напряжения батареек, находящихся в приборе (например, в виде 5 242, что означает 5,242В). Значение напряжения остаётся на дисплее до отпускания кнопки, но максимум 5 секунд. После отсчёта значения следует отпускать кнопку. При этом прибор возвращается в нормальное положение. Если же кнопка после истечения 10 секунд всё ещё нажата, прибор выключается. Если это случится, просто включите его. Случайное выключение и немедленное включение не приводит к потере данных или прекращению мониторирования. Советуем использовать свежезаряженные аккумуляторы или новые батарейки у каждого пациента. Напряжение аккумуляторов должно быть более 5,1 В, а в случае батареек это значение должно быть более 6,1 В.

Прекращение измерения АД

Текущее измерение АД можно прекратить нажатием кнопки СТАРТ, таким образом давление манжетки быстро падает до нуля. Прекращение касается всего лишь актуального измерения, и не влияет на дальнейшую работу прибора. Если к прекращённому измерению была запрограммирована и ЭКГ, то ЭКГ зафиксируется в любом случае. Программа отмечает прекращение в списке измерений.

Проверка дисплея

При удерживании кнопки СТАРТ в нажатом состоянии все сегменты дисплея станут видны. Таким образом, возможно проверить работу отдельных сегментов.

Функции кнопки ЭПИЗОД

Сигнализация эпизодов

В том случае, если пациент какое-либо событие считает важным, но не нуждается во внеочередном измерении АД, то это можно отмечать нажатием кнопки ЭПИЗОДОВ. Помимо регистрации событий прибор записывает и фрагмент ЭКГ определённой в плане измерений длительности. Причиной событий могут быть: пациент просыпается, идет спать, принимает лекарство и.т.п.

Прекращение измерения АД
Текущее измерение АД можно прекратить нажатием кнопки ЭПИЗОДОВ, таким образом давление манжетки быстро падает до нуля. Прекращение касается всего лишь данного измерения. При этом не происходит маркировка события.

 TC " Дисплей прибора CardioTens " Дисплей прибора CardioTens

Информация о состоянии прибора CardioTens, а также об измеренных данных появляется на вмонтированном дисплее. Ниже даём вам расшифровку наиболее важных показаний.
[image: image15.wmf]В нормальном рабочем состоянии на экране видно текущее время.

[image: image16.png](M



Две горизонтальных линии обозначают выключенное состояние прибора.

[image: image17.wmf]загрузка

плана

нормальное

(

включенное)

спящее

выключенное

Стрелка, показывающая вверх, и возрастающие числа обозначают, что прибор нагнетает воздух в манжету для измерения АД.

[image: image18.png]e
N

c3J



Мигающий квадрат в ритме сокращений и ступенчато меняющиеся числа означают, что идет измерение АД.

[image: image19.png]


Чёрточка наверху и число означает систолическое значение АД.


[image: image20.png]


Чёрточка внизу и число означает диастолическое значение АД.

[image: image21.png]iy
(O



Буква P и цифра показывают частоту пульса, определённую во время измерения АД.

[image: image22.png]Q
(O

oo



Измерение АД было прервано нажатием кнопки прибора.

[image: image23.png]


Три точки внизу предупреждают об истощении батареек.

[image: image24.png]oo



PC означает, что соединение компьютера и прибора осуществлено удачно.
Эти самые основные и чаще всего встречающиеся коды. Помимо них сушествует множество кодов, служащих для сигнализации необычных ситуаций, помех, неисправностей. Они записываются и сохраняются в памяти прибора и при переносе данных передаются в компьютер и могут быть доступными в программе Medibase. Это во многом помогает в обслуживании сервисному персоналу.

 TC " Подключение прибора CardioTens к компьютеру " Подключение прибора CardioTens к компьютеру

Для проверки электродов, загрузки плана измерений или считывания данных прибор CardioTens необходимо присоединять к компьютеру. Присоединить разъем двойного оптического кабеля к розетке, находящейся на задней стороне прибора (кабель обозначенный красным цветом должен быть ближе к краю прибора). Разъём защёлкнуть на свое место небольшим нажатием.

Теперь CardioTens готов к коммуникации с компьютером.

 TC " Основы программы Мedibase " Основы программы Мedibase
При типовой установке программой Medibase создаётся программная группа под названием Meditech в Менеджере программ если вы работаеие с Windows 3.1., или же создается такая группа в папке Программ меню Старт если вы работаеие с Windows 95. В этой же группе (в папке) размещается пусковой значок Мedibase, что можно использовать при запуске программы. Если группа (папка) Meditech уже существовала до этого, то только значок размещается в ней.

Программа Medibase позволяет сохранение ФИО и кодов пациентов, создание плана измерений АД и записи ЭКГ, передачу данных между компьютером и прибором CardioTens, и вместе с этим многостороннее графическое и табличное отображение и анализ измеренных данных. Записи хранятся в собственной базе данных и так возможно распечатать подробный отчёт из старых или новых записей. Для выполнения заданий используются собственные панели. Как у всех программ для Windows либо пользуйтесь мышью и нажимайте клавишу на соответствующей строке меню, либо при нажатой клавише Alt нажимайте клавишу, соответствующую подчеркнутой букве, Некоторые меню содержат дополнительные команды, из которых Вы выбираете аналогичным образом. Часто использующиеся команды имеют и, так называемую, горячую клавишу, которую можно использовать для доступа команд без открытия меню. Доступ важнейших функций облегчается сервисной панелью средств.

Прибор CardioTens, описанный в этом „Руководстве” в программе фигурирует под типовым обозначением CardioTens-01.

 TC " Правила выделения " Правила выделения
Большинство функций Medibase выполняется на предварительно выделенных элементах. Для выделения и многократного выделения пользуйтесь мышью.

Для выделения любого элемента :

Щелкнуть клавишею мыши на выделяемую часть

Для выделения нескольких элементов подряд:

1
Щелкнуть на первом выделяемом элементе

2
Нажать на клавишу Shift и держать в нажатом положении, пока не


щелкнули на последний выделяемый элемент

Для выделения нескольких не рядом расположенных элементов :

Нажать и держать в нажатом положении клавишу Сtrl и щелкнуть по одному на каждый выделяемый элемент.

Для прекращения выделенного состояния :

Нажать и держать в нажатом положении клавищу Сtrl и щелкнуть на нужный элемент.

 TC " Открытие базы данных " Открытие базы данных

Мedibase сохраняет данные АД, ST, ЭКГ и ЧСС в так называемых базах данных.

Для открытия базы данных пользуйтесь командой Открыть меню Файл. База данных может содержать несколько файлов, но на экране появляется в виде списка пациентов. Если при закрытии программы какая-либо база данных открыта, то при новом запуске программы она автоматически открывается снова.

 TC " Регистрация нового пациента " Регистрация нового пациента

[image: image25.png]m
I~



Перед составлением плана измерений необходимо ввести ФИО и код нового пациента в активную базу данных. Для этой цели пользуйтесь командой Новый пациент меню Файл, клавишей Новый пациент панели средств, или клавишей F2. Без активной базы данных невозможно регистрировать новых пациентов. Новый паци​ент всегда записывается в активную базу данных. ФИО может содержать максимум 50 знаков, а идентификатор не более 20 (знаками могут быть цифры, буквы и пробелы).

 TC " Составление плана измерений " Составление плана измерений

[image: image26.png]


Для того, чтобы прибор CardioTens нормально работал необходимо составить и перенести в прибор план измерений. При помощи программы Мedibase составляется план, содержащий измерения АД, запись ЭКГ и критерии запуска дополнительных измерений АД и записи ЭКГ. CardioTens собирает данные в соответствии с планом измерений. Перед составлением плана желательно надеть манжету и электроды на пациента и проверить размещение электродов. Для проверки электродов и составления плана служит команда Загрузка меню Файл, клавиша Загрузка панели средств, или клавиша F3. Без активной базы данных и выделенного пациента в ней невозможно составить план измерений.

При составлении плана измерений и запуске обратить внимание на тщательное раз​мещение электродов и на правильную установку пределов эпизодов, найденных и основанных на начальных величинах при проверке размещения электродов. Непра​вильное размещение электродов или неверная установка пределов может создать для пациента неудобство и привести к уменьшению успеха анализа результатов.

 TC " Передача данных между прибором и компьютером " Передача данных между прибором и компьютером
Для передачи данных между прибором CardioTens и компьютером необходимо присоединить прибор соответствующим образом к свободному последовательному порту компьютера при помощи интерфейса и оптического кабеля. Можете проверить размещение электродов, потом составить план измерений при помощи команды Загркзка меню Файл, кнопки Загрузка панели средств, или клавиши F3. План измерений, сразу после его составления, можно переносить в прибор из окошка составления плана. Данные, находящиеся в приборе, можно считывать при помощи команды Принять меню Прибор, или считывать и изображать их на комбинированный анализ одним шагом при помощи команды Принять меню Файл, клавишей Принять панели средств или клавишей F4.
Клавиша Загрузка[image: image27.png]



Клавиша Принять [image: image28.png]



 TC " Основы анализа " Основы анализа

Medibase предоставляет кривые с регулируемыми размером и шкалой, таблицы, статистические выкладки и графические или цифровые распределения для анализа данных. Три стандартных места анализа могут быть доступными из меню Анализ.

Для анализа...
Можно пользоватся...

связи между АД и изменениями ST
Комбинированным анализом
F5
профиля АД и статистики
Анализом АД
F6
записей ЭКГ с патологическими эпизодами
Анализом ЭКГ
F7
 TC " Написание отчета " Написание отчета

Medibase предоставляет широкие возможности написания отчёта. Возможно определять и печатать базовые отчеты, а также добавлять интересующие Вас эпизоды к индивидуальному списку печатания в меню Печать.

 TC " Экран программы Medibase " Экран программы Medibase

[image: image29.png]MEDIBASE CardioTens DR_GROUP [_[CIx]
Fie Device Edi View Evalusiion Pint Window Help

2FA] 2]

55

Patient 1996-06-03 BP data  [I[m] 3|

iThird Patient 33

First Patient 11jklg
== First Pationt 1996 {3
2w 2 2 0 1 2 3

9004 41:0015 Schedhl  1996.05-04_0100:00 A 140/ T7mmig_57imin

Satwgs ] [Swo)| Feca|[<IB 2]
pata

\ P

Medibase Program




Заглавие содержит символ управляю​щего меню, название программы и пользо​вателя. С помощью управляющего меню можно изменить раз​мер окошка програм​мы Medibase, дви​гать, уменьшать или у​ве​личивать его. Нажимая дважды на управляющее меню можно закрыть програм​​му.

На правой стороне находятся клавиши маленького размера и полного размера, с помощью которых можно изменять размер окошка ( и клавиша закрытия под Windows 95). Указанный здесь тип прибора можно выбрать в меню Прибор.

Заглавие содержит также и идентификатор врача, который добавляется к каждому новому мониторированию и вместе с планом измерений передаётся прибору и появляется на каждой напечатанной странице. За основу заложено пустое место ФИО, а идентификатор врача - DR_GROUP. Его изменение возможно с помощью заполнения Пользователя меню.

Под заглавием находится меню. Здесь можно найти команды Medibase. Основные средства находятся в верхней части рабочей площади, а строка положения внизу, если она разрешена в меню Файл. Остальная часть окна это рабочая площадь, где появляются внутренние окна Medibase.
 TC " Запуск программы Medibase " Запуск программы Medibase

При установке создаётся программная группа по имени Meditech, (папка в меню Старт Windows 95/ под папкой Программы). В этой же группе /папке/ размещается пусковой значок программы Medibase. Для запуска Medibase нажать на значок дважды для Windows 3.1 и однажды для Windows 95. В рамках свойств пускового значка можно задаваться разными параметрами команд.

Обычный пусковой значок Medibase: [image: image30.png]



 TC " Строка положения " Строка положения

Строка положения находится внизу экрана, если она разрешена в меню Файл.
В зависимости от задачи и места нахождения курсора здесь видны краткая информация, данные или рекомендация. Например, если Вы производите поиск в меню, то в строке положения даётся краткое описание выбранной команды. Если анализуете данные, то в строке видны даты и данные, показанные курсором, или же действительные статистические установки. Во время связи между прибором и компьютером здесь видны показатели последовательной передачи данных. Иногда следует просмотреть их.

 TC " Меню Medibase " Меню Medibase
Меню Файл

Меню Файл содержит необходимые команды для основных функций Medibase. Команды основных файлов и установочные возможности.

Меню Прибор

В меню Прибор можно выбрать и обслуживать приборы Meditech.

Меню Редактирование

С помощью меню Редактирование можно выбирать и редактировать разные данные. Меню всегда содержит команды, относящиеся к данным, появляющимся в активной панели, поэтому изменяется в зависимости от активной панели. В панели базы данных предоставляется возможность выбора ряда данных и совершение действий с выбранными данными (отменить, переписать, переименовать). Меню Редактирование в панели Данные АД даёт возможность перехода между данными и отмены ложных или по другой причине лишних данных из статистики.

Меню Просмотр

Меню Просмотр обеспечивает многообразную регулировку и оптимизацию появления активной панели. Меню всегда содержит команды, относящиеся к данным, появляющимся в активной панели, поэтому изменяется в зависимости от активной панели.

Меню Анализ

Меню Анализ позволяет открытие или закрытие стандартных анализирующих рабочих площадей, или определённых панелей анализа и также добавить замечания к активным данным.

Меню Печать

Меню Печать позволяет печатание стандартных и индивидуальных отчетов /результатов/. Можно также установить свойства печатания. Меню всегда содержит команды /помимо тех, которые везде доступны/, относящиеся к данным, появляющимся в активной панели, поэтому изменяется в зависимости от активной панели.

Меню Панели

Меню Панели даёт возможность изменить расположение и порядок панелей и выбирать активную панель.

Меню Справка

Меню Справка даёт возможность применять Справку Medibase.

 TC " Панели Medibase " Панели Medibase

В Medibase встречается много типов панелей. Меню и основные средства доступны из любой панели базы данных и панели анализа. Недоступны из специальной панели проверки электродов и также из диалогов, как, например, составление плана или диалог параметров печатания. Технически Составление плана не настоящая панель - но из-за ее важности отметим здесь, среди панелей. Открывая анализирующие панели одинакового типа разных данных, предоставляется возможность сравнить их.

Панель Базы данных содержит данные, идентифицированные именами пациентов. Этот тип панели является основным , потому, что большинством функций можно пользоваться только в том случае, если раньше в списке пациентов панели база данных были выделены одна или несколько строк. Заглавие показывает путь достижения и наименование связанного файла данного.

Панель Составления плана даёт возможность планировать измерение АД и запись ЭКГ, установить критерии запуска дополнительных измерений АД и записей ЭКГ, определять способ мониторирования прибора - то есть составить план измерений. Наконец, предоставляется возможность перенести план измерений из компьютера в прибор.

Пока основные средства программы помогают в быстром доступе к основным функциям программы, отдельные средства, достигаемые через определённые анализирующие панели, дают возможность появления данной панели и изменения вида показанных данных.

Панели анализа АД являются одними из основных типов анализирующих панелей. С их помощью можно анализировать профиль АД выбранного пациента. Можно открыть панель, анализирующую АД и статистику АД. Заглавие показывает ФИО пациента, дату мониторирования и тип панели.

Панели анализа ЭКГ составляют другое подразделение анализирующих панелей. С их помощью можно анализировать записи ЭКГ выбранного пациента. Можно открыть панели: обзор ЭКГ, подробный дисплей ЭКГ и быстрый обзор QRS. Заглавие информирует о ФИО пациента, дате мониторирования и типе панели. Специальная панель служит для проверки размещения электродов во время ЭКГ мониторирования в реальном масштабе времени.

Панель анализа ST является третьим подразделением анализирующих панелей. Позволяет анализировать данные ST и частоты сердечных сокращений выбранного пациента.

Панель анализа вариабельности ЧСС (HRV) является опциональной. Показывает ряд данных (HRV) пациента.

Можно сократить размеры любой стандартной панели Medibase, для того чтобы удобно было размещение других. Икона информирует о ФИО пациента, дате мониторирования и типе панели.

 TC " Средства Medibase " Средства Medibase
Программа Medibase содержит средства с соответствующими кнопками (обычные среди программ под Windows) для облегчения быстрого доступа часто употребляемых функций. В том случае, если средства видны, проще обращаться с программой. Если же Вам необходимо иметь больше места для соответствущего отображения данных (напр. в случае применения экрана с малой четкостью), то средства можно убрать. При отображении средств изменение размера панели может стать необходимым, для того, чтобы средства были полностью видимыми. В исключительных случаях, когда Вы постоянно употребляете средства, то они постоянно находятся в панели и спрятать их нельзя.

Основные средства

Основные средства можно отображать или спрятать с помощью команды Средства меню Файл. Кнопки, при помощи которых в логическом порядке отображаются и выполняются основные задачи Medibase имеют соответствующие наименование и аналогию клавишам функций.

[image: image31.png]


Открывает Содержание Справки. Эквивалент команды Содержание меню Справка.

[image: image32.png]


При помощи диалога Новый пациент принимает ФИО в базу данных. Эквивалент команды Новый пациент меню Файл.

[image: image33.png]


Сначала открывает панель проверки электродов, где на ЭКГ кривой в реальном масштабе времени можно проверить правильность размещения электродов; затем открывает панель составления плана, где можно создать и загружать в прибор план измерения. Используются ФИО пациента, выбранные из активной базы данных. Эквивалент команды Загрузка меню Файл.

[image: image34.png]sy




Данные, сохранённые в приборе, считываются в активную базу данных и отобра​жаются в панелях стандартного анализа. Считанные данные сохраняются авто​ма​тически в активной базе данных. Эквивалент команды Принять меню Файл.

[image: image35.png]35




Открывает стандартные анализирующие панели, в которых для общего анализа отображает 24-часовой профиль АД пациента, ST - и частотные тренды сердечных сокращений вместе с записью ЭКГ. Эквивалент команды Комбинированный анализ - меню Анализ.

[image: image36.png]


Открывает 24-часовой профиль АД выбранного пациента и статистическую таблицу. Эквивалент команды Анализ АД меню Анализ.

[image: image37.png]


Открывает ЭКГ обзор выбранного пациента, подробное отображение ЭКГ и индивидуальный поиск QRS. Эквивалент команды Анализ ЭКГ меню Анализ.

[image: image38.png]


Закрывает все открытые панели анализа, оставляет открытой только панель базы данных (список пациентов). Эквивалент команды Закрыть все анализы меню Анализ.

[image: image39.png]


Распечатает стандартный отчёт по результатам мониторинга у выбранного пациента. Эквивалент команды Результат меню Печать.

Распечатает индивидуальный список печатания. Эквивалент команды Печать очереди меню Печать.


Добавляет активные или выбранные данные к индивидуальному списку

печатания. Эквивалент команд разных Добавлений к очереди меню Печать.


Удаляет индивидуальный список печатания, и закрывает оставшуюся таким

образом пустой панель списка. Эквивалент команды Удаление очереди меню

Печать.

 TC " Установка прибора CardioTens и программы Medibase " Установка прибора CardioTens и программы Medibase

 TC " Присоединение прибора CardioTens к компьютеру " Присоединение прибора CardioTens к компьютеру

Для проверки электродов, загрузки плана измерения или считывания данных необходимо присоединять CardioTens к компьютеру. При первом подключении нужно поступать следующим образом:

1. Найти свободный последовательный порт на компьютере.

Последовательные порты носят название СОМ и пронумерованы от 1 до 4 (СОМ1-СОМ4). Типовые персональные компьютеры имеют обычно только два таких входа.

2. Достать оптико-электрический преобразователь из принадлежностей.

Согласующий блок, интегрированный в линейный разъем с оптическим кабелем и разъемами для прибора на другом конце.

3. Присоединить согласующий блок к последовательному порту.

Если имеется 9-полюсный порт, то разъём просто вставляется. Если свободный порт только 25 полюсный, то пользуйтесь переходником 25/ 9, поставленным как принадлежность.
Внимание! После подключения согласующего блока не ставить компьютер плотно к стенке, так как это может привести к перелому оптического кабеля, подсоединённого к компьютеру.

4. Присоединить оптический кабель к прибору

Подключить маленький оптический разъём световода к гнезду находящегося на дне прибора CardioТens (кабель отмеченный с красным цветом должен быть по ближе к краю). Разъём попадает на свое место под действием небольшого нажима. Для удаления просто вытянуть. Вытягивать не за кабель, а за разъём.

Прибор CardioTens готов к работе с компьютером.

Если последовательный порт не используется в других целях, то советуем при установке системы присоединить к нему согласующий блок прибора CardioTens вместе с оптическим кабелем. После этого согласующий блок и световой кабель будут постоянно подключены к компьютеру, и для установления связи нужно только присоединить свободный конец кабеля к розетке прибора. При необходимости согласующий блок конечно можно снять с последовательного порта и снова присоединить к нему, когда нужно.

Последовательный интерфейс

Согласующий блок прибора CardioTens интегрирован в последовательный разъем, а оптический кабель непосредственно выступает из него несъёмным образом. Согласующий блок преобразует электрические сигналы компьютера в оптические для прибора CardioTens и наоборот.

Световой кабель

Световой кабель служит линией для передачи данных между CardioTens и компьютером, и одновременно электрически изолирует их друг от друга. Чрезвычайно чувствителен к перелому (осторожно чтобы не прищемлять ящиком стола, ножкой стула и.т.п.), но хорошо поддается изгибанию. Пластмассовый двойной кабель, даёт возможность для двусторонней коммуникации. Данные передаются в одном направлении по одному, а в другом направлении по другому световоду. Один конец выступает непосредственно из согласующего блока. На свободном конце имеется оптический разъём, обеспечивающий надёжное присоединение.

 TC " Установка программы Medibase " Установка программы Medibase
Установочная дискета (набор дискет) содержит файлы программы Medibase в сжатой форме. Установочная программа (setup.exe) находящаяся на первой дискете раскрывает и копирует необходимые файлы в заданные при установке диски. При установке многодискетной программы установочная программа запросит одну дискету за другой. При заводской установке установочная программа создает директорию MEDIBASE (а в Windows 95 - папку) на диске С: и сюда скопирует нужные файлы. Естественно, Вы можете поменять и выбрать другой диск и другую директорию. Установочная программа создает программную группу МEDITECH в Менеджере программ (или же папку в Программе меню Старт для Windows 95) и размещает в ней пусковой значок Medibase. Если группа МEDITECH уже существует, то просто записывает в нее значок. Программа Medibase запускается при помощи этого значка. Изменением характера запускающего значка можно задавать параметры запуска (команды) Medibase. Стандартный идентификатор врача будет DR_GROUP. Установочная программа также размещает образцовую базу данных (DR_GROUP.BP2) в поддиректории DATA установочной директории. Установочная программа может создать запускающие значки, которые пользуются разными идентификаторами врачей, если условия таковы, что на том же рабочем месте работают несколько врачей в разное время. Каждый такой запускающий знак может пользоваться собственным кодом врача и соответственно собственными установками программы. С изменением свойств команд запускающего значка идентификатор может быть изменен вручную.

Очень важно!

После завершения установки программа Medibase автоматически запускается и появляется „окошко” Прибор в панели диалога Установки. Здесь вы можете выбрать что каким прибором хотите работать. Хотя бы один прибор надо выбрать.

Прибор CardioTens (тип СТ1) , о котором говорится в данном „Руководстве”, в программе фигурирует под названием CardioTens-01.

Программа регистрирует тип установленного прибора в меню Прибор. У этой же панели диалога (через „ушко”) можете установить соответствующий последовательный порт. Когда все установлено, закройте панель диалога Установки, и выйдите из программы Medibase. Теперь можно закрывать установочную программу.

Позднее можно изменить эти установки (без установочных дискет), с помощью команды Установки меню Прибор.















� EMBED Word.Picture.8  ���

















� EMBED Word.Picture.8  ���




















� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





розетка для подключения манжеты





место подключения кабеля ЭКГ





LCD





кнопка старта и ручного измерения


(без отметки)





кнопка эпизодов�(с кружочком)





разъём для


подключения


оптического интерфейса





� EMBED Word.Picture.8  ���








22
3

_977292907.doc
[image: image1.png]





белый (A-)







черный (нейтральный)







красный (А +)







желтый (В +)







зеленый (В -)












_977296226.doc
[image: image1.png]m
I~







_977301678.doc
[image: image1.png]






_977301639.doc
[image: image1.png]






_977294552.doc
[image: image1.png](M







_977226875.doc
[image: image1.png]





розетка для подключения манжеты












_977231586.doc
[image: image1.wmf][image: image2.bmp][image: image3.png]e
N

c3J




[image: image4.png]





загрузка



плана











нормальное



(включенное)











выключенное







спящее












_969443295.doc



