Адаптация для прибора BS-200, Labio-200

	Тест
	AЛТ
	АСТ
	Альбумин
	Амилаза
	Бил. Общ.
	Бил. Прям.

	Тип реакц.
	Кинетич
	Кинетич
	Кон. точ.
	Кинетич
	Кон.точ.
	Кон.точ.

	Перв.крив.
	340
	340
	546
	405
	546
	546

	Втор.крив.
	630
	630
	-
	-
	-
	-

	Направл.
	Уменьшен
	Уменьшен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен

	Вр. реакц.
	4 - 11
	4 - 11
	0 - 11
	4 - 11
	-1 - 18
	-1 - 18

	Вр. инкуб.
	-
	-
	-
	-
	10
	8

	Единица
	Е/л
	Е/л
	г/л
	Е/л
	мкмоль/л
	мкмоль/л

	Точн.
	0,1
	0,1
	0,1
	Целое
	0,1
	0,1

	R1
	200
	200
	250
	250
	200
	200

	R2
	-
	-
	-
	-
	50
	50

	Объем проб
	20
	20
	3
	3
	4
	20

	Диап. линейн.
	280
	280
	70
	8000
	513
	171


	Тест
	Бил. Общ. 

10012
	ГГТ
	Глюкоза
	Железо

17648
	Кальций
	Кальций

	Тип реакц.
	Кон.точ.
	Кинетич
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Кон.точ.

	Перв.крив.
	546
	405
	510
	578
	578
	578

	Втор.крив.
	630
	630
	-
	-
	-
	-

	Направл.
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен

	Вр. реакц.
	0 - 18
	4 - 11
	0 - 18
	-1 - 18
	-1 - 11
	0 - 8

	Вр.инкуб.
	-
	-
	-
	3
	3
	-

	Единица
	мкмоль/л
	Е/л
	ммоль/л
	мкмоль/л
	ммоль/л
	ммоль/л

	Точн.
	0,1
	0,1
	0,01
	0,1
	0,01
	0,01

	R1
	200
	200
	250
	250
	180
	200

	R2
	0
	-
	-
	30
	150
	-

	Объем проб
	20
	20
	3
	30
	5
	4

	Диап. линейн.
	513
	280
	22
	179
	3,75
	3,75


	Тест
	Кислая Фосфатаза
	КФК

12015
	КК-МВ

12118
	Креатинин

10051
	Креатинин 10052
	ЛДГ

	Тип реакц.
	Фикс. врем.
	Кинетич
	Кинетич
	Фикс. врем.
	Фикс. врем.
	Кинетич

	Перв.крив.
	405
	340
	340
	510
	510
	340

	Втор.крив.
	630
	630
	630
	-
	-
	630

	Направл.
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Уменьшен

	Вр. реакц.
	18 - 29
	18 - 25
	18 - 25
	3 - 7
	2 - 11
	4 - 11

	Вр.инкуб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Единица
	Е/л
	Е/л
	Е/л
	мкмоль/л
	мкмоль/л
	Е/л

	Точн.
	0,1
	Целое
	Целое
	Целое
	Целое
	Целое

	R1
	200
	200
	200
	200
	200
	250

	R2
	-
	-
	-
	-
	50
	-

	Объем проб
	20
	5
	10
	20
	20
	3

	Диап. линейн.
	74
	2000
	2000
	1150
	1326
	2000


	Тест
	Липаза
	Магний
	Моч.кислота

10691
	Мочевина 10505
	Мочевина 10521
	Общ. белок

	Тип реакц.
	Кинетич
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Фикс. время
	Кон.точ.

	Перв.крив.
	578
	546
	546
	578
	340
	546

	Втор.крив.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направл.
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Уменьш.
	Увеличен

	Вр. реакц.
	8 - 15
	0 - 11
	0 - 18
	-1 - 18
	3 - 7
	0 - 20

	Вр.инкуб.
	3
	-
	-
	12
	
	-

	Единица
	Е/л
	ммоль/л
	мкмоль/л
	ммоль/л
	ммоль/л
	г/л

	Точн.
	0,1
	0,01
	Целое
	0,1
	0,01
	0,1

	R1
	200
	300
	200
	180
	250
	180

	R2
	50
	-
	-
	180
	-
	-

	Объем проб
	4
	3
	4
	3
	3
	4

	Диап. линейн.
	200
	2,06
	1190
	66,6
	50
	120


	Тест
	Триглицер.
	Фосфор
	Холестерин
	Хол. ЛПВП
	Хол. ЛПНП
	Щел. Фосф.

	Тип реакц.
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Кон.точ.
	Кинетич

	Перв.крив.
	510
	340
	510
	578
	578
	405

	Втор.крив.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направл.
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен
	Увеличен

	Вр. реакц.
	0 - 18
	0 - 4
	0 - 18
	-1 - 18
	-1 - 18
	4 - 11

	Вр.инкуб.
	-
	-
	-
	18
	18
	-

	Единица
	ммоль/л
	ммоль/л
	ммоль/л
	ммоль/л
	ммоль/л
	Е/л

	Точн.
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	Целое

	R1
	250
	300
	250
	180
	180
	200

	R2
	-
	-
	-
	60
	60
	-

	Объем проб
	3
	3
	3
	3
	3
	4

	Диап. линейн.
	11,4
	6,4
	19,3
	3,9
	25,8
	700


ГЛИКОГЕМОГЛОБИН HbA1c% (HbA1c% liquidirect)  № 10770

Набор калибраторов № 10776

Контрольные материалы № 10775

	Параметры теста
	Номинал
	Калибр.

	Тест
	Гликогем.
	0 – 6%
	Logit-Log 4P

	Тип реакц.
	Кон.точ.
	
	

	Перв.крив.
	630
	
	

	Втор.крив.
	-
	
	

	Направл.
	Увеличен
	
	

	Вр. реакц.
	-1 - 18
	
	

	Вр.инкуб.
	18
	
	

	Единица
	%
	
	

	Точн.
	0,1
	
	

	R1
	225
	
	

	R2
	75
	
	

	Объем проб
	6
	
	

	Диап. линейн.
	16
	
	


ФЕРРИТИН (FERRITIN)  № 11610

Набор калибраторов № 11614

	Параметры теста
	Номинал
	Калибр.

	Тест
	Ферритин
	муж. 31,5 - 231,7

жен. 12,2 - 118,8
	Logit-Log 4P

	Тип реакц.
	Фикс. врем.
	
	

	Перв.крив.
	578
	
	

	Втор.крив.
	-
	
	

	Направл.
	Увеличен
	
	

	Вр. реакц.
	3 - 18
	
	

	Вр. инкуб.
	18
	
	

	Единица
	нг/мл
	
	

	Точн.
	0,1
	
	

	R1
	180
	
	

	R2
	90
	
	

	Объем проб
	9
	
	

	Диап. линейн.
	1000
	
	


( ЗАО «АНАЛИТИКА», Москва, 2011 г.                                                                         Тел./факс (495)737-03-63


