

Алексей здравствуй.

Для полной ясности  составил этот документ, чтоб было четкое понимание 

поломки.  Ниже на картинке расписаны сигналы на передней панели  RFPA.
1. [image: image1.emf]Сигнал DC горит зеленым, означает что питание на RFPA пришло и что он включен.
2. PA_ON – горит зеленым, означает, что сигнал на  радиопередатчик от RFCI приходит.

3. Сигнала  READY   не горит. При этом все предохранители целы. Температура нормальна. Светодиоды V711и V712 красным не  горят.

Поиск неисправностей  искал по  алгоритму  который в документации.

[image: image2.emf]
Согласно этому  алгоритму переходим к пункту 2.

[image: image3.emf]
Приходим  к пункту ЗАМЕНИТЬ RFPA.
[image: image4.emf]
Внутренний  блок питания проверил, рабочий.

.

