АС - 01      Нет +5В стойки.

Ошибка относится к группам TSTALL и ALLTST и проверяет-

ся  в модулях PLT,SNM,SCP при включении аппарата и при каждом

опросе кнопок.

Теоретическое пояснение.

Напряжение +5В является питающим напряжением для м/с  и

элементов, входящих в платы интерфейсов, рентгеноскопии, нака-

ла и др. Для контроля напряжения +5В выделен один из каналов

АЦП,  который опрашивается микропроцессором при включении

аппарата и при каждом опросе кнопок.

Определение.

Ошибка появляется в том случае, если измеряемый уровень

напряжения по цепи +5В отличается от номинала более, чем на

+- 10 %.

Возможные причины появления.

1)  Перегорание плавких вставок FU7,FU8 и FU9.

2) Опорное напряжение на выводе 10 DD26 блока интерфей-

сов отличается от 2.50 В.

Методы устранения.

-

1) Проверить исправность плавких вставок FU7, FU8, FU9

и при необходимости заменить.

АС-01

2) Требуется подбор резистора R44 блока интерфейсов.

Проверка.

Включить аппарат. Ошибка АС-01 не должна больше индици-

роваться.