Изображения устройства

| Вид спереди |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (1) (2) (3) (4) (5) | Панель управления и поле индикации Дверь (на шарнирах, открывается влево) Сдвижной запор Выключатель электропитания Передние опоры устройства (регулируемые) |
| Вид спереди нижней панели с открытой дверцей |  |  |
|  | (6) | Подключение последовательного интерфейса и принтера (RS232) |
|  | (7) (8) (9) (10) | Плавкие предохранители – 2x 16A/ gRl Кнопка сброса для защиты от перегрева Патрубок для слива воды из резервуара – питательная вода Патрубок для слива воды из резервуара – сточная вода |
|  |  | *за белой крышкой |
| Вид сзади | (11) | Крышка резервуара |
|  | (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) | Гнездо для дополнительной установки защиты EN 1717, опция Стерильный фильтрr Предохранительный клапан Односторонний слив(опция) Шланг для предотвращения переполнения Вентилятор охлаждения Слив сточной воды под давлением, для шланга  8x1 Подача чистой питающей воды для MELAdem®, быстродействующее резьбовое соединение для шланга  8 x1 |

Рисунок 1: Изображения устройства

Установка и наладка

| Внимание! |  | Перед установкой просим прочесть Техническое описание автоклава и системы подготовки воды. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стерилизация в автоклаве происходит благодаря созданию фракционированного предварительного вакуума. Мембранный насос используется для создания глубокого вакуума. Таким образом, автоклав может начать работу немедленно, без дополнительных работ по установке, не считая необходимого подключения к источнику питания. Для подключения опции одностороннего стока и внешней системы водоподготовки просим провести привязку к магистральному трубопроводу; при установке устройства строго придерживаться инструкций, касающихся правильного подключения. |
|  |  | Извлечение из упаковки |
| Распаковка автоклава |  | Извлеките автоклав из коробки с помощью транспортировочных строп. |
| Удаление транспортировочных строп |  | Для удаления транспортировочных строп отвинтите четыре винта с каждой стороны корпуса. Вновь сильно затяните винты без шайб. Сохраните транспортировочные стропы и шайбы. |
| После включения |  | После включения автоклава и перед первым пуском откройте дверцу и удалите из камеры поддоны и другие принадлежности. |

|  |  | Занимаемая площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь, необходимая для установки автоклава, соответствует его габаритам плюс как минимум 5 см с каждой стороны и 10 см сзади. Доступ к автоклаву сверху должен быть свободным, для обеспечения легкого заполнения резервуара и хорошей вентиляции. Автоклав оснащен вентилятором, расположенным с задней стороны устройства. На его работе и сроке службы может отрицательно сказаться препятствие в рассеивании тепла вентилятором. - Следовательно, мы не рекомендуем встраивать автоклав в другое оборудование: это возможно лишь в случае обеспечения достаточной циркуляции воздуха. - Габариты Vacuklav®23 B+/Vacuklav®31 B+ |

Рисунок 2: Габариты Vacuklav®23 B+/ Vacuklav®31 B+

| Для →Подачи питающей воды |  | В случае подачи питающей воды извне потребуется дополнительная площадь для системы подготовки воды MELAdem40 or MELAdem47. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поверхность для установки |
| Ровная, горизонтальная |  | Установите автоклав на ровную, горизонтальную поверхность. |
| Величина загрузки |  | Вес Vacuklav®23 B+ без загрузки и питающей воды - 50 кг. Вес Vacuklav®31 B+ без загрузки и питающей воды - 45 kg. |

|  |  | Подключение электропитания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъем питания |  | 220V - 240V, 50/60Hz, отдельный плавкий предохранитель 16 A, защита от тока утечки 30 mA. |  |
| Подключенная нагрузка |  | Программное обеспечение версии 4.07 | 2100 W для VAcuklav®23 B+/31 B+ |
|  |  | Программное обеспечение версии 4.06 | 2500 W для Vacuklav®23 B+, 2400 W для Vacuklav®31 B+ |
| Силовой кабель |  | Длина силового кабеля 1.35 м. |  |
| Регистрационный принтер MELAprint®42 |  | Если вы хотите подключить к автоклаву принтер для распечатки регистрационных данных, вам понадобится другой разъем для подключения к нему отдельного питания. |  |
|  |  | Односторонний слив |  |
| Сливной штуцер или сливная система |  | Для одностороннего слива требуются сливной штуцер, номинального размера DN40, или сифон (сливная система). |  |
| Шланг для сточной воды |  | Для подключения автоклава к канализационным трубам вы можете заказать комплект дополнительного оборудования (MELAG Art. No. 26695) фирмы MELAG. Подключение слива отработанной воды показано на примере Пример 3 – MELAdem®47. Слив должен располагаться ниже автоклава как минимум на 30 см и устанавливаться под углом, без резких перепадов. |  |
|  |  | Подача питающей воды |  |
| Питающая вода – односторонняя система |  | Ввиду наличия загрязнений в поступающей воде, в автоклавах, использующих системы циркуляции воды, обычно наблюдается ранний выход из строя автоклавов и порча инструмента; автоклав работает мягко, но эффективно в случае использования односторонней системы подачи воды. Это означает, что для каждого цикла стерилизации используется свежая чистая вода. Для этой цели в автоклав сначала поступает вода из внутреннего резервуара-накопителя, который операторы заполняют, например, дистиллированной водой из MELAdest®65. Или же питающая вода подается автоматически из системы водоподготовки MELAdem®40 либо MELAdem®47. |  |
| Качество питающей воды |  | Качество →дистиллированной или деминерализованной питающей воды для генерации пара должно, как минимум, соответствовать VDE 0510. |  |
|  |  | Материалы для установки |  |

| Дополнительные материалы для заказа | MELAG Art. No. |
| --- | --- |
| 1 Комплект для подключения воды к MELAdem®40 | 09033 |
| 1 Комплект для подключения воды к MELAdem®47 | 09034 |
| 1 комплект для подключения слива сточной воды через одностороннюю систему слива | 26695 |
| 1 сифон для поверхностного монтажа с насадкой для двух шлангов | 37410 |
| 1 патрубок для двух шлангов с клапаном защиты от перелива для подключения к сифонной сливной системе | 37400 |
| 1 водопроводный кран 3/4“ (с предохранительными устройствами) | 37310 |
| 1 дополнительный водопроводный кран с защитой от обратного потока и трубчатым аэратором (в дополнение к угловому запорному вентилю) | 58130 |
| 1 Контроль утечки (перекрывание воды) с запорным вентилем и датчиком | 01056 |
| 1 фильтр для питающей воды MELAdem® | 48240 |
| 1 защитное устройство, состоящее из защиты от обратного потока и трубчатого аэратора по EN 1717 | 48660 |

| Примеры установки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример 1 – Стандартное назначение поставки |  |  |
| Рисунок 3: Подача питающей воды непосредственно из встроенного резервуара |  | Прямая подача → питающей воды из встроенного резервуара |
|  |  | Отработанная вода собирается в камере для сточной воды |
|  |  | Подключение к водопроводу не требуется |
|  |  | Автоклав снабжается питающей водой непосредственно через шланг от встроенного резервуара. Таким образом, не требуется никаких дополнительных подключений, кроме как к сети электропитания. Встроенный поплавковый уровнемер сигнализирует о нехватке питающей воды в установке. Программу можно запустить только после залива воды. Отработанная питающая вода (сточная вода) собирается в камере для сточной воды встроенного резервуара, а затем сливается вручную. Поплавковый уровнемер в камере для сточной воды сигнализирует о заполнении камеры. |

| (1) |  | Крышка резервуара |
| --- | --- | --- |
| (2) |  | Стерильный фильтр |
| (3) |  | Предохранительный клапан |
| (4) |  | Аварийный слив воды |
| (5) |  | Слив сточной воды под давлением |
| (6) |  | Входной патрубок очищенной питающей воды |
| (7) |  | Вентилятор |
| (8) |  | Силовой кабель |

| Пример 2 – MELAdem®40 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подача →питающей воды из ионообменного фильтра MELAdem®40 |
|  |  | Слив через камеру для сточной воды встроенного резервуара |
|  |  | Подключение ионообменного фильтра MELAdem40 с MELAjet®. Простейший способ подключения – соединение MELAdem40 непосредственно с входным патрубком для очищенной воды автоклава и получение деминерализованной воды из обычной водопроводной. Пистолет-разбрызгиватель MELAjet® предназначен для орошения инструмента деминерализованной водой перед стерилизацией. |
| Рисунок 4: Подача питающей воды из ионообменного фильтра MELAdem40 (1); Автоклав, вид сзади. (2); MELAjet® (MELAG Art.-Nr. 30300 – опция). (3); Односторонний слив (опция). (4); Контроль утечки (перекрывание воды) с запорным вентилем и датчиком (MELAG Art. No. 01056 – опция), рекомендуется использовать с жестким подключением к воде. (5); Входной патрубок питающей воды для шланга 6x1. (6); Водопроводный кран (приобретается на месте). (7); Фильтр для питающей воды MELAdem®. (8); Арматура слива сточной воды под давлением для шланга 8x1. (9); MELAdem®40. (10); Защитное устройство, состоящее из защиты от обратного потока и трубчатого аэратора по EN 1717 – опция. Т-образный патрубок для шланга 6x1 (MELAG Art. No. 37451 – в комплекте поставки). Перед тем как проводить подключение дополнительного водоочистного оборудования к стандартной версии, слейте воду из обеих камер внутреннего резервуара! Чтобы установить систему безопасности EN 1717, в первую очередь необходимо удалить винты задней стенки автоклава (1). Шланг подачи воды EN 1717 проходит под задней крышкой устройства. После присоединения арматуры установите на место заднюю крышку установки. Необходимо заменить входную арматуру подачи питающей воды (4) размера  8x1 арматурой для подачи питающей воды  6x1 (MELAG Art. No. 53461), а также две Cu-прокладки (MELAG Art. No. 42360). Комплект для подключения воды состоит из двух этих компонентов. В этом примере использованная питающая вода (сточная вода) собирается в камере для сточной воды резервуара. Заполненная камера для сточной воды сливается вручную. Если отработанная вода сливается автоматически через односторонний слив (см. стр. 14, Пример 3 – MELAdem®47) из соображений безопасности рекомендуется применять устройство контроля утечки (перекрывание воды) с запорным вентилем и датчиком (3), так как MELAdem®40 постоянно работает под давлением воды в водопроводе. |

| Пример 3 – MELAdem®47 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подача →питающей воды из установки обратного осмоса MELAdem47 |
|  |  | Слейте воду через односторонний сливной коллектор и сифон двойной камеры для стока |
|  |  | Подключите установку обратного осмоса MELAdem®47, которую можно непосредственно присоединить ко входу чистой питающей воды автоклава. После консультации с MELAG можно также подключить другую систему водоподготовки в соответствии с требуемым качеством воды. |

Рисунок 5: Подача питающей воды из установки обратного осмоса MELAdem47

| (1) |  | Автоклав, вид сзади |
| --- | --- | --- |
| (2) |  | Подключение одностороннего слива (входит в комплект дополнительного оборудования MELAG Art. No. 26695) |
| (3) |  | Контроль утечки (перекрывание воды) с запорным вентилем и датчиком (MELAG Art. No. 01056 – опция), рекомендуется использовать с жестким подключением к воде |
| (4) |  | Слив сточной воды под давлением |
| (5) |  | Арматура подачи питающей воды для шланга 6x1 |
| (6) |  | Сливной штуцер (приобретается на месте) |
| (7) |  | Фильтр для питающей воды MELAdem® |
| (8) |  | Односторонний сливной шланг DN15 (входит в комплект дополнительного оборудования MELAG Art. No. 26695) |
| (9) |  | Шланг для подачи питающей воды |
| (10) |  | MELAdem®47 с контейнером-резервуаром и краном для очищенной воды |
| (11) |  | Слив концентрата MELAdem®47 |
| (12) |  | Патрубок для двух шлангов с с клапаном защиты от перелива (MELAG Art. No. 37400 – опция) |
| (13) |  | Двухкамерный сепаратор сточной воды (MELAG Art. No. 26635 – опция) |
| (14) |  | Защитное устройство, состоящее из защиты от обратного потока и трубчатого аэратора по EN 1717 – опция |

Перед тем как проводить подключение дополнительного водоочистного оборудования к стандартной версии, слейте воду из обеих камер внутреннего резервуара!

Чтобы установить систему безопасности EN 1717, в первую очередь необходимо удалить винты задней стенки автоклава (1). Шланг подачи воды EN 1717 проходит под задней крышкой устройства. После присоединения арматуры установите на место заднюю крышку установки.

Необходимо заменить входную арматуру подачи питающей воды (3) размера  8x1 арматурой для подачи питающей воды  6x1 (MELAG Art. No. 53461), а также две Cu-прокладки (MELAG Art. No. 42360). Комплект для подключения воды состоит из двух этих компонентов.

В этом примере слив воды автоматический. Сточная вода собирается в резервуаре (со стороны отработанной воды) и вытекает через односторонний сливной шланг (8). односторонний сливной шланг соединяется с сифоном через патрубок с двумя шлангами (13). Использование устройства контроля утечки (2) с запорным вентилем и датчиком рекомендуется по соображениям безопасности, так как MELAdem®47 постоянно работает под давлением воды в водопроводе.

| Регистрация установки и подключения |  |
| --- | --- |
| Просьба отослать в MELAG |  |
|  | Уважаемые дамы и господа, |
| MELAG Medical Technology Geneststraße 9 – 10 10829 Berlin | В целях гарантии качества мы обязуемся, вместе с вами, предоставить ответственного специалиста дилера MELAG, для установки автоклава MELAG у заказчика в соответствии с установленной инженерно-технической практикой, и проведения инструктажа по его эксплуатации. Просим скопировать, заполнить и подписать эту форму, а затем переслать ее нам после успешной установки автоклава. |
|  | Возвращенная форма являктся условием предоставления гарантии предприятия MELAG. |

Сведения об устройстве и установке

Мы, далее именуемые Специалисты дилера MELAG, сегодня установили устройство, проинструктировали персонал и провели пробный пуск автоклава Vacuklav®23 B+/31 B+ как описано ниже:

| Специалисты дилера (фамилия, адрес, печать) ……………………………………………………………… |  | Оператор(фамилия, адрес, печать) ……………………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| E-mail-адрес для обновления программного обеспечения ……………………………………………………………… |  | E-mail- адрес для обновления программного обеспечения ……………………………………………………………… |
| Серийный No. Vacuklav®23 B+/31 B+ ……………………………………………………………… |  | Заметки ……………………………………………………………… |
| Просим отметить галочкой: |  | Дата ……………………………………………………………… |
| - Первая установка | - Последующая установка |  |

На инструктаже по эксплуатации присутствовали следующие лица:

|  | ФИО (печатными буквами) | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Из клиники / врачебной практики: | …………………………………………………………… | …………………………………….. |
|  | …………………………………………………………... | ……………………………………. |
|  | …………………………………………………………… | …………………………………….. |
|  | …………………………………………………………… | …………………………………….. |
|  | ФИО (печатными буквами) | Подпись |
| Технический инструктаж: | …………………………………………………………… | …………………………………….. |
| Из компании: | …………………………………………………………… | …………………………………….. |

| Выполненная работа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просьба подтвердить соответствующие точки, отметив их галочкой после выполнения описанного задания. |  |  |  |  |  |
| Безопасная подача питающей воды (в зависимости от варианта подключения) |  |  |  |  |  |
| - Правую камеру внутреннего резервуара для питающей воды заполнить питающей водой. |  |  |  |  |  |
| - Систему водоподготовки MELAdem®40 или MELAdem®47 установить в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |
| - В случае установки системы водоподготовки: выбрать режим работы автоклава в меню пользователя „feed water-supply – extern“ (подача питающей воды – внешняя) |  |  |  |  |  |
| - Уже отмечено, что в качестве питающей воды необходимо использовать деминерализованную воду качества, как минимум, соответствующего VDE 0510, а изделия, предназначенные для стерилизации, должны быть чистыми и не содержать остатков моющих и дезинфицирующих средств. |  |  |  |  |  |
| Подключение слива отработанной воды (в зависимости от варианта подключения) |  |  |  |  |  |
| - Сточная вода собирается во внутреннем резервуаре для слива (без подключения к коллектору) |  |  |  |  |  |
| - Односторонний слив подключается к имеющемуся сифону хозяйственного водопровода, либо к гидравлическому затвору двойной камеры для сточной воды производства MELAG |  |  |  |  |  |
| Корректировка положения автоклава |  |  |  |  |  |
| Для бесперебойной работы, автоклав должен быть расположен горизонтально, что регулируется с помощью ватерпаса, установленного на фланце стерилизационной камеры. Это зависит от типа автоклава, передний загрузочный люк устройства необходимо отвинтить в три или пять оборотов для того, чтобы автоклав можно было слегка отклонить назад. |  |  |  |  |  |
| - Vacuklav®23 B+: передняя загрузка устройства – отвинчивается в 5 оборотов |  |  |  |  |  |
| - Vacuklav®31 B+: передняя загрузка устройства – отвинчивается в 3 оборота |  |  |  |  |  |
| Проведение и запись проверки вакуума в пустой камере и Универсальная программа с загрузкой 1.5 кг (инструментов) |  |  |  |  |  |
| - Вакуум-тест проводится при пустой, холодной камере. Скорость утечки: ……………..мбар/мин. |  |  |  |  |  |
| - Универсальная программа успешно выполняется с загрузкой 1.5 кг (инструмента) |  |  |  |  |  |
| - Распечатка цикла программы выполняется с помощью регистрирующего принтера MELAprint®42 и и показывается в нижних полях, предназначенных для этой цели |  | - Распечатка цикла программы выполняется с помощью регистрирующего принтера MELAprint®42 и и показывается в нижних полях, предназначенных для этой цели |  |  |  |
| Проверьте установку времени, в случае необходимости сбросьте значения времени в соответствии с инструкцией из Технического описания |  |  |  |  |  |
| - Время установлено или откорректировано правильно |  |  |  |  |  |
| Сбросьте показания счетчика рабочих часов в соответствии с отдельной инструкцией |  |  |  |  |  |
| - Показания счетчика сброшены |  |  | - Показания счетчика не сброшены |  |  |
| Инструктаж рабочего персонала и передача технической документации |  |  |  |  |  |
| - Рабочий персонал проинструктирован |  |  |  |  |  |
| - Техническое описание выдано |  |  | - Руководство по эксплуатации выдано |  |  |
| - Сертификат на камеру выдан |  |  |  |  |  |
| - MPG Сертификат соответствия выдан |  |  |  |  |  |
| - Гарантийное свидетельство выдано |  |  |  |  |  |
| Устройство установлено должным образом нижеупомянутыми техниками: |  |  |  |  |  |
| - Без дефектов |  |  |  |  |  |
| - С дефектами: | - …………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Записи | - Вакуум-тест |  |  |  | - Универсальная программа |
| Просим показать здесь зарегистрированные данные. Если нет принтера, запишите скорость утечки и подтверждение выполнения Универсальной программы |  |  |  |  |  |

P

*2) Only valid for: Vacuklav®23/31 B+ ; Euroklav®S+/ VS+

*3) Only valid for:  Euroklav®S+/ VS+

Press both buttons simultaneously