ЗАО «Рентгенпром»

|  | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор Гуржиев С.Н. «_15» __ноября_ __2006_ г. |
| --- | --- |

# Описание модулей флюорографа «ПроГраф» и диагностика неисправностей

Начальник отдела

Электроники и автоматики

Зимин С.А.

Протвино 2006

Оглавление:

Описание модулей флюорографа «ПроГраф» и диагностика неисправностей	1

1.	Описание модулей.	3

1.1.	Модуль управления накалом.	3

1.2.	Контроллер управления.	4

1.3.	ККМ	5

1.4.	Плата индикации ИБ2.	6

1.5.	Блок питания БП2	7

1.6.	Модуль управления разгоном УР2.	8

1.7.	Модуль управления диафрагмой.	8

1.8.	Модуль индикации диафрагмы.	10

1.9.	Модуль управления подъёмником (дверью).	11

1.10.	Модуль управления вращением.	12

2.	Возможные неисправности.	12

2.1.	Нет связи:	12

2.2.	Нет высокого:	13

2.3.	Нет накала:	13

2.4.	Нет разгона анода.	13

2.5.	Неисправности  диафрагмы.	13

2.6.	Не работает подъёмник.	13

2.7.	Нет вращения.	13

# Описание модулей.

## Модуль управления накалом.

- Светодиод - если горит, включен большой фокус, не горит - малый.

- Переключатель в рабочем положении «1».

- На разъёме Х1 400В

- На разъёме Х2 в нерабочем состоянии 0В, в рабочем ~50-700В (зависит от мультиметра)

## Контроллер управления.

- Мигающие светодиоды рядом с процессорами означают нормальную работу КУ.

- Ток анода (Ia) = измеренное напряжение в контрольных точках  / 50.

- Напряжение анода (Ua):  1,6 В = 100 кВ.

- При отсутствии джампера разгон анода – контролируется.

## ККМ

- Светодиод - «контроль заряда» на плате ККМ при нормальной работе загорается через 1 мин., если через 1 мин. напряжение менее 100В срабатывает защита в ККМ (это может происходить например при незапирании тиристора на плате разрядного устройства или при обрыве провода от резисторов ПЭВ25 на радиаторе).

- Вся информация о работе ККМ на ЖКИ индикаторе.

- При включении сетевого автомата – надпись “Подготовка к работе” (медленно моргает крайний правый светодиод на плате ККМ.), если ее нет – ЖКИ не вставлен в разъем на плате ККМ, оборван провод на  плоском кабеле или неисправна плата ККМ.

- Примерно через 2 минуты на плате ККМ включаются реле, на ЖКИ появляется индикация UAC (напряжение сети) и UDC (напряжение на накопителе).

- Если UAC<20В - проверить правильность подключения силовых разъемов на плате, если нет заряда (UDC<10В) – проверить подключение разъема на плате ККМ от резисторов ПЭВ-25.

- Индикация “Кнопка” означает разряд накопителя от аварийной кнопки.

- Индикация “Разряд” – снижение  UDC<260В или открытый тиристор на плате быстрого разряда, повторить включение не менее ,чем через 5 минут.

## Плата индикации ИБ2.

- Светодиоды +5В,+/-15В горят, есть питание на плате КУ.

- Отсутствие любого питания недопустимо.

- RXD – (данные из компьютера), TXD – (данные из контроллера), должно быть еле заметное помаргивание. Индикатором нормальной связи является отсутствие тайм-аутов при работе с отладочной программой URPHF.

- ”Подготовка” - начало разгона анода.

- ”Разгон”         - разрешение на подачу высокого от модуля разгона.

- ”UH”              - подано управление на подачу высокого.

- ”Запрет”        - запрет на UH, снимается  ”Подготовкой”.

- UA_макс       - Ua > 130кВ

- IA_макс        - Ia  >  200мА

- ”Перегруз”   - защита инвертора от перегрузки.

- “Массы”     - превышение снимка по «МАС».

- ”3А”           - нет предварительного накала (ток накала менее 3А).

- ”5А”          - превышение тока рабочего накала

- ”Радиатор”, ”Масло” - превышение темпер. радиатора инвертора и масла в ВВ бак

## Блок питания БП2

Рис1.

- На разъём  Х3 подать питание  +200В  в полярности указанной на рис 1. К разъёму Х2 подсоединить нагрузку 120 ом  2вт. Проверить в контрольных точках, показанных на рис 1, питание +15В,     -15В, +12В с допуском  +1В – 0.5В,  при наличии которых  горят светодиоды SW1, SW2,SW3 .

Неисправности  платы  БП2

1.          Не горит ни один светодиод:

а:  проверить питание на разъёме Х3.

- Светодиоды работают в моргающем режиме:

а:   перегрузка по току  - снять разъём Х2.

## Модуль управления разгоном УР2.

- На разъём  Х1 подать питание от заранее проверенной платы “источника  питания 60вт”.  Проверить в контрольных точках, показанных на рис 1, питание 5в и 15в,  при наличии которых  горят светодиоды SW1 и SW8 .

- Если светодиод  SW2  мигает (контроль работы процессора) – схема управления  запрограммирована  иначе см. инструкцию “Программирование платы разгона анода”.

- Замкнуть на разъёме х3 выводы 10,8. Светодиод SW7 – “старт разгона“ загорается. Срабатывают реле на время  2.5секунды.  За это время   проверить в контрольных точках импульсы силового модуля ( показаны на рис1.)

- Снять питание. Подсоединить разъём Х2 к выключенному источнику +200в. Подключить к разъёму х4  статор рентгеновской трубы. Подать на разъёмы  X1 и X2  питание  +12В и +200В.

- При замыкании на разъёме выводов 10 и 8  разъёма Х3  убедится по звуку вращаюшейся трубы, что идёт разгон анода.  Скорость вращения  трубы контролируется  в точке, показанной на рис1. Для трубы “Светлана” в контрольной точке она удвоена и должна находиться в диапазоне 70 – 100гц.

## Модуль управления диафрагмой.

- В контрольных  точках, показанных на рис1.  платы диафрагмы, проверить напряжение 26В и 5В.

- Проверить управление диафрагмой  кнопками на плате индикации  13,18,24,30,35,40, ,  , ,   и если нет отработки клавиш то произвести калибровку.  Для этого   нажать на панели индикации последовательно кнопки фокуса  15,18,20,18,20,18,20.  Шторки диафрагмы  сведутся и на индикаторах положения горизонтальных и вертикальных шторок высветятся моргающие цифры     13. Клавишами перемещения шторок выставить на экране  ПЗС камеры световое пятно 13*13см  и нажать на клавишу 13. На индикаторах появятся моргающие цифры 30. Далее выставить на экране световое пятно 30*30см  и нажать на клавишу 30. На индикаторах появятся моргающие цифры 40. Выставить на экране световое пятно 40*40см  и нажать на клавишу 40.  Калибровка завершена.

## Модуль индикации диафрагмы.

## Модуль управления подъёмником (дверью).

## Модуль управления вращением.

# Возможные неисправности.

## Нет связи:

При постоянном появлении тайм-аутов при работе с отладочной программой URPHF

- Заменить кабель связи между компьютером и преобразователем USB-485.

- Проверить правильность подключения кабелей ко всем устройствам аппарата (УРП, подъемник, камера, диафрагма)..

- Методом исключения в программе URPHF выбирать только одно устройство

и проверять связь. Подключать кабели сначала только к ККМ, затем + УРП и т.д.

## Нет высокого:

- Уставка Ua равна «0».

- Не вставлен кабель обратной связи в ВВ баке или в контроллере управления.

- Не подключен один из силовых кабелей в ВВ баке.

- Ток накала меньше заданного –  нет контакта в средней точке в ВВ кабеле, срабатывает защита «Нет накала».

- Есть звук, но нет высокого, нет индикации аварии - вышел из строя КУ.

## Нет накала:

- Переключатель на плате накала в положении «ON».

- Не вставлен кабель от платы накала в ВВ бак.

- Не вставлен ВВ кабель.

- Нет питания на плате накала.

## Нет разгона анода.

- проверить питание приходящее  с разъёма Х1  5в и 15в и с разъёма

- Х2   400В.

- перегрузка по току  - снять разъём Х2.

- по загоранию светодиода SW7  проверить приходит ли входной

        - сигнал.

- подсоединён ли кабель от разъёма Х4 к рентгеновской трубе.

## Неисправности  диафрагмы.

Нет отработки управляющих клавиш с клавиатуры:

- проверить по светодиоду  SW3  наличие питания на плате.

- проверить откалибрована ли плата.

Нет отработки управляющих клавиш с PC:

- Проверить по моргающим светодиодам SW4 и SW5 наличие сигналов обмена с PC.

## Не работает подъёмник.

- Проверить наличие  внутреннего напряжений  +5в

- Проверить наличие входного сигнала  по загоранию светодиода SW1

- Проверить отсутствие свечения светодиодов  концевиков  SW2 и  SW3

- Проверить подсоединённый кабель двигателя к разъёму Х4

## Нет вращения.

Если не горит ни один светодиод:  проверить питание на разъёме Х1.

Если при нажатии на кнопки на плате двигатель не вращается:

- Проверить подсоединённый к разъёму Х5 кабель двигателя.

- Проверить запрограммирован ли процессор.

- Проверить  - поставлены  ли все три джампера  скорости двигателя на плате.

# Text boxes

Светодиод – вкл.-большой

Выключатель накала, рабочее положение – «1»

+400 В

-400 В

~50-700 В

~50-700 В

Х1

Х2

Мигает - нормальная работа процессора

Мигает - нормальная работа процессора

Снимок

Резерв

Перегрузка

Разгон

Вкл. высокое

Ia (-)

Ia (+)

Ua

Выключатель контроля разгона

Мигает - нормальная работа процессора (часто мигает – заряд накопителя)

Вкл. ККМ

Резерв

Контроль заряда

Выключатель контроля разгона

Светодиод  SW3    -15В

Светодиод  SW2  наличия    +15В

Светодиод SW1  +12

Разъём  Х3  подключения входного питания  400В  вывод “+”

Разъём подключения  платы  разгона  УР2

Разъём  Х2 подключения диафрагмы  +12В

Разъём  подключения платы  УРП

Входной разъём  X3

Контроль  частоты вращения

Входной сигнал старта  SW7

Светодиод  разрешения подачи высокого

Контроль +5В SW1

Джампер  трубы “Светлана”

Светодиод  работы процессора  SW2

Светодиод  работы процессора

Контроль питания 5В

Разъём подключения статора трубы  X4

Разъём питания  X2   вывод                -400В

Светодиод ограничения тока модуля

Контроль тока силового модуля

Светодиод перегрузки по току модуля

Разъём  X1 подключения  платы питания  60вт

Контроль питания  15В

SW8

Контрольные точки сигналов управления силового модуля

Разъём 485 интерфейса

К плате индикации

Светодиоды режимов работы платы

Светодиод  SW3 и контрольная точка    +5в

Светодиоды  SW4 и SW5 обмена с PC

Контрольная точка   и светодиод  +5в  интерфейса

Разъёмы датчиков положения шторок

Светодиоды концевиков

Контрольная точка   +26в

Разъём лампы подсветки

Разъём  Х4 программирования  процессора  ножка 1

Разъёмы  концевиков              шторок

Двигатели

Разъём  питания  12в

Разъём подключения платы диафрагмы

Разъём   S3 концевиков подъёмника

Разъём  питания       ~ 220в

Разъёмы 485 интерфейса

Разъём   Х4 двигателя

Светодиоды концевиков

Контроль питания +5в

Разъём  пульта управления

Джампер понижения скорости двигателя подъёмника

Светодиод запрета работы  MC3PHAC

Разъём  подключения  МКУ

Контроль питания +15в

Джампер работы платы в режиме двери

Разъём  концевиков  двери

Светодиод наличия входного сигнала  SW1

Светодиод  +5в

Разъём  подключения пульта

Контрольная точка  +12в

Светодиод подключения платы  концевиков

Светодиоды концевиков

Разъёмы   485  интерфейса

Разъём Х6  концевиков  положения штанги

Разъём  Х10 подключения стопорного магнита

Кнопки проверки вращения двигателя

Разъём   X1 питания ~220в

Разъём   Х5 двигателя

Светодиод  SW4 контроля работы процессора

Джампера скорости вращения штанги

Контрольная точка  +5в

Разъём   Х4 программирования процессора ножка 1